### PLIEGO DE CONDICIONES

INVITACION PUBLICA

### CB-IP-04-26

PRIMERA CONVOCATORIA

“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO”

Cochabamba, Agosto de 2026

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA INVITACIÓN PÚBLICA CB-IP-04-26 PRIMERA CONVOCATORIA La Caja de Salud de la Banca Privada, invita públicamente a proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para:

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO

Tipo de Convocatoria: Invitación Pública

Forma de adjudicación: POR ÍTEM

Sistema de evaluación y adjudicación: CALIDAD Y PRECIO

Encargados de atender consultas Técnicas: Ing. Armando Aguilar Bustillos - Biomédico Administrativas: - Lic. Orlando Pinto Cancari – Responsable de Compras - Lic. Ariel Fernando Chipana Quilo – Analista de Compras

Correo electrónico: adquisicionescsbpcbba@csbp.com.bo

Teléfonos: 4582230 Interno 4512 - 4514

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO

PRIMERA CONVOCATORIA

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA | HORA | LUGAR Y DIRECCIÓN |
| 1 | Invitación y publicación del Pliego de Condiciones | 17/08/26 | - | Página Web: https://portal.csbp.com.bo/ |
| 2 | Consultas Escritas | Hasta: 20/08/26 | Hasta Hrs.10:00 a.m. | Dirigidas a: adquisicionescsbpcbba@csbp.com.bo |
| 3 | Reunión de Aclaración | 21/08/26 | Hrs.10:00 a.m. | Vía Zoom, en la siguiente dirección: ID de reunión: 881 7533 3869 Código de acceso: 219026 https://us02web.zoom.us/j/88175333869?pwd=t4eKGZhJqulnUJY7czb1IWkBKvM3ew.1 |
| 4 | Presentación de Ofertas. | Hasta: 28/08/26 | Hasta: Hrs.10:00 a.m. | Presentación Física: Calle Hamiraya N° 0356 (Policonsultorio de la CSBP piso 5 Bloque “A”) Asistencia Administrativa |
| 5 | Apertura de Ofertas. | 28/08/26 | Hrs.10:15 a.m. | Vía Zoom, en la siguiente dirección: ID de reunión: 884 1797 7653 Código de acceso: 050973 https://us02web.zoom.us/j/88417977653?pwd=4JYVvjz7Cydcv3IbS2EmAcaUxZJN4c.1 |
| 6 | Evaluación de Propuestas | Hasta 11/09/26 | --------- | Oficinas de la CSBP en sesión reservada |
| 7 | Resultado del Proceso | 18/09/26 |  | Página Web: https://portal.csbp.com.bo. |

(*) Estas fechas son referenciales y podrán ser modificadas de acuerdo a la necesidad y situaciones que ameriten su modificación.

| PARTE I INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES |  |
| --- | --- |
| - NORMATIVA APLICABLE | La Caja de Salud de la Banca Privada (CSBP) en adelante denominada “Convocante”, en el marco de su Reglamento de Compras, aprobado mediante Resolución de Directorio N°032/24, a través del presente proceso, invita a las empresas legalmente establecidas a presentar propuestas, bajo las condiciones del presente Pliego de Condiciones (PC) |
| - PROPONENTES ELEGIBLES | De conformidad a lo establecido por el Reglamento de Compras de la CSBP, en esta convocatoria podrán participar: - Empresas legalmente constituidas en Bolivia. - Asociaciones Accidentales de empresas legalmente constituidas en Bolivia. |
| - INCOMPATIBILIDAD O IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION | Está prohibida la contratación de bienes, obras o servicios, a proveedores que incurran en las siguientes incompatibilidades: - Tener proceso judicial pendiente de resolución con la Caja de Salud de la Banca Privada. - Resolución de contratos u órdenes de compra o servicio atribuibles al proveedor, en el último año. - Desistimiento a la suscripción de contrato u orden de compra o servicio atribuibles al proveedor, en el último año. - Tener sociedad con personal de administración, ejecutivos y directores del CSBP. - Parentesco hasta segundo grado de afinidad o consanguineidad entre los socios, accionistas o ejecutivos representantes del proveedor y los ejecutivos del CSBP, trabajadores con atribución de decisión o que participen directamente en los procesos de contratación y los trabajadores del Área de Administración de la Nacional y Regionales. - Todo trabajador de la CSBP que se encuentre en situaciones de conflicto de interés tiene la obligación de excusarse formalmente de participar en el proceso de contratación, de manera justificada y ante el inmediato superior o instancia competente de la CSBP, de manera oportuna y con anterioridad a que sus actos causen efecto. Estar sujeto a un conflicto de intereses como se define a continuación: - Sea una persona natural o jurídica, en forma asociada o no, asesore o haya asesorado a la CSBP en cualquier etapa del proceso de contratación que se lleve a cabo. - Sea una persona natural o jurídica o sus filiales, que haya sido contratada para la adquisición de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios generales a favor de la CSBP, en cuyo caso no podrá prestar servicios de consultoría respecto a los mismos o a la inversa. - Los trabajadores del CSBP, que de cualquier forma participen en un proceso de contratación no podrán dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas individuales o jurídicas que asuman la condición de proponentes. En ese sentido, se entenderá que existe conflicto de intereses en toda situación o evento en que los intereses personales de los ejecutivos o funcionarios del CSBP interfieren con las atribuciones o deberes que les competen a estos; o los llevan a actuar por motivaciones diferentes al correcto y real cumplimiento de sus responsabilidades en perjuicio de los intereses de la CSBP. - Todo trabajador de la CSBP que se encuentre en situaciones de conflicto de interés tiene la obligación de excusarse formalmente de participar en el proceso de contratación, de manera justificada y ante el inmediato superior o instancia competente de la CSBP, de manera oportuna y con anterioridad a que sus actos causen efecto. |
| - RELACIONAMIENTO ENTRE PROPONENTE Y CONVOCANTE | Desde el inicio del proceso hasta la adjudicación: - El relacionamiento entre cualquier proponente o potencial proponente y los empleados de la CSBP, debe guardar los más altos estándares de ética y solamente debe ser realizado en forma escrita en todo lo que se refiere a la presente convocatoria, con excepción de la reunión de aclaración. - Cualquier relacionamiento referente a la presente convocatoria por parte de cualquier empleado de la CSBP hacia cualquier proponente o potencial proponente que no sea en forma escrita y que sea demostrada ante el Comité de Contrataciones o la autoridad jerárquica superior, según corresponda, motivará la separación del empleado del proceso de contratación y lo someterá a proceso administrativo. - Cualquier relacionamiento referente al presente proceso de contratación por parte de cualquier funcionario del proponente o potencial proponente hacia cualquier empleado de la CSBP, que no sea en forma escrita y que sea demostrada ante el Comité de Contrataciones o la autoridad jerárquica superior, según corresponda, motivará la inhabilitación del proponente o potencial proponente. |
| - NOMINA DE PERSONAL JERARQUICO DE LA CSBP | - Instancia de Aprobación: - Lic. Álvaro Chirveches P. Gerente Administrativo Financiero - Dra. María L. Valenzuela C. Gerente Médico - Las autoridades de la CSBP que ocupan cargos ejecutivos son: - Lic. Mario Gerardo Saavedra Bozo Gerente General - Lic. Álvaro Chirveches P. Gerente Administrativo Financiero Dra. María L. Valenzuela C. Gerente Médico |
| - IDIOMA | La propuesta, los documentos relativos a la misma y toda la correspondencia que se intercambie entre la CSBP deberá ser en español. |
| - MONEDA | Los precios de la propuesta, el monto del contrato y los pagos a realizar serán en bolivianos |
| - COSTO DE PARTICIPACION EN EL PROCESO DE CONTRATACION | Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, serán asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo. |
| - NOTIFICACIÓN | Las notificaciones con los resultados de las diferentes actividades llevadas a cabo en el presente proceso de contratación y que deban ser de conocimiento de los potenciales proveedores, se las efectuará: - En las oficinas de recepción de documentos de la CSBP a donde podrán apersonarse los proponentes o potenciales proponentes para recepcionarlas en forma física. - A través de correo electrónico oficial de los participantes. El documento de envío incorporado al expediente del proceso de contratación, acreditará la notificación y se tendrá por realizada en la fecha de su envío. - En la página web de la CSBP, en cuyo caso, de no haberse notificado en función a los incisos a) y b) del presente numeral, la notificación se dará por realizada en la fecha de su publicación. |
| - CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION | La CSBP podrá cancelar el presente proceso de contratación hasta antes de la suscripción del contrato, cuando: - Exista un hecho de fuerza mayor o caso fortuito irreversible que no permita la culminación del proceso. - Se hubiera extinguido la necesidad de la contratación. - La ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de la CSBP. La CSBP no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión. |
| - SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACION | La suspensión procederá, cuando, a pesar de existir la necesidad de la contratación, se presente un hecho de fuerza mayor o caso fortuito que no permita la continuidad del proceso. Los plazos y actos administrativos se reanudarán desde el momento en que el impedimento se hubiera subsanado, reprogramando los plazos y notificando la reanudación del proceso de contratación. Si la suspensión se hubiera producido antes del cierre de presentación de propuestas, se aceptará en la reanudación del proceso, la participación de nuevos proponentes. El proceso de contratación podrá reanudarse únicamente en la misma gestión, caso contrario, deberá procederse a su cancelación. |
| - ANULACION DEL PROCESO DE CONTRATACION | La anulación hasta el vicio más antiguo del presente proceso de contratación, desde el inicio hasta antes de la suscripción del contrato, procederá cuando se desvirtúe la legalidad y validez de un proceso, debido a: - Incumplimiento o inobservancia al Reglamento de Compras de la CSBP en el desarrollo del presente proceso y a lo establecido en este PC. - Error en el PC. |
| - RESPONSABILDAD | En caso de suspensión, cancelación o anulación de cualquier proceso de contratación la CSBP no incurre en responsabilidad alguna respecto de los proponentes afectados con estas decisiones. |

| PARTE II PREPARACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| - PREPARACIÓN DE OFERTA | Los potenciales proponentes que se encuentren en capacidad de proveer los servicios requeridos en el presente proceso de contratación deberán preparar sus propuestas conforme a los requisitos y condiciones establecidos: DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - Carta de presentación y declaración jurada firmada por el representante legal del proponente, de acuerdo al Formulario N° 1, en original. - Identificación del proponente, de acuerdo al Formulario N° 2, en original. - GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA: Garantía a primer requerimiento o Póliza de Garantía a Primer Requerimiento , emitida a nombre de la Caja de Salud de la Banca Privada, por el monto equivalente al uno por ciento (1.0%) del valor de la propuesta económica presentada, con validez de 90 días calendario computados a partir de la fecha de presentación de propuestas (28/08/26), es decir una validez mínima hasta el 26/11/26, con característica de renovable, de carácter irrevocable y de ejecución inmediata o a primer requerimiento emitidas por Instituciones Financieras autorizadas por la ASFI o por aseguradoras autorizadas por la APS, según corresponda. Ejecución: esta garantía será ejecutada: - Cuando el proponente retire su propuesta con posterioridad al cierre de recepción de propuestas. - Cuando el proponente adjudicado no presente los documentos originales o fotocopias legalizadas presentadas en fotocopia en su propuesta. - Cuando el proponente adjudicado no presente la garantía a primer requerimiento de cumplimiento de contrato - Cuando el proponente adjudicado no suscriba el contrato en el plazo establecido. Devolución: esta garantía será devuelta: - A los otros proponentes, una vez suscrito el contrato - Después de la declaratoria desierta de la convocatoria - Cuando la CSBP solicite la extensión del periodo de validez de propuesta y el proponente rehúse aceptar la solicitud. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA - Formulario N° 3 de Especificaciones Técnicas, identificado en los Anexos de este documento, en original. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA - La propuesta económica debe ser presentada en el Formulario N° 4 Propuesta Económica, identificado en los Anexos de este documento, en original. |
| - VALIDEZ DE LA PROPUESTA | La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas. En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito o de Reclamación, la CSBP podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de garantías, si éstas fueron solicitadas, para lo que se considerará lo siguiente: - El proponente que rehúse aceptar la solicitud, será excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si ésta hubiera solicitado. - Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta. - Para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá necesariamente presentar una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta. |
| - PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS | Las propuestas deben ser presentadas en horario, fecha y lugar establecidos en la convocatoria. La propuesta debe incluir un índice que permita la rápida ubicación de los documentos presentados. El original de la propuesta deberá tener todas sus páginas numeradas, selladas y rubricadas por el representante legal del proponente. No se aceptarán propuestas que contengan textos entre líneas, borrones y tachaduras, siendo causal de inhabilitación. La propuesta debe ser presentada en un EJEMPLAR ORIGINAL Y UNA COPIA DIGITAL. |
| - PRESENTACIÓN DE OFERTA | La recepción de ofertas se realizará de forma física. # OFERTA FISICA: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos. El rótulo del sobre podrá ser el siguiente: CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA REGIONAL COCHABAMBA, LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: Calle Hamiraya N° 0356, entre calles Santivañez y Jordán, Policonsultorio Quinto Piso Bloque “A”. RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PROPONENTE: ______________________________________________ OFERTA: EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO CÓDIGO: CB-IP-04-26 PRIMERA CONVOCATORIA No abrir antes de horas 10:15 del 28 de agosto de 2026 Antes del vencimiento del plazo de presentación de propuestas, mediante nota expresa firmada por el representante legal, el proponente podrá solicitar la devolución de su propuesta para realizar modificaciones y/o complementaciones a la misma. Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación. Una vez vencido el plazo de presentación, las propuestas no podrán ser modificadas o complementadas. Para este último caso, en la etapa de evaluación, la Comisión de Calificación podrá solicitar al proponente presentar documentación legal o administrativa faltante. El proponente podrá mediante nota expresa, desistir de continuar participando en el proceso de contratación, solamente hasta antes de la hora límite de recepción de propuestas; decisión que dará lugar a la devolución del sobre presentado por el proponente, debiendo registrarse la devolución en el Libro de Actas o Registro Electrónico. La devolución de la propuesta cerrada se realizará bajo constancia escrita. |
| - RECHAZO DE OFERTAS | Toda propuesta que llegue y pretenda ser entregada después de la hora límite fijada para la recepción de propuestas, NO será recibida, registrándose tal hecho en el mencionado libro o registro electrónico. |
| - ACTO DE APERTURA | El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir por zoom. Se abrirán los sobres por orden de entrega, dándose lectura al nombre del proponente y el monto de su propuesta económica. Se dará a conocer el precio de las propuestas económicas. Se dará lectura a los documentos administrativos y técnicos. Se levantará Acta circunstanciada de todas las actuaciones administrativas precedentemente mencionadas, incluidas las observaciones que pudieran existir, debiendo firmar digitalmente la misma todos los miembros de la Comisión de Calificación. Si no se presenta ninguna propuesta, la Comisión de Calificación dará por concluido el acto. Posteriormente elaborará el informe respectivo, recomendando al Comité de Contrataciones declare desierta la convocatoria. |
| - ERRORES NO SUBSANABLES | Es aquel que incide en la propuesta presentada y es objeto de inhabilitación por la ausencia total o parcial de los siguientes documentos y formalidades: - Propuesta Técnica. - Propuesta Económica. - Garantía de seriedad de Propuesta. - Si producto de la revisión aritmética, el monto total de la propuesta y el monto verificado por la comisión de calificación, tiene una diferencia mayor al 2%. En el caso de procesos de contratación por ítems o lotes, este 2% establecido es por ítem o lote. Falta de firma del representante legal en las declaraciones juradas |
| - ERRORES SUBSANABLES | - Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente PC; - Cuando los errores, sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada; - Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente PC. Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad. Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la formalización de la contratación. |
| - INHABILITACION DE LAS PROPUESTAS | La Comisión de Calificación debe inhabilitar una propuesta si se presentaran una o más de las siguientes causales: - Si se evidencia que la empresa proponente está en proceso de disolución o con serios indicios de ser declarada en quiebra. - Si se evidencia la falsedad o inconsistencia en la documentación presentada. - Si se evidencia que la empresa proponente ha incurrido en prácticas fraudulentas y/o corruptas. - Si durante la evaluación de propuestas, después del plazo otorgado, el proponente no presenta la documentación faltante requerida. - Si se presenta una de las causales de incompatibilidad o impedimento para participar en los procesos de contratación, establecidas en el presente PC. - Cuando en un proceso de contratación se demuestre cualquier relacionamiento por parte de cualquier funcionario del proponente o potencial proponente hacia cualquier empleado de la CSBP que no sea en forma escrita. - Si se presenta una de las causales de Errores No Subsanables, establecidas. - Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras. Si la propuesta no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en el PC. |

| PARTE III EVALUACIÓN DE OFERTAS |  |
| --- | --- |
| - SISTEMA DE EVALUACION Y ADJUDICACION | La calificación de propuestas, se efectuará utilizando el sistema de evaluación y adjudicación: CALIDAD Y PRECIO. |
| - OBJETIVO | La metodología de evaluación basada en calidad y precio, tiene como objetivo adjudicar a la propuesta que obtenga el puntaje más alto, resultante de la evaluación de la calidad (oferta técnica y/o propuesta técnica) y la evaluación del precio (oferta económica), previo cumplimiento de los requisitos establecidos. FACTORES A CALIFICAR; PUNTAJE. Propuesta Económica; 40. Propuesta Técnica; 60. Puntaje Total; 100. |
| - METODOLOGIA | Una vez recibidas y aperturadas las propuestas, se procederá a la evaluación de TODAS. Primero se evalúan los requisitos establecidos aplicando el método CUMPLE o NO CUMPLE e inhabilitando a las que no cumplan con su presentación o no subsanen las observaciones en el plazo otorgado, si existieran En una segunda instancia se evalúan todas las ofertas técnicas para la obtención de los respectivos puntajes, aplicando los criterios de calificación predeterminados. Asimismo, de manera paralela, para la obtención del puntaje de las ofertas económicas, se evalúan las mismas asignando el mayor puntaje a la oferta con el menor precio y asignando a las otras propuestas un puntaje inversamente proporcional al valor de sus propuestas, aplicando la siguiente fórmula: PEP = (MPO/PP)*PA Donde: - PEP = Precio Evaluado de la Propuesta - MPO = Menor Precio Ofertado - PP = Precio propuesto - PA = Puntaje Asignado a la Oferta Económica El puntaje final se obtendrá sumando los puntajes obtenidos en la evaluación de la oferta técnica y la oferta económica. |
| - CALIFICACION FINAL | La Comisión de Calificación emitirá el Informe Final de evaluación recomendando la adjudicación a la propuesta mejor calificada, sin que necesariamente sea aquella cuyo precio ofertado y leído en el acto de apertura fue el más bajo. El puntaje final por ítem se obtendrá sumando los puntajes obtenidos en la evaluación de la oferta técnica y la oferta económica. El procedimiento para la evaluación de la propuesta técnica (calidad) y propuesta económica (Precio); así como la obtención del puntaje final se repetirá para todos y cada uno de los ítems requeridos. La Comisión de Calificación recomendará la adjudicación por ítems y precios unitarios de los bienes que tengan la propuesta con el MAYOR PUNTAJE resultante de la suma obtenida en la evaluación técnica y la evaluación económica. |
| - PLAZO DE EVALUACION | La comisión de calificación evaluará la o las propuestas y preparará el Informe de Calificación Final y Recomendación en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles. Este informe será remitido con carácter de recomendación y no creará derecho alguno a favor del o los proponentes adjudicados. En ningún caso los proponentes podrán solicitar información de otras propuestas. |
| - CONTENIDO DEL INFORME DE CALIFICACION FINAL Y RECOMENDACIÓN | El informe de calificación final y recomendación, deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: - Nómina de los proponentes y precios ofertados - Cuadros comparativos - Cuadros y formularios de evaluación de la propuesta técnica y la propuesta económica - Cuadros que detalle los ítems que se recomienda adjudicar, señalando precio referencial, precio adjudicado y diferencia. - Detalle de errores subsanables, cuando corresponda. - Detalle de inhabilitación de propuestas, ítems o lotes, según corresponda, señalando en cada caso la causal correspondiente. - Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes - Recomendación de adjudicación o declaratoria desierta. |
| - PLAZO DE ENTREGA: | Los ítems adjudicados deberán ser entregados de acuerdo a oferta presentada; plazo que no puede superar lo estipulado en las Especificaciones Técnicas. |
| - MULTAS | La CSBP aplicará la multa del 0.3% cada día de retraso en la entrega del bien o bienes adjudicados, debiendo efectuarse el cálculo en base al importe adjudicado de los ítems no entregados. El total de las multas no podrá exceder en ningún caso el diez (10%) del monto total del contrato, debiendo en dicho caso iniciar el proceso de resolución del contrato, aspecto que se comunicará al proveedor en forma inmediata. |

| PARTE IV SUSCRIPCION DE CONTRATO |  |
| --- | --- |
| - GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | Tiene por objeto garantizar el cumplimiento y conclusión del contrato. Se solicitará Garantía de Cumplimiento del Contrato, equivalente al 7% del monto del contrato, con característica de renovable, de carácter irrevocable y a primer requerimiento emitidas por Instituciones Financieras autorizadas por la ASFI o por aseguradoras autorizadas por la APS, según corresponda, de tal manera que al cumplimiento de la vigencia del mismo y habiendo cumplido con todo el objeto del contrato se procederá a su devolución, previo informe de conformidad de la unidad solicitante. Esta garantía será devuelta, cumplido el plazo de validez de la misma, siempre y cuando existiendo conformidad de la Unidad Solicitante. La CSBP ejecutará esta garantía por incumplimiento de las cláusulas específicamente pactadas en el contrato o cuando el proveedor no cumpla con la renovación en el plazo señalado por la CSBP. |
| - PRESENTACION DE DOCUMENTOS | El proponente adjudicado en un plazo máximo de siete (07) días hábiles, computables a partir de la notificación de Adjudicación, deberá presentar los documentos en original o fotocopia legalizada declarados en su propuesta. La CSBP, en forma unilateral o a solicitud escrita del proponente adjudicado, podrá ampliar el plazo de presentación de documentos requeridos hasta siete (7) días hábiles adicionales, comunicando al proponente adjudicado en forma escrita la ampliación de dicho plazo. Cuando el asesor legal al efectuar la revisión de documentos observe la omisión o falta de alguno de ellos o alguna irregularidad que dificulte la elaboración del contrato, otorgará al proponente adjudicado a través de la Instancia de aprobación del proceso de, un plazo máximo de tres (3) días hábiles para subsanar las observaciones. Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de documentos requeridos para la firma del contrato, se ejecutará la garantía de seriedad de propuesta. |
| - MODIFICACIONES AL CONTRATO | Se aplicarán modificaciones al contrato, cuando el cambio instruido por la CSBP afecte el plazo del contrato, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios. |
| - CANAL DE DENUNCIAS | En caso de que el proponente considere que existe algún tipo de irregularidad, puede realizar una denuncia al correo denuncias.csbp@csbp.com.bo. |

| PARTE V FORMULARIOS Y DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA |  |
| --- | --- |
| FORMULARIO 1 | CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y DECLARACION JURADA PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES |
| FORMULARIO 2 | IDENTIFICACION DEL PROPONENTE IDENTIFICACION DEL PROPONENTE “ASOCIACIONES ACCIDENTALES” |
| FORMULARIO 3 | PROPUESTA TECNICA |
| FORMULARIO 4 | PROPUESTA ECONOMICA |

FORMULARIO Nº 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y DECLARACIÓN JURADA PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

Lugar y fecha________________________

Señores

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

Presente. -

REF.:  INVITACIÓN PUBLICA CB-IP-03-26 ”ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO” – PRIMERA CONVOCATORIA

A nombre de (Nombre de la empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones de la Invitación de referencia, por lo que:

- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el pliego de condiciones, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a inhabilitar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato.

- Declaro, que como proponente, no tengo incompatibilidad o estoy impedido de participar en este proceso de contratación de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 de este documento

- Declaración Jurada

- Declaro respetar el desempeño de los empleados de la CSBP asignados al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas. El incumplimiento de esta declaración será causal de inhabilitación cuando el relacionamiento se realice antes de la presentación de propuestas y causal de descalificación si el relacionamiento se produjera durante la evaluación de propuestas.

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Gerente General de la CSBP, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los empleados de esta institución o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público y privado.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por la CSBP, entidades públicas y privadas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos.

Si nuestra propuesta es adjudicada, me comprometo a presentar en el plazo establecido en el Pliego de Condiciones, los documentos originales o fotocopias legalizadas de todos y cada uno de los siguientes documentos.

*Para Sociedad Anónima y de Responsabilidad Limitada:

a)	Testimonio de Constitución de Sociedad de la empresa y la última modificación realizada (si la hubiere), inscrito en el Registro de Comercio.

b)	Testimonio Poder de Representación debidamente legalizado, que faculte al o los representantes legales a presentar propuestas y suscribir contratos.

c)	Matricula de Registro de Comercio vigente, emitido por la instancia competente.

d)	Número de Identificación Tributaria (NIT).

e)	Cédula de Identidad vigente del Representante Legal.

f)	Documentación técnica presentada en fotocopia simple.

h)	Garantía a Primer Requerimiento de cumplimiento de contrato.

*Para empresas Unipersonales

a)	Testimonio de Constitución de Sociedad de la empresa y la última modificación realizada (si la hubiere), inscrito en el Registro de Comercio.

b)	Testimonio Poder de Representación debidamente legalizado, que faculte al o los representantes legales a presentar propuestas y suscribir contratos.

c)	Matricula de Registro de Comercio vigente, emitido por la instancia competente.

d)	Número de Identificación Tributaria (NIT).

d)	Cédula de Identidad vigente del representante legal o propietario.

e)	Documentación técnica presentada en fotocopia simple.

f)	Garantía a Primer Requerimiento de cumplimiento de contrato.

Las asociaciones accidentales presentarán el contrato de Asociación accidental que identifique el porcentaje de participación, el representante legal de la asociación y todos los documentos señalados líneas arriba, según corresponda.

Asimismo, a nombre de mi empresa, ofrecemos mantener nuestra propuesta por un periodo de ………(indicar número de días que debe ser igual o superior a sesenta (60) días calendario) a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO Nº 2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA EMPRESAS

- Nombre o razón social  _______________________________________

- Dirección principal ___________________________________________

- Ciudad _______________________ País ________________________

- Teléfonos ___________________Celular: ______________

- Fax  ___________________________________

- Número de Identificación Tributaria (NIT) _________________________

- Dirección electrónica _________________________________________

- Nombre original y año de fundación de la empresa

__________________________________________________________

- Nombre del representante legal _________________________________

- Documento que lo acredita como representante legal

____(colocar número de testimonio, lugar y fecha)___________________

- Tipo de organización (unipersonal, sociedad anónima, sociedad accidental, etc.)

__________________________________________________

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal

FORMULARIO Nº 2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES*

- Denominación de la Asociación Accidental____________________________

- Asociados

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

- Testimonio de Constitución de la Asociación Accidental

_________(colocar número, lugar y fecha)_________

- Nombre de la empresa líder ________________________________________

- Dirección principal _______________________________________________

- Ciudad _______________________ País _____________________________

- Teléfonos ______________________________

- Fax  ___________________________________

- Dirección electrónica _____________________________________________

- Nombre del representante legal de la asociación accidental

______________________________________________________________

- Documento que lo acredita como representante legal

_______________________________________________________________

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal

- Adicionalmente cada asociado debe llenar el formulario de identificación para empresas.

# REGIONAL

# COCHABAMBA

## ÍTEM 1. SILLON ODONTOLOGICO

CANTIDAD: 1 UNIDAD

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  |  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| NOMBRE: SILLON ODONTOLOGICO |  |  |  |  |  |
| Marca: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Modelo: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Origen: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: (1) una unidad |  |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| Descripción | El sillón odontológico se constituye como el eje central del entorno clínico, por lo tanto, debe estar diseñado para optimizar la interacción tridimensional entre el odontólogo, el asistente y el paciente. Su configuración debe garantizar un flujo de trabajo ergonómico que minimice la fatiga del personal médico y maximice el confort y la seguridad del asegurado durante el tratamiento |  |  |  |  |
| Area disponible | Espacio de trabajo aproximado de 1.90 mts por 2.40 mts. |  |  |  |  |
| Estructura: | Construido en acero macizo con tratamiento antioxidante y pintura epoxi a fin de proporcionar mayor resistencia y durabilidad al conjunto. |  |  |  |  |
| Base: | Borde antideslizante que no requiere fijación obligatoria al suelo |  |  |  |  |
| Sistema de elevación: | Pantográfico en chapa de acero con capacidad de elevación de hasta 200 kg. |  |  |  |  |
| Motorización: | Sistema electromecánico accionado por motorreductor de baja tensión (24 voltios) |  |  |  |  |
| Tapicería: | PVC impermeable y liso (sin costuras), de fácil limpieza y desinfección. Debe incluir un cobertor adicional del mismo color que el tapizado original, para alargar la vida útil del tapizado. |  |  |  |  |
| Cabezal: | Anatómico, extraíble, biarticulado y regulable en altura, con movimientos anteriores, posteriores y longitudinales y con sistema de bloqueo por palanca, adaptable a adultos y niños. |  |  |  |  |
| Reposabrazos | Ambidiestro, abatibles o giratorios. |  |  |  |  |
| Pedal de control (joystick): | Multifuncional para accionar silla, unidad auxiliar, piezas de mano y reflector; incluye posiciones de trabajo personalizables, posición de escupir y función "volver a cero". |  |  |  |  |
| Brazo articulado: | Movimientos horizontales y verticales con bloqueo neumático activado por botón. |  |  |  |  |
| Modulo dental principal | Brazo articulado: Brazo articulado con movimientos horizontales y verticales, con dispositivo de bloqueo neumático para los movimientos verticales, activado por un botón situado en el cuerpo del módulo dental Mangueras: Lisas, redondeadas, ligeras y flexibles, sin ranuras ni estrías Soporte de piezas de mano: Con accionamiento neumático individual e integre: - 1 Jeringa triple (Ubicada en la primera posición del lado interno del modulo) - 2 Terminales para alta rotación con irrigación (Tipo Borden). - 1 Terminal para baja rotación (Tipo Borden). - 1 Ultrasonido incorporado propio del equipo Módulo dental: - Fabricado en polietileno de alto impacto, estable y con amplia área para acomodar los instrumentos clínicos y facilite la organización - Debe incluir charola plástica o metálica desmontable. - Debe contar con asas bilaterales de accionamiento neumático - Cuente con sistema flush para desinfección interna de las mangueras - Integre panel de control con negatoscopio incorporado propio del equipo Panel de control: Integre panel digital capaz de: - Activar y desactivar el reflector - Activar y desactivar el negatoscopio - Activar y desactivar el llenado de vaso de agua - Activar y desactivar el agua para lavado de la escupidera Controlar las funciones y los movimientos del sillón detallados: - Movimientos de ascenso y descenso del asiento - Movimientos de inclinación y reclinación del respaldo - Movimientos de elevación e inclinación automáticos y sincronizados según posiciones de trabajo programadas - Posición de retorno a cero - Posición de escupir y retorno a la última posición de trabajo - 2 posiciones de trabajo que se pueden personalizar, aparte de escupir y puesta a cero - Apagado automático del reflector al presionar la tecla "volver a cero" |  |  |  |  |
| Pedal de control | Pedal de control con el pie tipo Joystick_ - Multifuncional que activa la silla, unidad auxiliar, piezas de mano y reflector. - Movimientos de elevación e inclinación automáticos y sincronizados - Posición de escupir y retorno a la última posición de trabajo - Posiciones de trabajo que se pueden personalizar - Opción "volver a cero" para regresar directamente a la posición inicial - Apagado automático del reflector al presionar la tecla "volver a cero" |  |  |  |  |
| Brazo auxiliar: | Equipado con: - Panel de control Auxiliar para controlar los movimientos del sillon, al igual que el panel principal - Una Jeringa Triple destinada para auxiliar de cirugía - Posa Vasos con llenado de agua manual y/o automático - Escupidera desmontable para correcta limpieza y desinfección - La escupidera debe tener la función de rotar desde su posición de reposo 90° hacia el paciente facilitando el acercamiento del paciente pediátrico - Sistema de agua potable independiente para la escupidera - Aspirador de saliva para procedimientos Generales: - Accionamiento: neumático individual (se activa automáticamente al levantar la cánula de su colgador). - Tecnología: Venturi (consumo optimizado de aire comprimido). - Caudal (Flujo): Mínimo de 30 a 50 litros/minuto en la cánula - Presión de vacío: Rango operativo de 100 a 200 mmHg (ideal para no lesionar tejidos blandos ni succionar la mucosa bucal). - Terminal: Punta de silicona grado médico, autoclavable, recambiable y con adaptador cónico compatible con cánulas estándar de 6mm - Hemosuctor de alta potencia para procedimiento quirúrgicos y endodoncia - Accionamiento: Electroneumático individual (arranque automático del motor de vacío al retirar la cánula). - Tecnología: Alimentado por bomba de vacío de alta eficiencia (externa o de anillo húmedo/seco). Debe incluir la Bomba de vacío. - Caudal (Flujo): Alto volumen, mínimo de 250 a 300 litros/minuto en la cánula (para remoción inmediata de aerosoles y fluidos densos). - Presión de vacío: Alta potencia, rango constante entre 400 a 500 mmHg (evita la saturación por coágulos o restos óseos). - Terminal: Punta de silicona grado médico, autoclavable, recambiable y con adaptador cónico específico para micropuntas/cánulas capilares de endodoncia de la marca. - Sistema de Filtrado y Bioseguridad - Independencia: Dos (2) filtros de impurezas totalmente independientes (uno exclusivo para el circuito Venturi y otro para el circuito de la bomba de vacío). - Accesibilidad: Filtros de detritos (sólidos) externos o de fácil acceso para el operador, removibles sin necesidad de herramientas complejas. - Material: Malla filtrante metálica de acero inoxidable, lavable y resistente a químicos desinfectantes de succión. - Preparación de la Unidad: - El sillón dental debe incorporar obligatoriamente de fábrica un bloque de agua con separación de aire/vacío (válvula escupidera) para aislar la succión y evitar la aspiración accidental de agua limpia de la escupidera hacia la bomba. - Lampara de Foto curado portátil - Potencia Lumínica mayor o igual a 1200 mW/cm2 - Longitud de onda entre 420 y 480nm - Modo de trabajo continuo, rampa y pulsado - Tiempos programados de 10, 15 y 20 segundos con pitido cada 5 seg. - Batería recargable con capacidad mayor o igual a 2200mAh - Base de carga a 100-240v 50/60Hz |  |  |  |  |
| Unidad de Succión, Bomba de Vacío de Alto Rendimiento | - Alimentación Eléctrica: - Configurada exclusivamente para 220 V / 50 Hz (compatible con la red del Sillón odontológico) - Tecnología y Emisión Sonora: - Sistema de funcionamiento de ultra-bajo nivel sonoro (sin generación de ruido molesto). - Debe incorporar un carenado, cabina insonorizada de fábrica o silenciador integrado que garantice un entorno clínico silencioso y confortable para el paciente y el operador. - Dimensiones e Instalación (Intra-Consultorio): - Diseño compacto de arquitectura vertical o ultra-compacta, optimizado para instalación directa en el suelo del consultorio (al lado o detrás del sillón) o dentro del mobiliario clínico existente. - No debe ocupar un área extensa de espacio (diseño space-saver). - Debe incluir el kit de conexiones flexibles para acople directo a la acometida de desagüe y succión del sillón sin generar vibraciones estructurales. |  |  |  |  |
| Reflector led | Lampara operatoria DENTAL: - Intensidad luminosa alta y baja ENTRE 25.000 a 45.000 lux (o mejor) - Tipo de luz LED con iluminación uniforme, sin sombras en cavidad oral, y con bajo calor, (que no moleste al paciente ni personal médico) - Encendido automático y manual. - Sensor de encendido e intensidad sin contacto. - Diseño de movilidad: brazo articulado multidireccional, rotación 3D, posicionamiento directo sobre la boca. - Manija Bilateral para evitar la contaminación cruzada, extraíble y esterilizable. |  |  |  |  |
| Instrumental y/o accesorios incluidos: | - 1 Jeringa triple de repuesto, adicional a la del módulo principal y modulo auxiliar - 2 Turbinas de alta Velocidad para adulto con irrigación y luz led (Tipo Borden). - 2 Turbinas de alta Velocidad para pediátricos con irrigación y luz led (Tipo Borden). - 1 Pieza de mano recta (Tipo Borden). - 1 Contra Angulo - 1 Micromotor - 1 Caja de cánulas de 6mm para el suctor de saliva - 2 Kit’s de suctor endodóntico autoclavable para el suctor de endodoncia - 1 Lampara de fotocurado adicional a la del modulo auxiliar pero con las mismas características - 1 set de 4 puntas intercambiales para el ultrasonido incorporado propio del equipo - 2 filtros de detritas para repuesto. |  |  |  |  |
| Caja de conexiones: | - Integrada con Botón de ON/OF ubicado en la parte lateral de la base. - Integra y resguarda las conexiones eléctricas, neumáticas e Hidrosanitarias. - Integra los filtros de desechos. - De fácil acceso para mantenimiento |  |  |  |  |
| Alimentación Eléctrica del Sistema | - Tensión nominal requerida de 220 V en corriente alterna (AC). - Frecuencia de red de 50 Hz (compatible con el estándar eléctrico de Bolivia). - Conexión a tierra física obligatoria e independiente para garantizar la seguridad del paciente, del operador y los componentes electrónicos de la bomba |  |  |  |  |
| Sistema de Protección Eléctrica (Estabilizador de Voltaje) | - Debe incluir de forma obligatoria un Estabilizador / Regulador Automático de Voltaje (AVR) externo o integrado, dedicado exclusivamente para la protección de la bomba de vacío. - Potencia del Estabilizador: Calculada con un margen de seguridad de mínimo un 30% por encima del consumo pico de arranque del motor de la bomba (potencia recomendada mínima de 1.5 kVA a 2 kVA, dependiendo de los HP del motor ofertado). - Rango de Regulación: Capacidad de corregir fluctuaciones severas de voltaje (rango de entrada tolerable desde 170 V hasta 260 V, entregando una salida estable de 220 V ± 5%). - Protecciones Adicionales: Incorporar supresor de picos de alta tensión, protección contra cortocircuitos y sobrecargas mediante fusibles térmicos o disyuntor rearmable. |  |  |  |  |
| Sistema de Alimentación e Instalación de Aire Comprimido | - Regulación y Monitoreo de Presión: - Debe incluir un Regulador de Presión de Entrada de alta precisión, que permita calibrar el aire que ingresa desde el compresor hacia el sillón dental al rango óptimo de trabajo (usualmente entre 4.8 a 5.5 bar / 70 a 80 PSI). - Incorporación obligatoria de un Manómetro de Control Análogo visible, que permita al operador verificar en tiempo real la presión estática y dinámica del aire de entrada. - Filtrado y Calidad de Aire: - Debe contar con un Filtro de Agua (Separador de Humedad/Condensados) de alta eficiencia con vaso transparente. Su función será retener el agua condensada y las partículas de aceite antes de que el aire ingrese a las válvulas neumáticas del sillón y al circuito del aspirador Venturi. - El sistema de drenaje del filtro debe ser de fácil acceso para su purga periódica. - Control de Paso y Despresurización: - Instalación de una Llave de Apertura y Cierre Manual (Válvula de Esfera/Esclusa) de alta resistencia en la línea principal de aire que abastece al consultorio. - Función de Despresurización: El sistema de válvulas o la llave de paso seleccionada debe contar con un mecanismo de alivio de presión (despresurización automática o manual dirigida al drenaje). Esto garantizará que al cerrar la llave al finalizar la jornada laboral, toda la línea interna del sillón dental y las mangueras queden completamente vacías y sin presión acumulada, prolongando la vida útil de los sellos, mangueras y o-rings. |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |  |
| Instalación | A cargo del proveedor en el ambiente indicado, incluyendo el traslado, obras civiles, de plomería, electricidad, sanitarias según inspección previa de conexiones. Inclusive con la re reposición de infraestructura en caso de daño. Así también debe incluir todo el material y accesorios necesarios para su funcionamiento y puesta en marcha |  |  |  |  |
| C. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |  |
| Inspección Previa | SI, corresponde. Debido a que las dimensiones del área son especificas y un limitante, se requiere una inspección previa del proponente, con el fin de asegurar que el espacio sea adecuado para la instalación del equipo, según cronograma publicado en los términos de referencia. |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |
| Año de fabricación del dispositivo | 2025 o 2026, no menor. |  |  |  |  |
| Capacitación | La empresa proponente deberá brindar capacitación: - Operativa y de mantenimiento diario al personal Medico y de enfermería - Técnica, al personal Biomédico de la institución |  |  |  |  |
| Servicios Conexos y Cobertura de Garantía | El servicio técnico gratuito dentro del periodo de garantía es integral e incluye la cobertura total (mano de obra, reparación y reposición) de la estructura principal y los siguientes accesorios: - Ultrasonido integrado. - Piezas de mano (alta y baja velocidad). - Lámpara de fotocurado. - Taburete odontológico. Atención ante llamadas de emergencia. |  |  |  |  |
| Servicio de Mantenimiento Preventivo | - Mantenimiento preventivo incluido según cronograma - Al menos 2 a 3 mantenimientos por año, durante la garantía - Cubre reemplazo de piezas en caso de defectos de fábrica - Reparación o reposición en caso de Fallas mecánicas, eléctricas y electrónicas - Funcionamiento general del equipo - Cobertura completa (mano de obra + repuestos sin costo) - Uso de repuestos originales - Atención por personal técnico capacitado y autorizado por la marca |  |  |  |  |
| Asistencia Técnica y Disponibilidad (Lugar y Tiempos de Respuesta) | - Disponibilidad: El soporte técnico estará disponible bajo la modalidad 24/7 (las 24 horas del día, los 7 días de la semana), incluyendo fines de semana y feriados. - Tiempo de respuesta inicial: Ante la notificación de una falla, el personal técnico asignado deberá presentarse o dar respuesta presencial en un plazo máximo de 2 horas. - Ubicación y personal: Toda la atención y soporte técnico se prestará exclusivamente en la ciudad de Cochabamba. Para garantizar la inmediatez, el servicio debe ser ejecutado por personal técnico calificado que radique permanentemente en Cochabamba. |  |  |  |  |
| Continuidad del Servicio y Penalidades | - Tiempo máximo de parada: En caso de falla, el equipo no podrá permanecer inoperativo por más de 24 horas. - Costos por incumplimiento: Si el equipo supera las 24 horas de inactividad, el proveedor asumirá la totalidad de los costos derivados de la atención, derivación o reprogramación de los asegurados afectados. - Reemplazo definitivo del equipo: Si la resolución de la falla o la provisión de un repuesto crítico se extiende por más de 15 días hábiles, el proveedor procederá obligatoriamente al reemplazo total y definitivo del sillón odontológico por uno completamente nuevo de iguales o superiores características. |  |  |  |  |
| Tiempo Mínimo de Provisión de Repuestos | - El proveedor debe garantizar la disponibilidad y stock local de repuestos legítimos y componentes originales por un periodo mínimo de 8 años posteriores a la entrega del equipo, asegurando que el modelo no quede descontinuado desatendido. |  |  |  |  |
| Embalaje y Medios de Transporte | - Embalaje: El equipo y sus accesorios deberán ser transportados en sus cajas originales de fábrica, con protección interna de alta densidad (espuma rígida, burbujas de aire y sellado hermético) que resguarde los componentes electrónicos, hidráulicos y la tapicería de la humedad, polvo y vibraciones. - Medios de transporte: El traslado terrestre hasta las instalaciones de la CSBP en Cochabamba se realizará en vehículos cerrados, debidamente acondicionados y equipados con sistemas de sujeción para evitar volcamientos o impactos durante el trayecto. El proveedor es responsable de la carga, transporte, descarga e ingreso del bien. |  |  |  |  |
| Inspecciones y Pruebas | - Pruebas de recepción: Una vez instalado el sillón en el consultorio de Cochabamba, se realizarán pruebas conjuntas de funcionamiento que incluirán: verificación de movimientos del sillón, presión de agua/aire en piezas de mano, potencia del ultrasonido, intensidad de la lámpara de fotocurado y calibración de los sistemas de drenaje. - Conformidad: El equipo se dará por recibido oficialmente solo tras la firma del acta de conformidad técnica, donde se verifique el correcto funcionamiento de todos los componentes y accesorios mencionados. |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |  |
| Tiempo de provisión | - Provisión para compra de repuestos originales dentro de la garantía - Provisión para compra de repuestos originales durante 5 años posterior a la garantía técnica |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |  |
| Manuales de uso y de servicio | - 1 manual de uso original en español - 1 manual de uso y servicio técnico en digital en pendrive |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| Plazo de entrega | - No mayor a 90 días calendario de firmado el contrato |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |  |
| Garantía Técnica de Funcionamiento | - Mayor o igual a 24 meses |  |  |  |  |
| Garantía de estado | - El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2025 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación) |  |  |  |  |
| Garantía de cumplimiento de contrato | - Boleta de garantía Bancaria por el 7% del monto adjudicado, por concepto de cumplimiento de contrato, con vigencia de 90 días desde la fecha de su emisión. |  |  |  |  |
| Garantía de funcionamiento | - Boleta de garantía Bancaria por el 1.5% del monto adjudicado, por concepto de Buen Funcionamiento de maquinaria o equipo, con vigencia en meses mayor o igual a: “Tiempo de entrega ofertado + tiempo de garantía técnica ofertada + 2 meses adicionales” |  |  |  |  |
| C. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |  |
| Multa por retraso | - Se aplicará al proponente la multa del 0.3% por cada día de retraso en la entrega del bien. El total de las multas no podrá exceder en ningún caso el diez (10%) del monto total del contrato o OC/S, debiéndose en dicho caso iniciar el proceso de resolución del contrato, aspecto que se indicará al proveedor del servicio en forma inmediata. |  |  |  |  |
| D. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |  |
| Lugar de entrega | Entrega, instalación y puesta en marcha en el servicio de Odontología, piso 2 Bloque B del Policlínico de la Caja de Salud de la Banca Privada, ubicada en Calle Hamiraya N°356, entre Santivañez y Jordán |  |  |  |  |
| IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 puntos) |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: | El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada - 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos - Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos - Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos |  |  |  |  |
| ORIGEN: | El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. - Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos - Asia o Sudamérica: 10 puntos - Otros: 5 puntos |  |  |  |  |
| MEJORAS TECNICAS: | Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar. - 3 o más mejoras: 15 puntos - 2 mejoras: 10 puntos - 1 mejora: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |
| MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: | El proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo. - 5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos - 3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos - 1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |

___________________________

Nombre del Representante Legal

Firma

# REGIONAL COCHABAMBA

## ÍTEM 2. UNIDAD DE ENDODONCIA PORTATIL

CANTIDAD: 1 UNIDAD

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  |  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| NOMBRE: UNIDAD DE ENDODONCIA PORTATIL |  |  |  |  |  |
| Marca: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Modelo: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Origen: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: (1) una unidad |  |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| Descripción | Motor de Endodoncia portátil de alto rendimiento que pueda ser conectado al Localizador de ápice |  |  |  |  |
| Motor y Rendimiento | - Tipo de motor: Sin escobillas (brushless), lo que genera menor fricción, menor calor y una vida útil hasta 10 veces mayor que los motores tradicionales. - Velocidad de rotación: Rango ajustable de 100 a 1.500 rpm. - Rango de torque: Ajustable de 0.4 a 4.2 N.cm. - Modos de trabajo (4 opciones): - Movimiento continuo en sentido horario movimiento continuo en sentido antihorario movimiento recíproco modo ATR (Automatic Torque Reverse). - Ángulo recíproco: Ajustable de 20° a 400° (con intervalos configurables de 10°). |  |  |  |  |
| Contrángulo y Diseño | - Reducción del Contrángulo: Relación 6:1. - Dimensiones aproximadas del cabezal: Diámetro aproximado de 8 mm (±1mm) altura de 9.7 mm (±1mm) diámetro de cuello de 6 mm(±1mm) para facilitar el acceso posterior. - Rotación del cabezal: Giro libre de 360°. - Esterilización: El contrángulo debe ser totalmente esterilizable en autoclave a 134 °C. - Peso y ergonomía: Pieza de mano ultraligera con centro de gravedad adelantado para reducir la fatiga en mano - Peso aproximadamente 100 g (±10g) |  |  |  |  |
| Energía y Conectividad | - Batería: Iones de litio recargable mayor a 800 mAh - Alimentación del adaptador: Entrada de 100V – 240V (50/60 Hz) - Compatibilidad adicional: Cuenta con opción de enlace o compatibilidad directa para conectarse con localizadores de ápice y monitorear la posición de la lima en tiempo real. |  |  |  |  |
| Interfaz, Pantalla y Controles | - Tipo de pantalla: Pantalla digital LCD integrada de alta nitidez en el cuerpo de la pieza de mano. Muestre de forma clara los parámetros en tiempo real: velocidad actual (rpm), límite de torque (N.cm), sentido de giro, modo de trabajo seleccionado y el nivel de carga de la batería. - Botones de configuración: Panel con diseño de botón táctil. Permita realizar ajustes de manera cómoda, suave, higiénica y rápida, facilitando la limpieza y desinfección de la pieza de mano |  |  |  |  |
| Conectividad y Sistema de Carga | - Tipo de conexión: 100% inalámbrico (cordless) controlado por señal interna libre de cables traseros. Brinde una total libertad de movimiento al operador. - Base de carga: Incluya una estación o base de carga magnética inalámbrica. Permita cargar la pieza de mano con solo colocarla sobre la superficie de la base, eliminando la necesidad de conectar cables directos al motor |  |  |  |  |
| Programas y Memoria | - Programas personalizables (Memoria): Cuente con posibilidad de almacenar por lo menos 5 programas libres (memorias) para configuraciones personalizadas del usuario. Debe permitir que el operador puede ajustar a su gusto la velocidad, el torque y el tipo de movimiento, quedando estos grabados de manera automática. |  |  |  |  |
| Compatibilidad de Limas | - Limas utilizables: Totalmente universal, compatible con todos los sistemas de limas NiTi rotatorias y reciprocantes del mercado (como Woodpecker W3-Pro, Wave One, Reciproc, Protaper, etc.). - La velocidad y torque debe permitir adaptarse a los requerimientos exactos de cualquier marca comercial |  |  |  |  |
| Accesorios Incluidos en el Empaque | - Pieza de mano del motor inalámbrica. - Contra-ángulo reducción 6:1 (esterilizable y rotatorio 360°). - Base de carga magnética inalámbrica. - Adaptador de corriente con cable de carga USB. - Cable de conexión para localizador de ápices (permite enlazarlo con localizadores compatibles para trabajar en modo combinado). - Fundas de silicona protectoras / aislantes. - Manual de instrucciones de usuario. |  |  |  |  |
| Otros | - Bajo nivel de vibración - Sistema anti-bloqueos. - Arranque automático al entrar en el conducto |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |  |
| Instalación | A cargo del proveedor en el ambiente indicado |  |  |  |  |
| C. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |  |
| Inspección Previa | NO, corresponde. |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |
| Año de fabricación del dispositivo | 2025 o 2026, no menor. |  |  |  |  |
| Capacitación | La empresa proponente deberá brindar capacitación: - Operativa y de mantenimiento diario al personal Médico y de enfermería - Técnica, al personal Biomédico de la institución |  |  |  |  |
| Servicios Conexos y Cobertura de Garantía | El servicio técnico gratuito dentro del periodo de garantía es integral e incluye la cobertura total (mano de obra, reparación y reposición) de la estructura principal y los accesorios. |  |  |  |  |
| Servicio de Mantenimiento Preventivo | - Mantenimiento preventivo incluido según cronograma - Al menos 2 mantenimientos por año, durante la garantía - Cubre reemplazo de piezas en caso de defectos de fábrica - Reparación o reposición en caso de Fallas eléctricas y electrónicas - Funcionamiento general del equipo - Cobertura completa (mano de obra + repuestos sin costo) - Uso de repuestos originales - Atención por personal técnico capacitado y autorizado por la marca |  |  |  |  |
| Asistencia Técnica y Disponibilidad (Lugar y Tiempos de Respuesta) | - Disponibilidad: El soporte técnico estará disponible bajo la modalidad 24/7 (las 24 horas del día, los 7 días de la semana), incluyendo fines de semana y feriados. - Tiempo de respuesta inicial: Ante la notificación de una falla, el personal técnico asignado deberá presentarse o dar respuesta presencial en un plazo máximo de 2 horas. - Ubicación y personal: Toda la atención y soporte técnico se prestará exclusivamente en la ciudad de Cochabamba. Para garantizar la inmediatez, el servicio debe ser ejecutado por personal técnico calificado que radique permanentemente en Cochabamba. |  |  |  |  |
| Continuidad del Servicio y Penalidades | - Tiempo máximo de parada: En caso de falla, el equipo no podrá permanecer inoperativo por más de 24 horas. - Reemplazo definitivo del equipo: Si la resolución de la falla o la provisión de un repuesto crítico se extiende por más de 15 días hábiles, el proveedor procederá obligatoriamente al reemplazo total y definitivo por uno completamente nuevo de iguales o superiores características. |  |  |  |  |
| Tiempo Mínimo de Provisión de Repuestos | - El proveedor debe garantizar la disponibilidad y stock local de repuestos legítimos y componentes originales por un periodo mínimo de 8 años posteriores a la entrega del equipo, asegurando que el modelo no quede descontinuado desatendido. |  |  |  |  |
| Embalaje y Medios de Transporte | - Embalaje: El equipo y sus accesorios deberán ser transportados en sus cajas originales de fábrica, con protección interna. - Medios de transporte: El traslado terrestre hasta las instalaciones de la CSBP en Cochabamba. El proveedor es responsable de la carga, transporte, descarga e ingreso del bien. |  |  |  |  |
| Inspecciones y Pruebas | - Pruebas de recepción: Una vez instalado en el consultorio de Cochabamba, se realizarán pruebas conjuntas de funcionamiento - Conformidad: El equipo se dará por recibido oficialmente solo tras la firma del acta de conformidad técnica, donde se verifique el correcto funcionamiento de todos los componentes y accesorios mencionados. |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |  |
| Tiempo de provisión | - Provisión para compra de repuestos originales dentro de la garantía |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |  |
| Manuales de uso y de servicio | - 1 manual de uso original en español - 1 manual de uso y servicio técnico en digital en pendrive |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| Plazo de entrega | - No mayor a 90 días calendario de firmado el contrato |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |  |
| Garantía Técnica de Funcionamiento | - Mayor o igual a 24 meses |  |  |  |  |
| Garantía de estado | - El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2025 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación) |  |  |  |  |
| C. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |  |
| Multa por retraso | - Se aplicará al proponente la multa del 0.3% por cada día de retraso en la entrega del bien. El total de las multas no podrá exceder en ningún caso el diez (10%) del monto total del contrato o OC/S, debiéndose en dicho caso iniciar el proceso de resolución del contrato, aspecto que se indicará al proveedor del servicio en forma inmediata. |  |  |  |  |
| D. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |  |
| Lugar de entrega | Entrega, instalación y puesta en marcha en el servicio de Odontología, piso 2 Bloque B del Policlínico de la Caja de Salud de la Banca Privada, ubicada en Calle Hamiraya N°356, entre Santivañez y Jordán |  |  |  |  |
| IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 puntos) |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: | El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada - 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos - Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos - Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos |  |  |  |  |
| ORIGEN: | El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. - Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos - Asia o Sudamérica: 10 puntos - Otros: 5 puntos |  |  |  |  |
| MEJORAS TECNICAS: | Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar. - 3 o más mejoras: 15 puntos - 2 mejoras: 10 puntos - 1 mejora: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |
| MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: | El proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo. - 5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos - 3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos - 1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |

___________________________

Nombre del Representante Legal

Firma

# REGIONAL

# LA PAZ

# REGIONAL LA PAZ

## ÍTEM 3. LAMPARA DE FOTOCURADO

CANTIDAD: 2 UNIDADES

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Lampara de fotocurado para Odontología |  |  |  |  |
| Marca: A especificar por el proponente |  |  |  |  |
| Modelo: A especificar por el proponente |  |  |  |  |
| Origen: A especificar por el proponente |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: A especificar por el proponente |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: (2) dos unidades |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| CARACTERISTICAS DEL EQUIPO: |  |  |  |  |
| 1. Requisito 1: Nivel de irradiancia máxima: 3000 mW/cm2 o superior. |  |  |  |  |
| 2. Requisito 2: Rango de longitud de onda: 430nm – 490nm o mejor rango. |  |  |  |  |
| 3. Requisito 3: Longitud de onda máxima: 490nm o mejor. |  |  |  |  |
| 4. Requisito 4: Tecnología: LED o mejor |  |  |  |  |
| FUNCIONES: |  |  |  |  |
| 5. Requisito 5: Tiempo de curado configurable a 10s y 20s como mínimo. |  |  |  |  |
| 6. Requisito 6: Con alarma audible al finalizar y/o iniciar el ciclo de curado. |  |  |  |  |
| 7. Requisito 7: Cabezal con ángulo de 90° para facilitar el acceso y posicionamiento de la luz. |  |  |  |  |
| CARACTERISTICAS FISICAS: |  |  |  |  |
| 8. Requisito 8: Diámetro de salida de luz: 11mm±2mm. |  |  |  |  |
| 9. Requisito 9: Peso: 120g o menor. |  |  |  |  |
| BATERIA Y SISTEMA DE ALIMENTACION: |  |  |  |  |
| 10. Requisito 10: Tipo de Batería: Recargable con tecnología de Ion de Litio. |  |  |  |  |
| 11. Requisito 11: Duración de la Batería: 100 ciclos de curado de 20 segundos como mínimo. |  |  |  |  |
| 12. Requisito 12: Batería de fácil extracción y reemplazo. |  |  |  |  |
| 13. Requisito 13: Base de carga con indicador de estado de la batería compatible con el equipo. |  |  |  |  |
| 14. Requisito 14: Alimentación eléctrica de la base de carga: 100-240VAC – 50/60Hz. |  |  |  |  |
| ACCESORIOS ADICIONALES: |  |  |  |  |
| 15. Requisito 15: Se requieren los siguientes accesorios adicionales: - (1) Un protector de lux intraoral compatible con el equipo. - (1) Un protector de lux extraoral compatible con el equipo. - (1) Un protector de lente de cabezal de acuerdo a fabricante. |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| LUGAR: El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes del Policonsultorio Central ubicado en la Calle Capitán Ravelo, Esq. Montevideo N° 2066, previa coordinación con el área de Activos Fijos. |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la CSBP (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN: El proponente en caso de adjudicación deberá instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: El proponente adjudicado deberá realizar los servicios de asistencia técnica en el servicio al que sea asignado el/los equipos por parte del personal de Activos fijos de la Caja de Salud de la Banca Privada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE: El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |
| GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P de acuerdo a la siguiente distribución: (1) una copia en formato físico y (1) una copia en formato digital. |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe entregar las Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal técnico o responsable de mantenimiento de la C.S.B.P (Si corresponde). |  |  |  |  |
| G. CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores y/o usuarios del servicio o unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado. |  |  |  |  |
| TECNICA: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del equipo, mantenimientos preventivos, corrección de fallas comunes al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal. |  |  |  |  |
| H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 VIGENTE o IEC 60601-1 o su equivalente (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color) |  |  |  |  |
| Certificado F.D.A. y/o C.E (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color). |  |  |  |  |
| El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta) |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en el departamento de La Paz (Adjuntar curriculum vitae del Personal técnico) |  |  |  |  |
| I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Deberá presentar el cronograma semestral o anual del mantenimiento preventivo del/los equipo/s, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área de electromedicina). El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento. |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 5 horas a partir de la notificación bajo la modalidad 24/7. |  |  |  |  |
| Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P. |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 60 (sesenta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final. |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2025 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación) |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado. |  |  |  |  |
| GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 1% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía del equipo el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 10 días calendario, pasados los 10 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 45 calendario. Finalmente, pasado el día 45 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico). |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |
| IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 puntos) |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada - 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos - Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos - Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos |  |  |  |  |
| ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. - Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos - Asia o Sudamérica: 10 puntos - Otros: 5 puntos |  |  |  |  |
| MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar. - 3 o más mejoras: 15 puntos - 2 mejoras: 10 puntos - 1 mejora: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |
| MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: El proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo. - 5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos - 3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos - 1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |

___________________________

Nombre del Representante Legal

Firma

# REGIONAL LA PAZ

## ÍTEM 4. ULTRASONIDO DENTAL

CANTIDAD: 1 UNIDAD

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Ultrasonido Dental |  |  |  |  |
| Marca: a especificar por el proponente |  |  |  |  |
| Modelo: a especificar por el proponente |  |  |  |  |
| Origen: a especificar por el proponente |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: a especificar por el proponente |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: (1) Una unidad |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| CARACTERISTICAS DEL EQUIPO: |  |  |  |  |
| 1. Requisito 1: Con tecnología piezoeléctrica (especificar) |  |  |  |  |
| 2. Requisito 2: Frecuencia de salida 28 KHz o mejor (especificar) |  |  |  |  |
| 3. Requisito 3: Amplio rango de aplicaciones (mínimo 3: profilaxis periodoncia, endodoncia) |  |  |  |  |
| 4. Requisito 4: Control de potencia regulable |  |  |  |  |
| 5. Requisito 5: Sistema de irrigación integrado |  |  |  |  |
| 6. Requisito 6: Unidad de sobremesa compacta, fácil de limpiar y desinfectar |  |  |  |  |
| 7. Requisito 7: Pieza de mano con diseño ergonómico y desmontable |  |  |  |  |
| 8. Requisito 8: Indicadores de estado (luminosos o display) |  |  |  |  |
| 9. Requisito 9: Sistema de acoplamiento para puntas intercambiables. |  |  |  |  |
| 10. Requisito 10: Control de potencia perilla o digital (especificar) |  |  |  |  |
| 11. Requisito 11: Tipo de vibración lineal (especificar) |  |  |  |  |
| 12. Requisito 12: Sistema de activación mediante pedal de control |  |  |  |  |
| 13. Requisito 13: Alimentación eléctrica: 100 – 240 V / 50–60 Hz (especificar si tiene cable de alimentación externa extraíble o es cable de alimentación fijo no desmontable) |  |  |  |  |
| 14. Requisito 14: Protección contra sobrevoltaje y contra sobre corriente |  |  |  |  |
| ACCESORIOS ADICIONALES: |  |  |  |  |
| 15. Requisito 15: Se requieren los siguientes accesorios adicionales: - Juego de puntas adicionales intercambiables (diferentes aplicaciones clínicas) - Llave de torque o sistema de ajuste especializado para puntas |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| LUGAR: El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes del Policonsultorio Central ubicado en la Calle Capitán Ravelo, Esq. Montevideo N° 2066, previa coordinación con el área de Activos Fijos. |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la CSBP (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: El proponente adjudicado deberá realizar los servicios de asistencia técnica en el servicio al que sea asignado el/los equipos por parte del personal de Activos fijos de la Caja de Salud de la Banca Privada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE: El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |
| GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P de acuerdo a la siguiente distribución: (1) una copia en formato físico y (1) una copia en formato digital. |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe entregar las Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal técnico o responsable de mantenimiento de la C.S.B.P (Si corresponde). |  |  |  |  |
| G. CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores y/o usuarios del servicio o unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado. |  |  |  |  |
| TECNICA: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del equipo, mantenimientos preventivos, corrección de fallas comunes al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal. |  |  |  |  |
| H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 VIGENTE o IEC 60601-1 o su equivalente (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color) |  |  |  |  |
| Certificado F.D.A. y/o C.E (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color). |  |  |  |  |
| El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta) |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en el departamento de La Paz (Adjuntar curriculum vitae del Personal técnico) |  |  |  |  |
| I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Deberá presentar el cronograma semestral o anual del mantenimiento preventivo del/los equipo/s, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área de electromedicina). El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento. |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 5 horas a partir de la notificación bajo la modalidad 24/7. |  |  |  |  |
| Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P. |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 45 (Cuarenta y cinco) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final. |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2025 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación) |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado. |  |  |  |  |
| GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 1% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía del equipo el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 10 días calendario, pasados los 10 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 45 calendario. Finalmente, pasado el día 45 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico). |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |
| IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 puntos) |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada - 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos - Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos - Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos |  |  |  |  |
| ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. - Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos - Asia o Sudamérica: 10 puntos - Otros: 5 puntos |  |  |  |  |
| MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar. - 3 o más mejoras: 15 puntos - 2 mejoras: 10 puntos - 1 mejora: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |
| MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: El proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo. - 5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos - 3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos - 1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |

___________________________

Nombre del Representante Legal

Firma

# REGIONAL

# ORURO

# REGIONAL ORURO

## ÍTEM 5. ENDOMOTOR MAS LOCALIZADOR DE APICE

CANTIDAD: 1 UNIDAD

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  |  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| NOMBRE: ENDOMOTOR MAS LOCALIZADOR DE APICE |  |  |  |  |  |
| Marca: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Modelo: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Origen: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: (1) una unidad |  |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| Descripción | Motor de Endodoncia portátil de alto rendimiento con Localizador apical de multifrecuencia externo.. |  |  |  |  |
| Motor y Rendimiento | - Velocidad de rotación: Rango ajustable de 120 a 1.000 rpm. - Rango de torque: Ajustable de 0.5 a 4. N.cm. - Modos de trabajo: - Movimiento continuo en sentido horario movimiento continuo en sentido antihorario movimiento recíproco |  |  |  |  |
| Energía y Conectividad | - Batería: Iones de litio recargable mayor a 1000 mAh - Alimentación del adaptador: Entrada de 100V – 240V (50/60 Hz) |  |  |  |  |
| Programas y Memoria | - Programas personalizables (Memoria): Cuente con posibilidad de almacenar programas libres (memorias) para configuraciones personalizadas del usuario. Debe permitir que el operador puede ajustar a su gusto la velocidad, el torque y el tipo de movimiento, quedando estos grabados de manera automática. |  |  |  |  |
| Compatibilidad de Limas | - Limas utilizables: Totalmente universal, compatible con todos los sistemas de limas NiTi rotatorias y reciprocantes del mercado - Compatible con limas de 2,35mm - La velocidad y torque debe permitir adaptarse a los requerimientos exactos de cualquier marca comercial |  |  |  |  |
| Localizador apical | - Portátil sin cableado - Alimentado por Pilas AAA - Pantalla LCD tricolor - Función de control de profundidad del canal - Detección automática del ápice en seco o mojado - Tres sonidos de alerta diferentes según la ubicación de la punta de la lima |  |  |  |  |
| Accesorios Incluidos en el Empaque | - Pieza de mano del motor inalámbrica. - Contra-ángulo 1:1 (esterilizable y rotatorio 360°). - Base de carga inalámbrica. - Adaptador de corriente con cable de carga de la base - Localizador de ápice - Cable o sonda de conexión para localizador de ápices - Clip para las limas - Gancho labial - Comprobador - Pilas AAA - Manual de instrucciones de usuario. |  |  |  |  |
| Otros | - Bajo nivel de vibración |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |  |
| Instalación | A cargo del proveedor en el ambiente indicado |  |  |  |  |
| C. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |  |
| Inspección Previa | NO, corresponde. |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |
| Año de fabricación del dispositivo | 2025 o 2026, no menor. |  |  |  |  |
| Capacitación | La empresa proponente deberá brindar capacitación: - Operativa y de mantenimiento diario al personal Médico y de enfermería - Técnica, al personal Biomédico de la institución |  |  |  |  |
| Servicios Conexos y Cobertura de Garantía | El servicio técnico gratuito dentro del periodo de garantía es integral e incluye la cobertura total (mano de obra, reparación y reposición) de la estructura principal y los accesorios. |  |  |  |  |
| Servicio de Mantenimiento Preventivo | - Mantenimiento preventivo incluido según cronograma - Al menos 2 mantenimientos por año, durante la garantía - Cubre reemplazo de piezas en caso de defectos de fábrica - Reparación o reposición en caso de Fallas eléctricas y electrónicas - Funcionamiento general del equipo - Cobertura completa (mano de obra + repuestos sin costo) - Uso de repuestos originales - Atención por personal técnico capacitado y autorizado por la marca |  |  |  |  |
| Asistencia Técnica y Disponibilidad (Lugar y Tiempos de Respuesta) | - Disponibilidad: El soporte técnico estará disponible bajo la modalidad 24/7 (las 24 horas del día, los 7 días de la semana), incluyendo fines de semana y feriados. - Tiempo de respuesta inicial: Ante la notificación de una falla, el personal técnico asignado deberá presentarse o dar respuesta presencial en un plazo máximo de 2 horas. - Ubicación y personal: Toda la atención y soporte técnico se prestará exclusivamente en la ciudad de Cochabamba. Para garantizar la inmediatez, el servicio debe ser ejecutado por personal técnico calificado que radique permanentemente en Cochabamba. |  |  |  |  |
| Continuidad del Servicio y Penalidades | - Tiempo máximo de parada: En caso de falla, el equipo no podrá permanecer inoperativo por más de 24 horas. - Reemplazo definitivo del equipo: Si la resolución de la falla o la provisión de un repuesto crítico se extiende por más de 15 días hábiles, el proveedor procederá obligatoriamente al reemplazo total y definitivo por uno completamente nuevo de iguales o superiores características. |  |  |  |  |
| Tiempo Mínimo de Provisión de Repuestos | - El proveedor debe garantizar la disponibilidad y stock local de repuestos legítimos y componentes originales por un periodo mínimo de 8 años posteriores a la entrega del equipo, asegurando que el modelo no quede descontinuado desatendido. |  |  |  |  |
| Embalaje y Medios de Transporte | - Embalaje: El equipo y sus accesorios deberán ser transportados en sus cajas originales de fábrica, con protección interna. - Medios de transporte: El traslado terrestre hasta las instalaciones de la CSBP en Oruro. El proveedor es responsable de la carga, transporte, descarga e ingreso del bien. |  |  |  |  |
| Inspecciones y Pruebas | - Pruebas de recepción: Una vez instalado en el consultorio de la Regional ORURO, se realizarán pruebas conjuntas de funcionamiento - Conformidad: El equipo se dará por recibido oficialmente solo tras la firma del acta de conformidad técnica, donde se verifique el correcto funcionamiento de todos los componentes y accesorios mencionados. |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |  |
| Tiempo de provisión | - Provisión para compra de repuestos originales dentro de la garantía |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |  |
| Manuales de uso y de servicio | - 1 manual de uso y servicio técnico original en español |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| Plazo de entrega | - No mayor a 90 días calendario de firmado el contrato u orden de compra |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |  |
| Garantía Técnica de Funcionamiento | - Mayor o igual a 24 meses |  |  |  |  |
| Garantía de estado | - El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2025 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación) |  |  |  |  |
| C. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |  |
| Multa por retraso | - Se aplicará al proponente la multa del 0.3% por cada día de retraso en la entrega del bien. El total de las multas no podrá exceder en ningún caso el diez (10%) del monto total del contrato o OC/S, debiéndose en dicho caso iniciar el proceso de resolución del contrato, aspecto que se indicará al proveedor del servicio en forma inmediata. |  |  |  |  |
| D. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |  |
| Lugar de entrega | Entrega, instalación y puesta en marcha en la ciudad de ORURO, ambiente de la CSBP, consultorio de Odontología |  |  |  |  |
| IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 puntos) |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: | El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada - 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos - Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos - Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos |  |  |  |  |
| ORIGEN: | El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. - Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos - Asia o Sudamérica: 10 puntos - Otros: 5 puntos |  |  |  |  |
| MEJORAS TECNICAS: | Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar. - 3 o más mejoras: 15 puntos - 2 mejoras: 10 puntos - 1 mejora: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |
| MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: | El proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo. - 5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos - 3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos - 1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |

___________________________

Nombre del Representante Legal

Firma

# REGIONAL

# SANTA CRUZ

# REGIONAL SANTA CRUZ

## ÍTEM 6. UNIDAD DE PROFILAXIS

CANTIDAD: 1 UNIDAD

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  | Para ser llenado por el proponente |  | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) |  | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  |  |  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE: UNIDAD DE PROFILAXIS |  |  |  |  |  |  |
| Marca: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |
| Modelo: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |
| Origen: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: (1) una unidad |  |  |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |
| Equipo de profilaxis de alto trafico |  |  |  |  |  |  |
| Con Transductor de ultrasonido a una frecuencia de 30.000 Hz. |  |  |  |  |  |  |
| Bomba de tipo peristáltica con caudal de agua ajustable |  |  |  |  |  |  |
| Operación continua del chorro de bicarbonato |  |  |  |  |  |  |
| Consumo de aire aproximado de 80 l/min |  |  |  |  |  |  |
| Consumo de líquido de irrigación por ultrasonido de 28 ml/min |  |  |  |  |  |  |
| Sistema transductor de ultrasonido cerámica piezoeléctrica |  |  |  |  |  |  |
| Capacidad líquida del depósito de agua de 1 L. o mas |  |  |  |  |  |  |
| Presión atmosférica aproximado de 80 PSI (5,52 BAR) |  |  |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR: El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la Clínica C.S.B.P. Regional Santa Cruz, previa coordinación |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN: El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores, componentes y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución. En el caso de existir la necesidad de obras civiles, las mismas serán cubiertas en su totalidad por parte del proponente adjudicado. |  |  |  |  |  |  |
| C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, para demostrar el buen funcionamiento del equipo. |  |  |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada. |  |  |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada. |  |  |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. |  |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P en formato 1 copia en formato físico y 1 copia en formato digital. |  |  |  |  |  |  |
| G. CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores del servicio/unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado. |  |  |  |  |  |  |
| TECNICA: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal. |  |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo. |  |  |  |  |  |  |
| H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 y/o ISO 9001 o su equivalente, en fotocopia simple vigente (sujeto a verificación) adjunto en la propuesta. |  |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta) |  |  |  |  |  |  |
| El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente (sujeto a verificación). |  |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en Santa Cruz vigente (sujeto a verificación). |  |  |  |  |  |  |
| I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO: La empresa adjudicada deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área técnica). El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento. |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 8 horas bajo la modalidad 24/7. |  |  |  |  |  |  |
| Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P. |  |  |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |  |
| (15) Quince días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final. |  |  |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: Durante la garantía comercial, el proveedor deberá disponer de personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Santa Cruz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores. |  |  |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía, el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 7 días calendario, pasados los 7 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 20 calendario. Finalmente, pasado el día 20 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico). |  |  |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |  |  |
| El equipo debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz, en coordinación con Activos Fijos y el Responsable de Mantenimiento de equipamiento médico de la mencionada Regional. |  |  |  |  |  |  |
| IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS) |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada - 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos - Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos - Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
| ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. - Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos - Asia o Sudamérica: 10 puntos - Otros: 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
| MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar. - 3 o más mejoras: 15 puntos - 2 mejoras: 10 puntos - 1 mejora: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
| MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: El proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo. - 5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos - 3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos - 1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |  |

___________________________

Nombre del Representante Legal

Firma

# REGIONAL SANTA CRUZ

## ÍTEM 7. COMPRESOR DE AIRE

CANTIDAD: 1 UNIDAD

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  | Para ser llenado por el proponente |  | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) |  | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  |  |  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE: COMPRESOR DE AIRE ODONTOLOGICO |  |  |  |  |  |  |
| Marca: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |
| Modelo: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |
| Origen: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: (1) una unidad |  |  |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |
| Compresor de 5.5 HP o mas |  |  |  |  |  |  |
| Tanque de 200 litros o mas |  |  |  |  |  |  |
| Bajo ruido |  |  |  |  |  |  |
| Presión máxima de 8 bar o mas |  |  |  |  |  |  |
| Debe incluir presostato de trabajo |  |  |  |  |  |  |
| Libre de aceite |  |  |  |  |  |  |
| Control electrónico |  |  |  |  |  |  |
| Capacidad de 1040L/m o mejor |  |  |  |  |  |  |
| Debe incluir purgador automático |  |  |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR: El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la Clínica C.S.B.P. Regional Santa Cruz, previa coordinación |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN: El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores, componentes y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución. En el caso de existir la necesidad de obras civiles, las mismas serán cubiertas en su totalidad por parte del proponente adjudicado. |  |  |  |  |  |  |
| C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, para demostrar el buen funcionamiento del equipo. |  |  |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada. |  |  |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada. |  |  |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. |  |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P en formato 1 copia en formato físico y 1 copia en formato digital. |  |  |  |  |  |  |
| G. CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores del servicio/unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado. |  |  |  |  |  |  |
| TECNICA: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal. |  |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo. |  |  |  |  |  |  |
| H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo (Presentar en la propuesta) |  |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en Santa Cruz vigente, adjuntando sus respaldos (sujeto a verificación). |  |  |  |  |  |  |
| I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO: La empresa adjudicada deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área técnica). El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento. |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 8 horas bajo la modalidad 24/7. |  |  |  |  |  |  |
| Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P. |  |  |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |  |
| (15) Quince días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final. |  |  |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: Durante la garantía comercial, el proveedor deberá disponer de personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Santa Cruz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores. |  |  |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía, el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 7 días calendario, pasados los 7 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 20 calendario. Finalmente, pasado el día 20 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico). |  |  |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |  |  |
| El equipo debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz, en coordinación con Activos Fijos y el Responsable de Mantenimiento de equipamiento médico de la mencionada Regional. |  |  |  |  |  |  |
| IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS) |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada - 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos - Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos - Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
| ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. - Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos - Asia o Sudamérica: 10 puntos - Otros: 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
| MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar. - 3 o más mejoras: 15 puntos - 2 mejoras: 10 puntos - 1 mejora: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
| MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: El proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo. - 5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos - 3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos - 1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |  |

___________________________

Nombre del Representante Legal

Firma

# REGIONAL

# SUCRE

# REGIONAL SUCRE

## ÍTEM 8. RADIOVISOGRAFO

CANTIDAD: 1 UNIDAD

| RADIOVISOGRAFO DENTAL |  | Para ser llenado por el proponente |  | Para la calificación de la entidad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA |  | CUMPLE |  |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  |  | (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) |  | SI | NO |  |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE: RADIOVISOGRAFO |  |  |  |  |  |  |  |
| Marca: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |  |
| Origen: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: 1 una unidad |  |  |  |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Radiovisografo Dental |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Descripción: Sensor digital para radiografías intraorales de alta definición. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Características Generales |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo: sensor digital intraoral CMOS o mejor tecnología |  |  |  |  |  |  |
|  | Resolución: alta definición (HD) |  |  |  |  |  |  |
|  | Conexión: USB directa a computadora |  |  |  |  |  |  |
|  | Captura de imagen: instantánea |  |  |  |  |  |  |
|  | Tamaño: un sensor adulto |  |  |  |  |  |  |
|  | Tamaño: un sensor pediátrico |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sin límite para las computadoras conectadas a la licencia del software. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sensor con esquinas cortadas o redondeadas ergonómicamente optimizadas para evitar lesiones al paciente. |  |  |  |  |  |  |
|  | Captura imágenes de alta definición |  |  |  |  |  |  |
|  | Exportación de imágenes en formato DICOM como mínimo |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de pixeles: 1000x1500pixeles o mejor |  |  |  |  |  |  |
|  | Debe ser un dispositivo con capacidad de ser desinfectado por inmersión. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Características Eléctricas: |  |  |  |  |  |  |
|  | Alimentación eléctrica mediante cable USB convencional para alimentación y transmisión de datos. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ACCESORIOS ADICIONALES: (OPCIONAL) |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) Computadora portátil o All in One con las siguientes características mínimas: |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistema operativo Windows 10 o mejor compatible con el Radiovisografo. |  |  |  |  |  |  |
|  | USB tipo USB 2.0. |  |  |  |  |  |  |
|  | HD: 500 GB o mayor. |  |  |  |  |  |  |
|  | Memoria RAM: 6 GB o mayor. |  |  |  |  |  |  |
|  | Procesador: Intel Core i5 3.0GHz. o superior |  |  |  |  |  |  |
|  | La computadora portátil debe ser totalmente compatible con el equipo Radiovisografo ofertado, con estas características mínimas. |  |  |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL/LOS BIEN/ES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR: Deberá ser entregado e instalado en ambientes de la Regional Sucre, previa coordinación con el área de Activos Fijos. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la CSBP (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá Instalar los equipos con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: El proponente adjudicado deberá realizar los servicios de asistencia técnica en el servicio al que sea asignado el/los equipos por parte del personal de Activos fijos de la Caja de Salud de la Banca Privada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE: El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P de acuerdo a la siguiente distribución: (1) una copia en formato físico y (1) una copia en formato digital. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe entregar las Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal técnico o responsable de mantenimiento de la C.S.B.P (Si corresponde). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del/los equipo/s a los operadores y/o usuarios del servicio o unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECNICA: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del/los equipo/s, mantenimientos preventivos, corrección de fallas comunes al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 VIGENTE o IEC 6060-1 o su equivalente (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Certificado F.D.A. y/o C.E (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico asignado en el departamento de Sucre (Adjuntar curriculum vitae del Personal técnico). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Deberá presentar el cronograma semestral o anual del mantenimiento preventivo del/los equipo/s, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área de electromedicina). El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 5 horas a partir de la notificación bajo la modalidad 24/7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 (Treinta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2025 o 2026 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a (1) año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Sucre. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía del equipo el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 10 días calendario, pasados los 10 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios y/o entregar un equipo de respaldo hasta el día 45 calendario. Finalmente, pasado el día 45 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares o mejores características al equipo ofertado y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada - 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos - Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos - Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. - Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos - Asia o Sudamérica: 10 puntos - Otros: 5 puntos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar. - 3 o más mejoras: 15 puntos - 2 mejoras: 10 puntos - 1 mejora: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: El proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo. - 5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos - 3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos - 1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________

Nombre del Representante Legal

Firma

# REGIONAL SUCRE

## ÍTEM 9. LAMPARA DE FOTOCURADO

CANTIDAD: 3 UNIDADES

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  | Para ser llenado por el proponente |  | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA |  | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  |  | (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE: LAMPARA DE FOTOCURADO |  |  |  |  |  |  |
| Marca: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |
| Modelo: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |
| Origen: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: 3 unidades |  |  |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lampara de fotocurado |  |  |  |  |  |
| 2 | CARACTERÍSTICAS GENERALES: |  |  |  |  |  |
|  | La lampara debe ser tipo led o mejor tecnología |  |  |  |  |  |
|  | Intensidad de luz máxima: hasta 3000 mW/cm² |  |  |  |  |  |
|  | Rango espectral: 380 – 515 nm |  |  |  |  |  |
|  | Tamaño de lente: 8 mm |  |  |  |  |  |
|  | Peso: aproximadamente 120 g |  |  |  |  |  |
|  | Batería: litio recargable (≈1400 mAh) |  |  |  |  |  |
|  | 5 modos de fotocurado y aumento progresivo de intensidad |  |  |  |  |  |
|  | Cabezal giratorio 360° |  |  |  |  |  |
|  | Diseño de lente que concentra la luz para un curado uniforme |  |  |  |  |  |
|  | Compatible con diferentes materiales (CQ y TPO) gracias a su espectro amplio |  |  |  |  |  |
|  | Diseño compacto tipo lápiz ergonómico |  |  |  |  |  |
|  | Autonomía: más de 1200 ciclos de uso |  |  |  |  |  |
| 3 | ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS: |  |  |  |  |  |
|  | (1) Soporte o base de lampara |  |  |  |  |  |
|  | (1) Batería de repuesto (Opcional) |  |  |  |  |  |
|  | (1) Cargador o fuente de alimentación |  |  |  |  |  |
| 4 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL CARGADOR O BASE DE CARGA: |  |  |  |  |  |
|  | Alimentación: 220 VAC |  |  |  |  |  |
|  | Frecuencia: 50 Hz |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de protección contra descarga eléctrica: Equipamiento de Clase II o mejor |  |  |  |  |  |
|  | Grado de protección contra descarga eléctrica: Parte aplicada de Tipo B o mejor |  |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR: El equipo deberá ser entregado e instalado en ambientes de la Regional Sucre, previa coordinación con el área de Activos Fijos. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN: En el caso de existir la necesidad de obras civiles y/o adecuación de ambiente (si corresponde), las mismas serán cubiertas en su totalidad por parte del proponente adjudicado (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la CSBP (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |  |  |
| C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá Instalar los equipos con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: El proponente adjudicado deberá realizar los servicios de asistencia técnica en el servicio al que sea asignado el/los equipos por parte del personal de Activos fijos de la Caja de Salud de la Banca Privada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE: El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. |  |  |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P de acuerdo a la siguiente distribución: (1) una copia en formato físico y (1) una copia en formato digital. |  |  |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe entregar las Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal técnico o responsable de mantenimiento de la C.S.B.P (Si corresponde). |  |  |  |  |  |  |  |
| G. CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del/los equipo/s a los operadores y/o usuarios del servicio o unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |  |  |
| TECNICA: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del/los equipo/s, mantenimientos preventivos, corrección de fallas comunes al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |  |  |
| H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 VIGENTE o IEC 6060-1 o su equivalente (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color). |  |  |  |  |  |  |  |
| Certificado F.D.A. y/o C.E (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color). |  |  |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta). |  |  |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico asignado en el/los departamento/s de Sucre (Adjuntar curriculum vitae del Personal técnico). |  |  |  |  |  |  |  |
| I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Deberá presentar el cronograma semestral o anual del mantenimiento preventivo del/los equipo/s, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área de electromedicina). El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento. |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 5 horas a partir de la notificación bajo la modalidad 24/7. |  |  |  |  |  |  |  |
| Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P. |  |  |  |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 (Treinta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final. |  |  |  |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2023 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación). |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo). |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado. |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo). |  |  |  |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía del equipo el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 10 días calendario, pasados los 10 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios y/o entregar un equipo de respaldo hasta el día 45 calendario. Finalmente, pasado el día 45 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares o mejores características al equipo ofertado y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico). |  |  |  |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS) |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada - 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos - Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos - Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos- |  |  |  |  |  |  |  |
| ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. - Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos - Asia o Sudamérica: 10 puntos - Otros: 5 puntos |  |  |  |  |  |  |  |
| MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar. - 3 o más mejoras: 15 puntos - 2 mejoras: 10 puntos - 1 mejora: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |  |  |
| MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: El proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo. - 5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos - 3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos - 1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________

Nombre del Representante Legal

Firma

# REGIONAL SUCRE

## ÍTEM 10. EQUIPO DE ULTRASONIDO DENTAL CON BICARBONATO

CANTIDAD: 3 UNIDADES

| ULTRASONIDO CON CHORRO DE BICARBONATO |  | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  |  | (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| NOMBRE: EQUIPO DE ULTRASONIDO DENTAL CON BICARBONATO |  |  |  |  |  |
| Marca: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Modelo: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Origen: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: (3) tres unidades |  |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| 1 | Ultrasonido dental con chorro de bicarbonato |  |  |  |  |
| 2 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |
|  | Dispositivo piezoeléctrico ultrasónico combinado con chorro de bicarbonato de sodio para la profilaxis de cálculos y biofilm no mineralizado. |  |  |  |  |
|  | El circuito electrónico con estabilizador de frecuencia evita que las fluctuaciones comunes de la red eléctrica interfieran con el patrón de ondas ultrasónicas del equipo. |  |  |  |  |
|  | La pieza de mano ligera y de forma anatómica, fácil de agarrar, permite la precisión en el trabajo de raspado y una mejor sensibilidad táctil para la eliminación completa del cálculo. |  |  |  |  |
|  | Transductor piezoeléctrico de cerámica con cuatro insertos cerámicos montados intermitentemente uno sobre otro, que funciona a una presión extremadamente alta, generando vibraciones ultrasónicas entre 24 y 30 kHz con la misma amplitud y frecuencia. |  |  |  |  |
|  | Dos tapas de protección del transductor, rígidas, desmontables y esterilizables en autoclave hasta 121º C, |  |  |  |  |
|  | Punta del instrumento activo con movimiento lineal anteroposterior longitudinal al cable de amplitud variable, según la potencia, de 0,05mm a 0,1mm. |  |  |  |  |
|  | Pedal de control único para activar el ultrasonido y el chorro de bicarbonato de sodio; forma redonda con activación desde cualquier ángulo. |  |  |  |  |
|  | Mangueras planas, ligeras y flexibles, fáciles de desinfectar y sin tensión en las manos del operario. |  |  |  |  |
|  | Pieza de mano de chorro de bicarbonato extraíble y esterilizable en autoclave hasta 121º C. |  |  |  |  |
|  | Filtro de aire con salida para drenar en la parte inferior de la caja del dispositivo para drenar la humedad del aire elimina las posibles partículas sólidas retenidas en el filtro |  |  |  |  |
|  | Doble válvula neumática que actúa con aire y agua; abre y cierra el agua de las piezas de mano evitando salpicaduras durante las paradas de funcionamiento. |  |  |  |  |
|  | Pedal de control único para activar el ultrasonido y el chorro de bicarbonato de sodio; forma redonda con activación desde cualquier ángulo. |  |  |  |  |
|  | Mangueras planas, ligeras y flexibles, fáciles de desinfectar y sin tensión en las manos del operario. |  |  |  |  |
|  | componentes: depósito de bicarbonato, integrado con tapa transparente para monitoreo de nivel y sistema de limpieza automática de mangueras. |  |  |  |  |
|  | ACCESORIOS: |  |  |  |  |
|  | Puntas de periodoncia para las siguientes aplicaciones: tres puntas para la remoción de cálculos – 02 Perio Sub y 01 Perio Supra – y dos llaves para la instalación de las puntas que contienen un anillo de goma reforzado, con extensor de protección, para evitar accidentes con el DS/Asistente en el momento de la sustitución, todo esterilizable en autoclave. |  |  |  |  |
|  | Características Eléctricas: |  |  |  |  |
|  | Alimentación: 220 VAC |  |  |  |  |
|  | Frecuencia: 50/60 Hz |  |  |  |  |
| 3 | Tipo de protección contra descarga eléctrica: Equipamiento de Clase I |  |  |  |  |
|  | Grado de protección contra descarga eléctrica: Parte aplicada de Tipo B |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL/LOS BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA: (1) Un equipo deberá ser entregado e instalado en ambientes de la Regional Sucre, previa coordinación con el área de Activos Fijos. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN: En el caso de existir la necesidad de obras civiles y/o adecuación de ambiente (si corresponde), las mismas serán cubiertas en su totalidad por parte del proponente adjudicado (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la CSBP (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá Instalar los equipos con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |
| LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: El proponente adjudicado deberá realizar los servicios de asistencia técnica en el servicio al que sea asignado el/los equipos por parte del personal de Activos fijos de la Caja de Salud de la Banca Privada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE: El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |  |
| GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P de acuerdo a la siguiente distribución: (1) una copia en formato físico y (1) una copia en formato digital. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe entregar las Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal técnico o responsable de mantenimiento de la C.S.B.P (Si corresponde). |  |  |  |  |  |
| G. CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |
| OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del/los equipo/s a los operadores y/o usuarios del servicio o unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |
| TECNICA: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del/los equipo/s, mantenimientos preventivos, corrección de fallas comunes al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |
| H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 VIGENTE o IEC 6060-1 o su equivalente (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color). |  |  |  |  |  |
| Certificado F.D.A. y/o C.E (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color). |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta). |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico asignado en el departamento de Sucre (Adjuntar curriculum vitae del Personal técnico). |  |  |  |  |  |
| I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Deberá presentar el cronograma semestral o anual del mantenimiento preventivo del/los equipo/s, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área de electromedicina). El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento. |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 5 horas a partir de la notificación bajo la modalidad 24/7. |  |  |  |  |  |
| Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P. |  |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| 60(sesenta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final. |  |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2023 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación). |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo). |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado. |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de SUCRE. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo). |  |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía del equipo el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 10 días calendario, pasados los 10 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios y/o entregar un equipo de respaldo hasta el día 45 calendario. Finalmente, pasado el día 45 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares o mejores características al equipo ofertado y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico). |  |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |  |
| IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS) |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada - 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos - Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos - Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos |  |  |  |  |  |
| ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. - Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos - Asia o Sudamérica: 10 puntos - Otros: 5 puntos |  |  |  |  |  |
| MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar. - 3 o más mejoras: 15 puntos - 2 mejoras: 10 puntos - 1 mejora: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |
| MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: El proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo. - 5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos - 3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos - 1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |

___________________________

Nombre del Representante Legal

Firma

# REGIONAL SUCRE

## ÍTEM 11. UNIDAD DE ENDODONCIA PORTATIL

CANTIDAD: 1 UNIDAD

| ULTRASONIDO CON CHORRO DE BICARBONATO |  | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  |  | (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| NOMBRE: UNIDAD DE ENDODONCIA PORTATIL |  |  |  |  |  |
| Marca: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Modelo: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Origen: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: (1) una unidad |  |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| 1 | Endomotor odontologico |  |  |  |  |
| 2 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |
|  | - Sistema rotatorio y reciprocante, - Cabezal preciso 16:1 - La luz LED proporciona un excelente campo de visión para cirugía y operaciones clínicas. - Motor de alto rendimiento, funcionamiento estable en clínica. - sistema con o sin cable (inalambrico) flexible y sin limitación en el movimiento. - Rango de velocidad: 120rpm-500rpm - Relación de velocidad: 16:1/20:1 - Rango de Torque: 0.6N.cm-40N.cm |  |  |  |  |
|  | ACCESORIOS: |  |  |  |  |
|  | Localizador apical con pantalla |  |  |  |  |
|  | Características Eléctricas: |  |  |  |  |
|  | Alimentación: 220 VAC |  |  |  |  |
|  | Frecuencia: 50/60 Hz |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL/LOS BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA: (1) Un equipo deberá ser entregado e instalado en ambientes de la Regional Sucre, previa coordinación con el área de Activos Fijos. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN: En el caso de existir la necesidad de obras civiles y/o adecuación de ambiente (si corresponde), las mismas serán cubiertas en su totalidad por parte del proponente adjudicado (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la CSBP (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá Instalar los equipos con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |
| LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: El proponente adjudicado deberá realizar los servicios de asistencia técnica en el servicio al que sea asignado el/los equipos por parte del personal de Activos fijos de la Caja de Salud de la Banca Privada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE: El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |  |
| GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P de acuerdo a la siguiente distribución: (1) una copia en formato físico y (1) una copia en formato digital. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe entregar las Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal técnico o responsable de mantenimiento de la C.S.B.P (Si corresponde). |  |  |  |  |  |
| G. CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |
| OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del/los equipo/s a los operadores y/o usuarios del servicio o unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |
| TECNICA: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del/los equipo/s, mantenimientos preventivos, corrección de fallas comunes al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |
| H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 VIGENTE o IEC 6060-1 o su equivalente (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color). |  |  |  |  |  |
| Certificado F.D.A. y/o C.E (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color). |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta). |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico asignado en el departamento de Sucre (Adjuntar curriculum vitae del Personal técnico). |  |  |  |  |  |
| I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Deberá presentar el cronograma semestral o anual del mantenimiento preventivo del/los equipo/s, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área de electromedicina). El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento. |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 5 horas a partir de la notificación bajo la modalidad 24/7. |  |  |  |  |  |
| Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P. |  |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| 60(sesenta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final. |  |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2023 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación). |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo). |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado. |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de SUCRE. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo). |  |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía del equipo el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 10 días calendario, pasados los 10 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios y/o entregar un equipo de respaldo hasta el día 45 calendario. Finalmente, pasado el día 45 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares o mejores características al equipo ofertado y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico). |  |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |  |
| IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS) |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada - 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos - Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos - Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos |  |  |  |  |  |
| ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. - Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos - Asia o Sudamérica: 10 puntos - Otros: 5 puntos |  |  |  |  |  |
| MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar. - 3 o más mejoras: 15 puntos - 2 mejoras: 10 puntos - 1 mejora: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |
| MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: El proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo. - 5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos - 3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos - 1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |

___________________________

Nombre del Representante Legal

Firma

# REGIONAL SUCRE

## ÍTEM 12. ESCARIFICADOR POR ULTRASONIDO

CANTIDAD: 1 UNIDAD

| ULTRASONIDO CON CHORRO DE BICARBONATO |  | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  |  | (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| NOMBRE: ESCARIFICADOR POR ULTRASONIDO |  |  |  |  |  |
| Marca: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Modelo: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Origen: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: (1) una unidad |  |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| 1 | ESCARIFICADOR POR ULTRASONIDO |  |  |  |  |
| 2 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |
|  | - Frecuencia 28-32 kHz - Caudal de irrigación 10-75 mL / min - Programas Cirugía x 5, Endodoncia x 2, Periodoncia x 2 - Dimensiones L 265 x An 220 x Al 100 mm - Unidad de control con pantalla - Pieza de mano óptica con cable de 2 m - Pedal de control - Casete de esterilización - Soporte de la pieza de mano - Tubo de irrigación (x 5) y otros accesorios |  |  |  |  |
|  | ACCESORIOS: |  |  |  |  |
|  | Kit de cirugía básico |  |  |  |  |
|  | Características Eléctricas: |  |  |  |  |
|  | Alimentación: 220 VAC |  |  |  |  |
|  | Frecuencia: 50/60 Hz |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL/LOS BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA: (1) Un equipo deberá ser entregado e instalado en ambientes de la Regional Sucre, previa coordinación con el área de Activos Fijos. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN: En el caso de existir la necesidad de obras civiles y/o adecuación de ambiente (si corresponde), las mismas serán cubiertas en su totalidad por parte del proponente adjudicado (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la CSBP (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá Instalar los equipos con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |
| LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: El proponente adjudicado deberá realizar los servicios de asistencia técnica en el servicio al que sea asignado el/los equipos por parte del personal de Activos fijos de la Caja de Salud de la Banca Privada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE: El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |  |
| GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P de acuerdo a la siguiente distribución: (1) una copia en formato físico y (1) una copia en formato digital. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe entregar las Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal técnico o responsable de mantenimiento de la C.S.B.P (Si corresponde). |  |  |  |  |  |
| G. CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |
| OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del/los equipo/s a los operadores y/o usuarios del servicio o unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |
| TECNICA: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del/los equipo/s, mantenimientos preventivos, corrección de fallas comunes al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |
| H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 VIGENTE o IEC 6060-1 o su equivalente (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color). |  |  |  |  |  |
| Certificado F.D.A. y/o C.E (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color). |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta). |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico asignado en el departamento de Sucre (Adjuntar curriculum vitae del Personal técnico). |  |  |  |  |  |
| I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Deberá presentar el cronograma semestral o anual del mantenimiento preventivo del/los equipo/s, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área de electromedicina). El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento. |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 5 horas a partir de la notificación bajo la modalidad 24/7. |  |  |  |  |  |
| Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P. |  |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| 60(sesenta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final. |  |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2023 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación). |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo). |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado. |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de SUCRE. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo). |  |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía del equipo el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 10 días calendario, pasados los 10 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios y/o entregar un equipo de respaldo hasta el día 45 calendario. Finalmente, pasado el día 45 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares o mejores características al equipo ofertado y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico). |  |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |  |
| IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS) |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada - 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos - Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos - Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos |  |  |  |  |  |
| ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. - Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos - Asia o Sudamérica: 10 puntos - Otros: 5 puntos |  |  |  |  |  |
| MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar. - 3 o más mejoras: 15 puntos - 2 mejoras: 10 puntos - 1 mejora: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |
| MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: El proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo. - 5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos - 3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos - 1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |

___________________________

Nombre del Representante Legal

Firma

# REGIONAL SUCRE

## ÍTEM 13. ELECTROBISTURI DE ULTRASONIDO

CANTIDAD: 1 UNIDAD

| ULTRASONIDO CON CHORRO DE BICARBONATO |  | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  |  | (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| NOMBRE: ELECTROBISTURI POR ULTRASONIDO |  |  |  |  |  |
| Marca: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Modelo: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Origen: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: (1) Una unidad |  |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| 1 | PIEZAS DE MANO QUIRURGICAS |  |  |  |  |
| 2 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |
|  | Frecuencia 28-32 kHz Fuente de alimentación CA 120 V o 230 V 50/60 Hz Caudal de irrigación 10-75 mL / min Programas Cirugía x 5, Endodoncia x 2, Periodoncia x 2 Dimensiones L 265 x An 220 x Al 100 mm Unidad de control con pantalla digital Pieza de mano óptica con cable de 2 m Pedal de control FC-78 Casete de esterilización Soporte de la pieza de mano Tubo de irrigación (x 5) y otros accesorios Kit de cirugía básico (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 y soporte para |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL/LOS BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA: Deberá ser entregado e instalado en ambientes de la Regional Sucre, previa coordinación con el área de Activos Fijos. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la CSBP (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá Instalar los equipos con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |
| LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: El proponente adjudicado deberá realizar los servicios de asistencia técnica en el servicio al que sea asignado el/los equipos por parte del personal de Activos fijos de la Caja de Salud de la Banca Privada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE: El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |  |
| GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P de acuerdo a la siguiente distribución: (1) una copia en formato físico y (1) una copia en formato digital. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe entregar las Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal técnico o responsable de mantenimiento de la C.S.B.P (Si corresponde). |  |  |  |  |  |
| G. CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |
| OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del/los equipo/s a los operadores y/o usuarios del servicio o unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |
| TECNICA: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del/los equipo/s, mantenimientos preventivos, corrección de fallas comunes al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |
| H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 VIGENTE o IEC 6060-1 o su equivalente (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color). |  |  |  |  |  |
| Certificado F.D.A. y/o C.E (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color). |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta). |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico asignado en el departamento de Sucre (Adjuntar curriculum vitae del Personal técnico). |  |  |  |  |  |
| I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Deberá presentar el cronograma semestral o anual del mantenimiento preventivo del/los equipo/s, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área de electromedicina). El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento. |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 5 horas a partir de la notificación bajo la modalidad 24/7. |  |  |  |  |  |
| Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P. |  |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| 60(sesenta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final. |  |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2023 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación). |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo). |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado. |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de SUCRE. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo). |  |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía del equipo el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 10 días calendario, pasados los 10 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios y/o entregar un equipo de respaldo hasta el día 45 calendario. Finalmente, pasado el día 45 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares o mejores características al equipo ofertado y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico). |  |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |  |
| IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS) |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada - 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos - Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos - Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos |  |  |  |  |  |
| ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. - Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos - Asia o Sudamérica: 10 puntos - Otros: 5 puntos |  |  |  |  |  |
| MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar. - 3 o más mejoras: 15 puntos - 2 mejoras: 10 puntos - 1 mejora: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |
| MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: El proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo. - 5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos - 3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos - 1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |

___________________________

Nombre del Representante Legal

Firma

# REGIONAL

# TARIJA

# REGIONAL TARIJA

## ÍTEM 14. RADIOVISOGRAFO

## CANTIDAD: 1 UNIDAD

| RADIOVISOGRAFO DENTAL |  | Para ser llenado por el proponente |  | Para la calificación de la entidad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA |  | CUMPLE |  |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  |  | (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) |  | SI | NO |  |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE: RADIOVISOGRAFO |  |  |  |  |  |  |  |
| Marca: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |  |
| Origen: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: 1 una unidad |  |  |  |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Radiovisografo Dental |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Descripción: Sensor digital para radiografías intraorales de alta definición.. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Características Generales |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo: sensor digital intraoral CMOS o mejor tecnología |  |  |  |  |  |  |
|  | Resolución: alta definición (HD) |  |  |  |  |  |  |
|  | Conexión: USB directa a computadora |  |  |  |  |  |  |
|  | Captura de imagen: instantánea |  |  |  |  |  |  |
|  | Tamaño: un sensor adulto |  |  |  |  |  |  |
|  | Tamaño: un sensor pediátrico |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sin límite para las computadoras conectadas a la licencia del software. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sensor con esquinas cortadas o redondeadas ergonómicamente optimizadas para evitar lesiones al paciente. |  |  |  |  |  |  |
|  | Captura imágenes de alta definición |  |  |  |  |  |  |
|  | Exportación de imágenes en formato DICOM como mínimo |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de pixeles: 1000x1500pixeles o mejor |  |  |  |  |  |  |
|  | Debe ser un dispositivo con capacidad de ser desinfectado por inmersión. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Características Eléctricas: |  |  |  |  |  |  |
|  | Alimentación eléctrica mediante cable USB convencional para alimentación y transmisión de datos. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ACCESORIOS ADICIONALES: (OPCIONAL) |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) Computadora portátil con las siguientes características mínimas: |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistema operativo Windows 10 o mejor compatible con el Radiovisografo. |  |  |  |  |  |  |
|  | USB tipo USB 2.0. |  |  |  |  |  |  |
|  | HD: 500 GB o mayor. |  |  |  |  |  |  |
|  | Memoria RAM: 6 GB o mayor. |  |  |  |  |  |  |
|  | Procesador: Intel Core i5 3.0GHz. o superior |  |  |  |  |  |  |
|  | La computadora portátil debe ser totalmente compatible con el equipo Radiovisografo ofertado, con estas características mínimas. |  |  |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL/LOS BIEN/ES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR: Deberá ser entregado e instalado en ambientes de la Regional Tarija, previa coordinación con el área de Activos Fijos. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN: En el caso de existir la necesidad de obras civiles y/o adecuación de ambiente (si corresponde), las mismas serán cubiertas en su totalidad por parte del proponente adjudicado (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la CSBP (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá Instalar los equipos con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: El proponente adjudicado deberá realizar los servicios de asistencia técnica en el servicio al que sea asignado el/los equipos por parte del personal de Activos fijos de la Caja de Salud de la Banca Privada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE: El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P de acuerdo a la siguiente distribución: (1) una copia en formato físico y (1) una copia en formato digital. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe entregar las Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal técnico o responsable de mantenimiento de la C.S.B.P (Si corresponde). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del/los equipo/s a los operadores y/o usuarios del servicio o unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECNICA: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del/los equipo/s, mantenimientos preventivos, corrección de fallas comunes al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 VIGENTE o IEC 6060-1 o su equivalente (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Certificado F.D.A. y/o C.E (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico asignado en el departamento de Tarija (Adjuntar curriculum vitae del Personal técnico). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Deberá presentar el cronograma semestral o anual del mantenimiento preventivo del/los equipo/s, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área de electromedicina). El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 5 horas a partir de la notificación bajo la modalidad 24/7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 (Treinta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2025 o 2026 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a (1) año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de tarija. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía del equipo el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 10 días calendario, pasados los 10 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios y/o entregar un equipo de respaldo hasta el día 45 calendario. Finalmente, pasado el día 45 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares o mejores características al equipo ofertado y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada - 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos - Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos - Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. - Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos - Asia o Sudamérica: 10 puntos - Otros: 5 puntos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar. - 3 o más mejoras: 15 puntos - 2 mejoras: 10 puntos - 1 mejora: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: El proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo. - 5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos - 3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos - 1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________

Nombre del Representante Legal

Firma

# REGIONAL TARIJA

## ÍTEM 15. EQUIPO DE ULTRASONIDO DENTAL CON BICARBONATO

## CANTIDAD:1 UNIDAD

| ULTRASONIDO CON CHORRO DE BICARBONATO |  | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  |  | (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| NOMBRE: EQUIPO DE ULTRASONIDO DENTAL CON BICARBONATO |  |  |  |  |  |
| Marca: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Modelo: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Origen: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: (1) Una unidad |  |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| 1 | Ultrasonido dental con chorro de bicarbonato |  |  |  |  |
| 2 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |
|  | Dispositivo piezoeléctrico ultrasónico combinado con chorro de bicarbonato de sodio para la profilaxis de cálculos y biofilm no mineralizado. |  |  |  |  |
|  | El circuito electrónico con estabilizador de frecuencia evita que las fluctuaciones comunes de la red eléctrica interfieran con el patrón de ondas ultrasónicas del equipo. |  |  |  |  |
|  | La pieza de mano ligera y de forma anatómica, fácil de agarrar, permite la precisión en el trabajo de raspado y una mejor sensibilidad táctil para la eliminación completa del cálculo. |  |  |  |  |
|  | Transductor piezoeléctrico de cerámica con cuatro insertos cerámicos montados intermitentemente uno sobre otro, que funciona a una presión extremadamente alta, generando vibraciones ultrasónicas entre 24 y 30 kHz con la misma amplitud y frecuencia. |  |  |  |  |
|  | Dos tapas de protección del transductor, rígidas, desmontables y esterilizables en autoclave hasta 121º C, |  |  |  |  |
|  | Punta del instrumento activo con movimiento lineal anteroposterior longitudinal al cable de amplitud variable, según la potencia, de 0,05mm a 0,1mm. |  |  |  |  |
|  | Pedal de control único para activar el ultrasonido y el chorro de bicarbonato de sodio; forma redonda con activación desde cualquier ángulo. |  |  |  |  |
|  | Mangueras planas, ligeras y flexibles, fáciles de desinfectar y sin tensión en las manos del operario. |  |  |  |  |
|  | Pieza de mano de chorro de bicarbonato extraíble y esterilizable en autoclave hasta 121º C. |  |  |  |  |
|  | Filtro de aire con salida para drenar en la parte inferior de la caja del dispositivo para drenar la humedad del aire elimina las posibles partículas sólidas retenidas en el filtro |  |  |  |  |
|  | Doble válvula neumática que actúa con aire y agua; abre y cierra el agua de las piezas de mano evitando salpicaduras durante las paradas de funcionamiento. |  |  |  |  |
|  | Pedal de control único para activar el ultrasonido y el chorro de bicarbonato de sodio; forma redonda con activación desde cualquier ángulo. |  |  |  |  |
|  | Mangueras planas, ligeras y flexibles, fáciles de desinfectar y sin tensión en las manos del operario. |  |  |  |  |
|  | componentes: depósito de bicarbonato, integrado con tapa transparente para monitoreo de nivel y sistema de limpieza automática de mangueras. |  |  |  |  |
|  | ACCESORIOS: |  |  |  |  |
|  | Puntas de periodoncia para las siguientes aplicaciones: tres puntas para la remoción de cálculos – 02 Perio Sub y 01 Perio Supra – y dos llaves para la instalación de las puntas que contienen un anillo de goma reforzado, con extensor de protección, para evitar accidentes con el DS/Asistente en el momento de la sustitución, todo esterilizable en autoclave. |  |  |  |  |
|  | Características Eléctricas: |  |  |  |  |
|  | Alimentación: 220 VAC |  |  |  |  |
|  | Frecuencia: 50/60 Hz |  |  |  |  |
| 3 | Tipo de protección contra descarga eléctrica: Equipamiento de Clase I |  |  |  |  |
|  | Grado de protección contra descarga eléctrica: Parte aplicada de Tipo B |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL/LOS BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA: (1) Un equipo deberá ser entregado e instalado en ambientes de la Regional Tarija, previa coordinación con el área de Activos Fijos. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN: En el caso de existir la necesidad de obras civiles y/o adecuación de ambiente (si corresponde), las mismas serán cubiertas en su totalidad por parte del proponente adjudicado (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la CSBP (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá Instalar los equipos con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |
| LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: El proponente adjudicado deberá realizar los servicios de asistencia técnica en el servicio al que sea asignado el/los equipos por parte del personal de Activos fijos de la Caja de Salud de la Banca Privada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE: El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |  |
| GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P de acuerdo a la siguiente distribución: (1) una copia en formato físico y (1) una copia en formato digital. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe entregar las Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal técnico o responsable de mantenimiento de la C.S.B.P (Si corresponde). |  |  |  |  |  |
| G. CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |
| OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del/los equipo/s a los operadores y/o usuarios del servicio o unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |
| TECNICA: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del/los equipo/s, mantenimientos preventivos, corrección de fallas comunes al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |
| H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 VIGENTE o IEC 6060-1 o su equivalente (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color). |  |  |  |  |  |
| Certificado F.D.A. y/o C.E (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color). |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta). |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico asignado en el/los departamento/s de Tarija y Sucre (Adjuntar curriculum vitae del Personal técnico). |  |  |  |  |  |
| I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Deberá presentar el cronograma semestral o anual del mantenimiento preventivo del/los equipo/s, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área de electromedicina). El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento. |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 5 horas a partir de la notificación bajo la modalidad 24/7. |  |  |  |  |  |
| Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P. |  |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| 60(sesenta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final. |  |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2023 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación). |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo). |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado. |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo). |  |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía del equipo el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 10 días calendario, pasados los 10 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios y/o entregar un equipo de respaldo hasta el día 45 calendario. Finalmente, pasado el día 45 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares o mejores características al equipo ofertado y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico). |  |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |  |
| IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS) |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada - 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos - Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos - Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos |  |  |  |  |  |
| ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. - Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos - Asia o Sudamérica: 10 puntos - Otros: 5 puntos |  |  |  |  |  |
| MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar. - 3 o más mejoras: 15 puntos - 2 mejoras: 10 puntos - 1 mejora: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |
| MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: El proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo. - 5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos - 3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos - 1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |

___________________________

Nombre del Representante Legal

Firma

# REGIONAL TARIJA

## ÍTEM 16. EQUIPO DE ULTRASONIDO DENTAL PARA ENDODONCIA

## CANTIDAD: 1 UNIDAD

| Activador Ultrasónico Inalámbrico: Ultrasonido dental para endodoncia. |  | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |  |  |
|  |  | (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO |  |  |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE: EQUIPO DE ULTRASONIDO DENTAL PARA ENDODONCIA |  |  |  |  |  |  |  |
| Marca: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |  |
| Origen: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: 1 unidad |  |  |  |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ultrasonido dental para endodoncia o endocavitador ultrasónico |  |  |  |  |  |
| 2 | CARACTERÍSTICAS GENERALES: |  |  |  |  |  |
|  | Dispositivo de Activación Ultrasónica. |  |  |  |  |  |
|  | Equipo ultrasónico portátil para limpieza y activación en tratamientos de endodoncia |  |  |  |  |  |
|  | Inalámbrico y fácil de usar |  |  |  |  |  |
|  | Frecuencia ultrasónica: 45 kHz |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de equipo: Inalámbrico (cordless) |  |  |  |  |  |
|  | Modos de potencia: 2 niveles con indicadores LED |  |  |  |  |  |
|  | Control de frecuencia: Variable y autoajustable durante el uso |  |  |  |  |  |
|  | Autonomía: hasta 4.5 horas de uso continuo |  |  |  |  |  |
|  | Peso: aproximadamente 95 g |  |  |  |  |  |
|  | Diseño: ergonómico tipo contra ángulo |  |  |  |  |  |
|  | Sistema de carga: recargable y uso mientras carga |  |  |  |  |  |
|  | Sistema de microvibración ultrasónica (cavitación y microstreaming) |  |  |  |  |  |
| 3 | BATERIA: |  |  |  |  |  |
|  | Batería: 1500 mAh (larga duración) |  |  |  |  |  |
|  | Batería de Litio. |  |  |  |  |  |
|  | 1 hora de Operación Continua o superior. |  |  |  |  |  |
|  | Indicador led del Nivel de Batería o mejor tecnología. |  |  |  |  |  |
|  | Alimentación Directa o mediante base de carga. |  |  |  |  |  |
|  | PUNTAS: |  |  |  |  |  |
|  | Puntas Autoclavables. |  |  |  |  |  |
|  | Acabado superficial liso. |  |  |  |  |  |
|  | Tipos de puntas: - (6) seis Puntas compatibles con el equipo como mínimo. - : flexibles (conductos curvos) - flexibilidad media (uso general) - rígidas (remoción de instrumentos) |  |  |  |  |  |
|  | Opciones Múltiples de Puntas (intercambiables). |  |  |  |  |  |
|  | Características Eléctricas: |  |  |  |  |  |
|  | Adaptador o cargador con alimentación de: 220 V / 50Hz. |  |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR: El equipo deberá ser entregado e instalado en ambientes de la Regional Tarija, previa coordinación con el área de Activos Fijos. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN: En el caso de existir la necesidad de obras civiles y/o adecuación de ambiente (si corresponde), las mismas serán cubiertas en su totalidad por parte del proponente adjudicado (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la CSBP (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |  |  |
| C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá Instalar los equipos con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: El proponente adjudicado deberá realizar los servicios de asistencia técnica en el servicio al que sea asignado el/los equipos por parte del personal de Activos fijos de la Caja de Salud de la Banca Privada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE: El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. |  |  |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P de acuerdo a la siguiente distribución: (1) una copia en formato físico y (1) una copia en formato digital. |  |  |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe entregar las Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal técnico o responsable de mantenimiento de la C.S.B.P (Si corresponde). |  |  |  |  |  |  |  |
| G. CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del/los equipo/s a los operadores y/o usuarios del servicio o unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |  |  |
| TECNICA: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del/los equipo/s, mantenimientos preventivos, corrección de fallas comunes al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |  |  |
| H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 VIGENTE o IEC 6060-1 o su equivalente (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color). |  |  |  |  |  |  |  |
| Certificado F.D.A. y/o C.E (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color). |  |  |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta). |  |  |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico asignado en el departamento de Tarija (Adjuntar curriculum vitae del Personal técnico). |  |  |  |  |  |  |  |
| I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Deberá presentar el cronograma semestral o anual del mantenimiento preventivo del/los equipo/s, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área de electromedicina). El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento. |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 5 horas a partir de la notificación bajo la modalidad 24/7. |  |  |  |  |  |  |  |
| Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P. |  |  |  |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 (Treinta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final. |  |  |  |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2023 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación). |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo). |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado. |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo). |  |  |  |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía del equipo el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 10 días calendario, pasados los 10 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios y/o entregar un equipo de respaldo hasta el día 45 calendario. Finalmente, pasado el día 45 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares o mejores características al equipo ofertado y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico). |  |  |  |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS) |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada - 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos - Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos - Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos |  |  |  |  |  |  |  |
| ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. - Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos - Asia o Sudamérica: 10 puntos - Otros: 5 puntos |  |  |  |  |  |  |  |
| MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar. - 3 o más mejoras: 15 puntos - 2 mejoras: 10 puntos - 1 mejora: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |  |  |
| MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: El proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo. - 5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos - 3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos - 1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________

Nombre del Representante Legal

Firma

# REGIONAL TARIJA

## ÍTEM 17. ENDOMOTOR ODONTOLOGICO

## CANTIDAD:1 UNIDAD

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  |  |  | (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE: ENDOMOTOR ODONTOLOGICO |  |  |  |  |  |  |
| Marca: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |
| Modelo: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |
| Origen: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: (1) una unidad |  |  |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Equipo rotatorio para endodoncia |  |  |  |  |  |
| 2 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |
|  | - Motor inalámbrico (cordless): mayor comodidad y ergonomía clínica |  |  |  |  |  |
|  | - Modos duales de trabajo: rotación continua y reciprocante |  |  |  |  |  |
|  | - 6 programas en rotación + 5 modos reciprocantes para amplia compatibilidad de limas |  |  |  |  |  |
|  | - Control automático de torque con reversa para evitar fractura de limas |  |  |  |  |  |
|  | - 9 memorias programables para personalizar protocolos clínicos |  |  |  |  |  |
|  | - Cabezal contra ángulo 340° para mejor visibilidad y acceso |  |  |  |  |  |
|  | - Pantalla OLED digital ambidiestra (uso para diestros y zurdos) |  |  |  |  |  |
|  | - Motor silencioso y de larga duración |  |  |  |  |  |
|  | - Autocalibración de torque para mayor precisión clínica - Velocidad: 120 – 1000 rpm |  |  |  |  |  |
|  | - Torque: 0.5 – 4.0 N·cm o mayor |  |  |  |  |  |
|  | - Batería: 1500 – 1600 mAh o superior |  |  |  |  |  |
|  | - Voltaje: AC 100 – 240 V |  |  |  |  |  |
|  | - Cabezal: rotación 340°, autoclavable |  |  |  |  |  |
|  | - Pantalla: OLED con orientación ajustable |  |  |  |  |  |
| 3 | ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS: |  |  |  |  |  |
|  | (2) Dos sets limas adecuadas para el equipo |  |  |  |  |  |
|  | (1) Un cargador o fuente de alimentación |  |  |  |  |  |
| 4 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL ADAPTADOR/CARGADOR: |  |  |  |  |  |
|  | Alimentación: 220 VAC |  |  |  |  |  |
|  | Frecuencia: 50/60 Hz |  |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR: El primer equipo deberá ser entregado e instalado en ambientes de la Regional Tarija, previa coordinación con el área de Activos Fijos. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN: En el caso de existir la necesidad de obras civiles y/o adecuación de ambiente (si corresponde), las mismas serán cubiertas en su totalidad por parte del proponente adjudicado (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la CSBP (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |  |
| C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá Instalar los equipos con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: El proponente adjudicado deberá realizar los servicios de asistencia técnica en el servicio al que sea asignado el/los equipos por parte del personal de Activos fijos de la Caja de Salud de la Banca Privada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE: El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. |  |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P de acuerdo a la siguiente distribución: (1) una copia en formato físico y (1) una copia en formato digital. |  |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe entregar las Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal técnico o responsable de mantenimiento de la C.S.B.P (Si corresponde). |  |  |  |  |  |  |
| G. CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del/los equipo/s a los operadores y/o usuarios del servicio o unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |  |
| TECNICA: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del/los equipo/s, mantenimientos preventivos, corrección de fallas comunes al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |  |
| H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 VIGENTE o IEC 6060-1 o su equivalente (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color). |  |  |  |  |  |  |
| Certificado F.D.A. y/o C.E (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color). |  |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta). |  |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico asignado en Tarija (Adjuntar curriculum vitae del Personal técnico). |  |  |  |  |  |  |
| I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Deberá presentar el cronograma semestral o anual del mantenimiento preventivo del/los equipo/s, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área de electromedicina). El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento. |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 5 horas a partir de la notificación bajo la modalidad 24/7. |  |  |  |  |  |  |
| Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P. |  |  |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |  |
| 30 (Treinta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final. |  |  |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2023 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación). |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo). |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado. |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo). |  |  |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía del equipo el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 10 días calendario, pasados los 10 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios y/o entregar un equipo de respaldo hasta el día 45 calendario. Finalmente, pasado el día 45 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares o mejores características al equipo ofertado y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico). |  |  |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |  |  |
| IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS) |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada - 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos - Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos - Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
| ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. - Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos - Asia o Sudamérica: 10 puntos - Otros: 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
| MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar. - 3 o más mejoras: 15 puntos - 2 mejoras: 10 puntos - 1 mejora: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
| MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: El proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo. - 5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos - 3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos - 1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |  |

___________________________

Nombre del Representante Legal

Firma

# REGIONAL TARIJA

## ÍTEM 18. LAMPARA DE FOTOCURADO

## CANTIDAD:1 UNIDAD

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  | Para ser llenado por el proponente |  | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA |  | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  |  | (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE: LAMPARA DE FOTOCURADO |  |  |  |  |  |  |
| Marca: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |
| Modelo: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |
| Origen: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: A especificar por el proponente |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: 1 unidad |  |  |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lampara de fotocurado |  |  |  |  |  |
| 2 | CARACTERÍSTICAS GENERALES: |  |  |  |  |  |
|  | La lampara debe ser tipo led o mejor tecnología |  |  |  |  |  |
|  | Intensidad de luz máxima: hasta 3000 mW/cm² |  |  |  |  |  |
|  | Rango espectral: 380 – 515 nm |  |  |  |  |  |
|  | Tamaño de lente: 8 mm |  |  |  |  |  |
|  | Peso: aproximadamente 120 g |  |  |  |  |  |
|  | Batería: litio recargable (≈1400 mAh) |  |  |  |  |  |
|  | 5 modos de fotocurado y aumento progresivo de intensidad |  |  |  |  |  |
|  | Cabezal giratorio 360° |  |  |  |  |  |
|  | Diseño de lente que concentra la luz para un curado uniforme |  |  |  |  |  |
|  | Compatible con diferentes materiales (CQ y TPO) gracias a su espectro amplio |  |  |  |  |  |
|  | Diseño compacto tipo lápiz ergonómico |  |  |  |  |  |
|  | Autonomía: más de 1200 ciclos de uso |  |  |  |  |  |
| 3 | ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS: |  |  |  |  |  |
|  | (1) Soporte o base de lampara |  |  |  |  |  |
|  | (1) Batería de repuesto (Opcional) |  |  |  |  |  |
|  | (1) Cargador o fuente de alimentación |  |  |  |  |  |
| 4 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL CARGADOR O BASE DE CARGA: |  |  |  |  |  |
|  | Alimentación: 220 VAC |  |  |  |  |  |
|  | Frecuencia: 50 Hz |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de protección contra descarga eléctrica: Equipamiento de Clase II o mejor |  |  |  |  |  |
|  | Grado de protección contra descarga eléctrica: Parte aplicada de Tipo B o mejor |  |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR: El equipo deberá ser entregado e instalado en ambientes de la Regional Tarija, previa coordinación con el área de Activos Fijos. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN: En el caso de existir la necesidad de obras civiles y/o adecuación de ambiente (si corresponde), las mismas serán cubiertas en su totalidad por parte del proponente adjudicado (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la CSBP (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |  |  |
| C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá Instalar los equipos con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: El proponente adjudicado deberá realizar los servicios de asistencia técnica en el servicio al que sea asignado el/los equipos por parte del personal de Activos fijos de la Caja de Salud de la Banca Privada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE: El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. |  |  |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P de acuerdo a la siguiente distribución: (1) una copia en formato físico y (1) una copia en formato digital. |  |  |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe entregar las Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal técnico o responsable de mantenimiento de la C.S.B.P (Si corresponde). |  |  |  |  |  |  |  |
| G. CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del/los equipo/s a los operadores y/o usuarios del servicio o unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |  |  |
| TECNICA: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del/los equipo/s, mantenimientos preventivos, corrección de fallas comunes al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |  |  |  |
| H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 VIGENTE o IEC 6060-1 o su equivalente (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color). |  |  |  |  |  |  |  |
| Certificado F.D.A. y/o C.E (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color). |  |  |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta). |  |  |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico asignado en el/los departamento/s de Tarija (Adjuntar curriculum vitae del Personal técnico). |  |  |  |  |  |  |  |
| I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Deberá presentar el cronograma semestral o anual del mantenimiento preventivo del/los equipo/s, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área de electromedicina). El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento. |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 5 horas a partir de la notificación bajo la modalidad 24/7. |  |  |  |  |  |  |  |
| Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P. |  |  |  |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 (Treinta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final. |  |  |  |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2023 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación). |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo). |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado. |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo). |  |  |  |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía del equipo el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 10 días calendario, pasados los 10 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios y/o entregar un equipo de respaldo hasta el día 45 calendario. Finalmente, pasado el día 45 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares o mejores características al equipo ofertado y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico). |  |  |  |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS) |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada - 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos - Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos - Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos- |  |  |  |  |  |  |  |
| ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. - Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos - Asia o Sudamérica: 10 puntos - Otros: 5 puntos |  |  |  |  |  |  |  |
| MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar. - 3 o más mejoras: 15 puntos - 2 mejoras: 10 puntos - 1 mejora: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |  |  |
| MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: El proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo. - 5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos - 3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos - 1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________

Nombre del Representante Legal

Firma

# REGIONAL TARIJA

## ÍTEM 19 LOCALIZADOR DE APICE

## CANTIDAD:1 UNIDAD

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  | (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| NOMBRE: LOCALIZADOR DE APICE |  | XXXXXXXXX |  |  |
| Marca: A especificar por el proponente |  |  |  |  |
| Modelo: A especificar por el proponente |  |  |  |  |
| Origen: A especificar por el proponente |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: A especificar por el proponente |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: 1 unidad |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. CARACTERISTICAS TECNICAS: |  |  |  |  |
| CARACTERISTICAS DEL LOCALIZADOR DE APICE: |  |  |  |  |
| Requisito 1. Para localización de ápice para el tratamiento de conductos radiculares. |  |  |  |  |
| Requisito 2. Localizador de ápice inalámbrico. |  |  |  |  |
| Requisito 3. Tecnología: medición multifrecuencia, Sistema de alarmas integrado |  |  |  |  |
| Requisito 4. Precisión: Ofrece una medición con una precisión de hasta 0.1 mm. |  |  |  |  |
| Requisito 5. Carga: Utiliza un sistema de carga por inducción al colocarlo sobre su base. |  |  |  |  |
| Requisito 6. Batería: Cuenta con una batería de iones de litio de 3.7V, de 2 a 3 meses de duración (dependiendo el uso) |  |  |  |  |
| Requisito 7. Peso: 685g o menor. |  |  |  |  |
| Requisito 8. Tipo de pantalla: LCD a color o mejor tecnología. |  |  |  |  |
| Requsito 9. Precisión: alta incluso en presencia de fluidos |  |  |  |  |
| Requisito 10. Suministro de energía: Baterías recargables o mejor tecnología. |  |  |  |  |
| Requisito 11. Tamaño compacto de acuerdo a fabricante (especificar). |  |  |  |  |
| Requisito 8. Accesorios adicionales: - Con clip de lima compatible con el equipo. - Gancho labial compatible con el equipo. - Cable de extencion |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| LUGAR: El equipo deberá ser entregado e instalado en ambientes de Policonsultorio Regional Tarija, previa coordinación |  |  |  |  |
| INSTALACION: El proponente en caso de adjudicación deberá instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo. |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |
| El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo. |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: |  |  |  |  |
| Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada. REGIONAL TARIJA |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE |  |  |  |  |
| El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada. |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |
| GARANTÍA POST VENTA: |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P en formato 1 copia en formato físico y 1 copia en formato digital. |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe entregar las Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal técnico o responsable de mantenimiento de la C.S.B.P (Si corresponde). |  |  |  |  |
| G. CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| OPERATIVA Y/O MANEJO: |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores del servicio/unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado. |  |  |  |  |
| TECNICA: |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal. |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo. |  |  |  |  |
| H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar las siguientes Certificaciones: |  |  |  |  |
| - Certificado FDA o CE (Adjuntar fotocopia simple). |  |  |  |  |
| - ISO 13485 o su equivalente (Adjuntar fotocopia simple) |  |  |  |  |
| El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta) |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico designado en Oruro (Adjuntar curriculum vitae del Personal técnico) |  |  |  |  |
| I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área técnica). |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 48 horas bajo la modalidad 24/7. |  |  |  |  |
| Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P. |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 30 (Treinta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final. |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: |  |  |  |  |
| El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a dos años. En caso de adjudicación, si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen) |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: |  |  |  |  |
| El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a Uno (1) años vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: |  |  |  |  |
| El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado. |  |  |  |  |
| GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: |  |  |  |  |
| Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de ORUR. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: |  |  |  |  |
| Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: |  |  |  |  |
| El tiempo de cambio de estado o reparación no deberá exceder los 7 días calendario, pasados los 7 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta los 20 días calendario. Finalmente, pasado el día 20 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico). |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| El equipo debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional TARIJA, en coordinación previa. |  |  |  |  |
| IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS) |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada - 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos - Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos - Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos |  |  |  |  |
| ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. - Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos - Asia o Sudamérica: 10 puntos - Otros: 5 puntos |  |  |  |  |
| MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar. - 3 o más mejoras: 15 puntos - 2 mejoras: 10 puntos - 1 mejora: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |
| MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: El proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo. - 5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos - 3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos - 1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |

___________________________

Nombre del Representante Legal

Firma

FORMULARIO N° 4

PROPUESTA ECONÓMICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:................................................................

| INFORMACIÓN DE LA CSBP |  |  | PROPUESTA (DEBE SER COMPLETADA POR EL PROPONENTE) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD SOLICITADA | PLAZO DE ENTREGA | CANTIDAD OFERTADA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| REGIONAL COCHABAMBA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SILLON ODONTOLOGICO | 1 |  |  |  |  |
| 2 | UNIDAD DE ENDODONCIA PORTÁTIL | 1 |  |  |  |  |
| REGIONAL LA PAZ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | LAMPARA DE FOTOCURADO | 2 |  |  |  |  |
| 4 | CAVITRON ULTRASÓNICO | 1 |  |  |  |  |
| REGIONAL ORURO |  |  |  |  |  |  |
| 5 | UNIDAD DE PROFILAXIS | 1 |  |  |  |  |
| REGIONAL SANTA CRUZ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | UNIDAD DE PROFILAXIS | 1 |  |  |  |  |
| 7 | COMPRESOR DE AIRE | 1 |  |  |  |  |
| REGIONAL SUCRE |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RADIOVISOGRAFO | 1 |  |  |  |  |
| 9 | LAMPARA DE FOTOCURADO | 3 |  |  |  |  |
| 10 | EQUIPO DE ULTRASONIDO DENTAL | 3 |  |  |  |  |
| 11 | UNIDAD DE ENDODONCIA PORTATIL | 1 |  |  |  |  |
| 12 | ESCARIFICADOR POR ULTRASONIDO | 1 |  |  |  |  |
| 13 | ELECTROBISTURI DE ULTRASONIDO | 1 |  |  |  |  |
| REGIONAL TARIJA |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RADIOVISOGRAFO | 1 |  |  |  |  |
| 15 | EQUIPO DE ULTRASONIDO DENTAL CON BICARBONATO | 1 |  |  |  |  |
| 16 | EQUIPO DE ULTRASONIDO DENTAL PARA ENDODONCIA | 1 |  |  |  |  |
| 17 | ENDOMOTOR ODONTOLOGICO | 1 |  |  |  |  |
| 18 | LAMPARA DE FOTOCURADO | 1 |  |  |  |  |
| 19 | LOCALIZADOR DE APICE) | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL, PROPUESTA EN NUMERAL |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL, PROPUESTAS EN LITERAL |  |  |  |  |  |  |

___________________________________

Nombre del Representante Legal

Firma

Cite: CB-AL-C - N°____/2026

MODELO CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

ADQUISICIÓN DE BIENES

Conste por el presente documento privado un Contrato de Adquisición de Bienes –Adquisición de equipamiento mayor, que previo reconocimiento de firmas y rúbricas, será elevado a documento público, que se suscribe al tenor de las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA. (PARTES).

Son Partes del presente Contrato:

  - La CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA, representada legalmente por ………………, con CI N° ……., (cargo)en mérito al  Poder Especial N° …./20.., de (fecha) de 20.., otorgado ante la Notaría de Fe Pública N° 050, del Distrito Judicial de la ciudad de La Paz, a cargo de la Dra. María Eugenia Quiroga de Navarro, que en adelante se denominará la CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA (CSBP).

  - La empresa _______________, inscrita en el Registro de Comercio bajo la Matricula N° ______, con NIT N° __________, con domicilio en _______________, de la ciudad de (ciudad) y representada legalmente por ___________, con CI No. ________, mediante Testimonio de Poder No. ___/____, de __ de ______ de 20__, otorgado ante la Notaría de Fe Pública No. ___, del Distrito Judicial de Santa Cruz de la Sierra, a cargo de ____________, que en adelante se denominará el PROVEEDOR.

A los efectos del presente Contrato, las personas jurídicas identificadas en los numerales 1.1. y 1.2. anteriores, podrán denominarse en su conjunto como PARTES y de manera individual como PARTE.

SE1GUNDA. (ANTECEDENTES).

2.1.	En cumplimiento del Reglamento de Compras de la CSBP – Versión 3 – Aprobado mediante Resolución No. 011/2022 del Directorio de la CSBP, de 23 de febrero de 2022, se ha llevado a cabo la (Modalidad de Contratación)N° ___/2023 ADQUISICIÓN DE BIENES.

2.2.	En fecha __ de _______ de 2023, la Comisión de Calificación emitió el Informe de Calificación N°……..

2.3.	Mediante _________ N° ___/2023, de __ de ______ de 2023, la Gerente de Administración y Finanzas y el Gerente Médico han otorgado su Aprobación del Gasto y Adjudicación del Proceso, a consecuencia de lo que se ha remitido al PROVEEDOR la Nota de Adjudicación CITE: __________.

2.4.	En atención a la instrucción de registrada mediante Hoja de Ruta N° _____, se procede a elaborar el presente Contrato bajo el tenor de las siguientes cláusulas y condiciones.

TERCERA. (OBJETO).

El objeto del presente Contrato es establecer los términos y condiciones a que se sujetará la Adquisición de Bienes, en adelante los BIENES, de acuerdo a las condiciones establecidas en las siguientes cláusulas.

CUARTA. (CONDICIONES GENERALES).

Las condiciones en cuanto a calidad, plazos, recepción y demás características de la adquisición de los BIENES, que deberá cumplir el PROVEEDOR, son las que se encuentran debidamente detalladas en las Especificaciones Técnicas de esta adquisición y en la propuesta presentada y adjudicada, mismas que forman parte del presente Contrato y deberán ser cumplidas a cabalidad.

## QUINTA. (PRECIO Y FORMA DE PAGO).

La CSBP, de acuerdo al siguiente detalle,cancelará un precio total de Bs______.- (________________ 00/100 BOLIVIANOS), previa presentación de la factura y de la nota o acta de recepción firmada y sellada por el responsable de la CSBP:

| Nº ÍTEM | DESCRIPCION ÍTEM | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTALES |  |  |  |

El pago se efectuará mediante cheque y/o transferencia bancaria a nombre del representante legal del PROVEEDOR.

SEXTA. (PLAZO).

El PROVEEDOR deberá hacer entrega de los BIENES adquiridos por la CSBP en los plazos máximos que se detallan a continuación y que se computarán a partir del día de la firma del presente Contrato.

| Nº ÍTEM | DESCRIPCION ÍTEM | CANTIDAD | PLAZO EN DIAS CALENDARIO |
| --- | --- | --- | --- |

SEPTIMA. (COORDINACION).

El PROVEEDOR, a través de su representante legal, se compromete a coordinar y absolver consultas y observaciones relacionadas a la ejecución del presente Contrato. Para el efecto, se realizarán las reuniones de coordinación que se consideren convenientes a criterio de la CSBP, en la que participarán además del representante legal del PROVEEDOR y del personal técnico de la CSBP, el personal que las Partes consideren pertinente.

OCTAVA. (RESPONSABILIDADES).

La CSBP ha adjudicado la presente adquisición en favor del PROVEEDOR, basándose en los antecedentes de calidad, responsabilidad, experiencia y prestigio del PROVEEDOR, por lo que éste se compromete al cumplimiento del objeto del presente Contrato en óptimas condiciones, principalmente, en cuanto a la calidad, origen, vigencia y estado de los BIENES, no pudiendo transferir o subrogar a terceros las obligaciones asumidas.

NOVENA. (MULTAS).

La CSBP ante el incumplimiento del PROVEEDOR respecto de las obligaciones asumidas en este Contrato, aplicará una multa equivalente al 1% (uno por ciento) (dependerá de lo establecido por la Unidad Solicitante) del importe correspondiente a los BIENES que falten entregar, por cada día de atraso en la entrega.

DECIMA. (GARANTIAS).

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

10.1.	El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y la fiel ejecución del presente Contrato, en todas sus partes, con la Garantía a Primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato N° _______, por Bs_________.- (_________________ 00/100), emitida por _____________ S.A., con vencimiento al __ de ________ de 20__, a la orden de la CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA por el siete por ciento (7%) del valor total del Contrato.

10.2.	El importe de dicha garantía, en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el PROVEEDOR, será pagado en favor de la CSBP sin necesidad de trámite o acción judicial alguna, solamente a su simple requerimiento ante la entidad financiera que emitió la garantía.

10.3.	El PROVEEDOR tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía a Primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la CSBP, por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma, bajo su responsabilidad.

GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO

El PROVEEDOR en cumplimiento a normas de la CSBP, a tiempo de hacer la entrega de los BIENES objeto del presente Contrato, presentará a la CSBP una Garantía a Primer Requerimiento de Buen Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, equivalente al 1,5% (uno coma cinco por ciento) del monto total del presente Contrato.

El PROVEEDOR garantiza el correcto funcionamiento de maquinaria y/o equipo, con la Garantía a Primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato N° _______, por Bs_________.- (_________________ 00/100), emitida por _____________ S.A., con vencimiento al __ de ________ de 20__, a la orden de la CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA por el uno coma cinco por ciento (1,5%) del valor total del Contrato.

DECIMO PRIMERA. (RESOLUCION).

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

11.1.	Por Cumplimiento de Contrato:  De forma normal, tanto la CSBP como el PROVEEDOR, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas PARTES hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él; aspecto que se hará constar por escrito, mediante el Certificado de Cumplimiento de Contrato emitido por la CSBP.

11.2.	Por Resolución del Contrato: Si se diera el caso, la CSBP podrá resolver el presente Contrato de manera unilateral y sin necesidad de intervención judicial de ninguna naturaleza, por las siguientes causales:

a)	Disolución de la empresa del PROVEEDOR.

b)	Quiebra declarada de la empresa del PROVEEDOR.

c)	Suspensión de la provisión sin justificación por parte del PROVEEDOR.

d)	Incumplimiento injustificado del plazo de entrega o el cronograma de entregas de la provisión sin que el PROVEEDOR haya tramitado ante la CSBP la ampliación de plazo.

e)	Si el PROVEEDOR entrega BIENES no adjudicados en calidad de sustitución, cambio o reemplazo no autorizadospor la CSBP.

f)	A exclusiva decisión de la CSBP, cuando los montos acumulados por concepto de multas sean iguales o superiores al 10% del valor total del Contrato.

g)	De manera obligatoria, cuando la suma de las multas acumuladas alcance al 20% del valor total del Contrato.

11.3.	Reglas aplicables a la Resolución: Para proceder a la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la CSBP dará aviso escrito mediante carta notariada al PROVEEDOR de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizará el desarrollo de la provisión y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del contrato, la CSBP expresará por escrito su conformidad a la solución y la nota de intención de Resolución será retirada. (Este párrafo es referencial y la CSBP se reserva el uso según del tipo de bien a adquirir)

DECIMO SEGUNDA. (IMPOSIBILIDAD SOBREVINIENTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO).

La CSBP ni el PROVEEDOR serán responsables por el incumplimiento de sus obligaciones respectivas, en caso de eventos conceptuados como fortuitos o fuerza mayor.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable, que origina una fuerza extraña al hombre y que impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendio, inundaciones y otros desastres naturales).

Se refuta como caso fortuito, al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).

Cualquier suspensión de la ejecución en estos casos, será limitada al periodo en que la causa o sus consecuencias existieren. Si la imposibilidad resultante permaneciera por más de 30 días hábiles, cualquiera de las PARTES podrá optar por la resolución del Contrato, quedando en este caso obligadas las PARTES al cumplimiento de las obligaciones recíprocamente debidas hasta la fecha del comienzo de dicha imposibilidad.

DECIMO TERCERA. (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO).

Forman parte del presente Contrato: El Reglamento de Compras de la CSBP – Versión 3 – Aprobado mediante Resolución No. 011/2022 del Directorio de la CSBP, de 23 de febrero de 2022, las Especificaciones Técnicas del proceso de contratación que da lugar a la suscripción del presente Contrato y la propuesta presentada y adjudicada por el PROVEEDOR.

DECIMO CUARTA. (MODIFICACIONES AL CONTRATO).

La CSBP, podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la provisión, siempre que no afecten la esencia del presente Contrato y, con tal propósito, tendrá la facultad para solicitar por escrito al PROVEEEDOR, el incremento, modificación del contrato, así como la ampliación del plazo por necesidad institucional debidamente justificadas. Las referidas modificaciones, se realizará a través del contrato modificatorio correspondiente. Las causas modificatorias deben ser sustentadas por informes técnicos y legales.

El contrato modificatorio sólo admite el incremento o la disminución hasta el diez (10) por ciento del precio originalmente convenido en el Contrato. En caso de que signifique una disminución en el servicio, deberá concertarse previamente con el PROVEEDOR, a efectos de evitar reclamos posteriores.

El Contrato Modificatorio, debe ser emitido y suscrito en forma previa a la ejecución de la modificación, por lo que no constituye un documento regularizador.

El incremento, modificación o reducción en la cantidad del BIEN, así como la existencia de causas de fuerza mayor o caso fortuito, necesidad institucional o suspensión de la provisión del BIEN, puede dar lugar a la ampliación del plazo del Contrato, debiendo establecerse de forma clara el lapso de la ampliación.

DECIMO QUINTA. (OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN). - Los materiales producidos e información a la que tuviere acceso el PROVEEDOR contratado durante o después de la suscripción del contrato, tendrá carácter confidencial, quedando expresamente prohibida su divulgación sin previa autorización de la CSBP.

DECIMO SEXTA. ((SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS). - En caso surgir dudas sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del presente Contrato, las partes acudirán a los términos y condiciones del presente Contrato, la propuesta adjudicada y las Especificaciones Técnicas.

Todo litigio, discrepancia, cuestión, reclamación, interpretación o controversia resultante u originada en el presente Contrato, será resuelta definitivamente mediante arbitraje.

Se acuerda que el arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de La Paz, Bolivia y será administrado por el Centro de Conciliación y Arbitraje que la CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA (CSBP) elija.

Las PARTES hacen constar expresamente su compromiso de cumplir el Laudo Arbitral que se dicte, renunciando expresamente y desistiendo anticipadamente al recurso de anulación del Laudo Arbitral.

Ningún proceso de conciliación o arbitraje planteado por las partes podrá suspender las obligaciones de cumplimiento de este Contrato por el PROVEEDOR salvo acuerdo de PARTES.

DECIMA SEPTIMA (DOMICILIO).

Las Partes, para todas las incidencias del presente Contrato, constituyen como domicilio especial, a efecto de su notificación:

- CSBP - La Paz Bolivia, Calle Federico Zuazo Edif. Gundlach Piso 22.

- PROVEEDOR - __________________.

DECIMO OCTAVA. (DE LOS GASTOS NOTARIALES).

El PROVEEDOR se obliga a cancelar los gastos emergentes del reconocimiento de firmas del presente Contrato ante Notario de Fe Pública.

DECIMO SEPTIMA. (ACEPTACION).

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, las Partes firman el presente Contrato en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y valor legal, en la ciudad de (señalar ciudad), a los ______ días del mes de ________ del año dos mil veintidós.