## Incinerador y-o Destructor de A
ANEXO II
FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA CODIGO PROCESO CB-CP-09-2022
INSTRUCTIVO DE LLENADO En la columna "PROPUESTA", el proponente debe manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento e indicando si cumple o no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.
ITEM Nº | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MANEJO | PROPUESTA (MANIFESTAR EXPRESAMENTE LAS CONDICIONES DE SU PROPUESTA CON REFERENCIA A CADA REQUERIMIENTO) | PARA SER LLENADO POR LA ENTIDAD CONVOCANTE
[5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
ESPECIFICACIONES TECNICAS (40 PUNTOS)
1 | INCINERADOR Y/O DESTRUCTOR DE AGUJAS | 1 | PIEZA
1.1 | Marca: (El proveedor debera indicar la marca del equipo ofertado)
1.2 | Modelo: (El proveedor debera indicar el modelo del equipo ofertado)
1.3 | Origen: (El proveedor debera indicar la procedencia del equipo ofertado)
1.4 | Año de Fabricacion: No mayor a 24 meses previos a la convocatoria.
Características :
1.5 | Nombre: INCINERADOR Y/O DESTRUCTOR DE AGUJAS
1.6 | Descripción: Dispositivo destinado a la destruccion de todos los riesgos de contaminacion, evitando recogida de material peligroso, a fin de obtener un residuo minimo en polvo que sea eliminable con los residuos organicos.
1.7 | Características Tecnicas:
a) Sistema de Seguridad de destrucción de agujas y eliminación de virus y bacterias.
b) Debe generar una temperatura de 1000 °C o mayor para la destrucción de acero inoxidable.
c) Debe destruir la aguja en un proceso de duración de 3 segundos o menor tiempo.
d) Capacidad hasta 100 agujas/minuto o mayor
e) Debe de ser de fácil manejo, colocar la jeringa con la aguja en el agujero de fusión y que empiece a realizar la destrucción de la aguja apretando un botón o de acuerdo a fabricante.
f) Indicador del trabajo de inicio y acabado del proceso de destrucción de acuerdo a fabricante.
g) Debe contar con contenedor de deshechos o un colector de residuos de las agujas destruidas deslizable, de acero inoxidable y de fácil limpieza.
h) Carcasa Resistente y duradera. Debe estar construido con materiales resistentes a la corrosión.
i) Apto para distintos calibres de agujas, desde 0,35 mm o menor a 1,6 mm o mayor. Compatible con todas las agujas de uso médico.
j) Un peso del equipo no mayor a 4 Kg.
k) Bajo Nivel de Ruido
1.8 | Características Electricas:
Alimentación: 220 Vac/50Hz o Bi-voltaje automatico.
1.9 | Accesorios: El equipo deberá contar con todos los accesorios necesarios para su puesta en marcha, como ser, 1 cable de poder y 1 contenedor de desechos.
Debe incluir al momento de la entrega 2 manuales de usuario en español (original y copia), 1 manual de Servicio tecnico, 2 fusibles de recambio.
1.1 | Certificaciones de calidad: ISO 13485
1.11 | Documentacion: El proveedor debe adjuntar a su propuesta el catalogo del dispositivo ofertado, que permita corroborar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. En caso de adjudicacion debera incluir al momento de la entrega 2 manuales de usuario en español (original y copia) y 1 manual de Servicio tecnico.
Soporte Técnico:
1.12 | Garantía comercial: Con cobertura de cambio del equipo por fallas de fabrica y vicios ocultos.
1.13 | Servicio tecnico: Servicio técnico con base en la Ciudad de Cochabamba.
1.14 | Mantenimiento: La empresa adjudicada deberá realizar el mantenimiento integral y mantener en todo momento el equipo en perfecto estado de funcionamiento bajo los siguientes puntos: a. Mantenimiento Preventivo según especificaciones del fabricante durante el tiempo de garantía del equipo. (adjuntar cronograma y compromiso en la entrega definitiva del bien). b. Los mantenimientos preventivos como correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos. c. Todos los mantenimientos programados se coordinarán con el Departamento Biomédico y Servicio de Laboratorio de la CSBP – REG CBBA.
1.15 | Tiempo de respuesta: cuando el equipo presente un problema técnico será de 2 horas, mediante la modalidad 24 horas /7 días de la semana. (Adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
1.16 | Reemplazo: Tiempo de cambio de estado o reparación no mayor a 72 horas, donde deberá emitir el diagnóstico, Informe pormenorizado de lo suscitado y el posible cambio de estado, (adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
1.17 | Servicio postventa: El proveedor se compromete a la disponibilidad de dotación de insumos, repuestos y accesorios del equipamiento por lo menos 8 años posteriores a la entrega del bien.
1.18 | Antigüedad de Equipo: Nuevo, no reacondicionado con una antigüedad igual o menor a dos años.
Entrega del equipo:
1.19 | Lugar de entrega: El proponente deberá entregar el ítem adjudicado en los ambientes de la CSBP Regional Cochabamba, instalado y funcionando a entera satisfacción de la comisión de recepción designada para este fin.
1.2 | Plazo de entrega: No mayor a 45 dias calendario de emitida la orden de compra o firmado el contrato.
1.21 | Puesta en funcionamiento: Por personal debidamente capacitado y acreditado por el proponente, que incluye traslado, desembalaje, limpieza, disposición final de embalaje y otros necesarios.
1.22 | Capacitacion: a) La Capacitación de los operadores y usuario se realizará de acuerdo a un "Plan de Capacitación" con el fin de garantizar el buen uso y funcionamiento del Equipo adjudicado. b) Tomando en cuenta que la CSBP tiene un servicio de Mantenimiento compuesto por Ingenieros y Técnicos, el PROVEEDOR, está obligado a cumplir con la capacitación de Ingenieros y Técnicos al 100% para el Mantenimiento General y sin dependencia del PROVEEDOR. c) La capacitación técnica se prevé desde la preinstalación, instalación y puesta en marcha del equipo ofertado a cargo de especialista calificado y certificado por fábrica. d) La empresa adjudicada durante el tiempo de garantía realizara capacitaciones periódicas acorde a las necesidades requeridas por la institución. e) La empresa adjudicada durante las capacitaciones, deben brindar todos los códigos password y otros necesarios para el buen funcionamiento del equipo para evitar dependencias posteriores una vez culminada el tiempo de garantía. (Adjuntar Carta de compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien). f) Todos los gastos del proceso de capacitación serán asumidos por la empresa adjudicada.
APARTADO DE EVALUACION POR CALIDAD (20 PUNTOS)
A | Tiempo de garantía: 5 puntos Mayor o igual a dos (2) años = 5 Puntos Mayor o igual a un (1) año pero menor a 2 años = 0 Puntos
B | Tiempo de Entrega: 5 puntos Entrega entre 1 a 15 días calendario = 5 puntos Entre 16 a 44 días calendario = 2 puntos 45 días calendario = 0 puntos
C | Procedencia de fabricación: 5 puntos Norte Americano, Europeo o Japonés = 5 puntos Brasil, Coreano o Canadá = 2 Puntos Otro lugar de procedencia = 0 puntos
D | Accesorios ofertados por el proponente = 5 puntos 2 o mas contenedores de desechos = 5 puntos 1 contenedor de desechos = 0 puntos
_____________________________________
| Cochabamba _______de _______________ de 2022 |  |  | NOMBRE Y FIRMA REPONSABLE ELABORACION DE PROPUESTA

## Electrocardiografo
ANEXO II
FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA CODIGO PROCESO CB-CP-09-2022
INSTRUCTIVO DE LLENADO En la columna "PROPUESTA", el proponente debe manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento e indicando si cumple o no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.
ITEM Nº | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MANEJO | PROPUESTA (MANIFESTAR EXPRESAMENTE LAS CONDICIONES DE SU PROPUESTA CON REFERENCIA A CADA REQUERIMIENTO) | PARA SER LLENADO POR LA ENTIDAD CONVOCANTE
[5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
ESPECIFICACIONES TECNICAS (40 PUNTOS)
2 | ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | PIEZA
2.1 | Marca: (El proveedor debera indicar la marca del equipo ofertado)
2.2 | Modelo: (El proveedor debera indicar el modelo del equipo ofertado)
2.3 | Origen: (El proveedor debera indicar la procedencia del equipo ofertado)
2.4 | Año de Fabricacion: No mayor a 24 meses previos a la convocatoria.
Características :
2.5 | Nombre: ELECTROCARDIOGRAFO
2.6 | Descripción: Dispositivo capaz de recolectar señales de ECG de hasta 12 derivaciones simultáneamente e imprimir formas de onda de ECG con un sistema de impresión térmica, que ademas registre, mida, analice e interprete el estudio en modo automático / manual con gestión de base de datos.
2.7 | Características de procesamiento de ECG:
Tenica de procesamiento de señal digital que incluya: Filtro de AC (50/60Hz) Filtro de línea de base Filtro EMG (25/35Hz) Autoanálisis y autointerpretación
Forma de entrada: protección flotante y de desfibrilación.
Corriente de fuga del paciente: <10 µa.
Impedancia de entrada: = 50 megaohmios.
Respuesta de frecuencia: 0,05 - 150 Hz (-3 - + 0,4 dB).
Constante de tiempo: = 3,2 s.
CMRR:> 60 dB> 100 dB.
Filtro de interferencia EMG: 25/35 Hz (-3 dB).
Registro automático y de ritmo: 25, 50 mm / s, ± 5%.
Registro manual: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm / s, ± 5%.
Selecciones de sensibilidad: 2.5, 5, 10, 20, 40 mm / mV, ± 5%. (La sensibilidad estándar es de 10 mm / mV ± 0,2 mm / mV).
Registro automático: configuración de registro según el formato y modo de registro automático, cambiando automáticamente los cables, midiendo y analizando.
Registro de ritmo: configuración de grabación de acuerdo con el formato y modo de registro de ritmo, midiendo y analizando automáticamente.
Grabación manual: configuración de grabación de acuerdo con el formato de grabación manual, cambiando manualmente los cables.
Parámetros de medición: FC, intervalo PR, duración P, duración QRS, duración T, intervalo QT, Q-Tc, eje P, eje QRS, eje T, R (V5), S (V1), R (V5) + S ( V1).
2.8 | Interfaz de usuario:
Pantalla: Táctil LCD >10” a colores de alta resolucion
Visualizacion e impresion simultanea de hasta 12 derivaciones de ECG
Visualización e impresión multimodo, 6 + 1 (ritmo), 6, ritmo 12, ritmo 10, ritmo 8, ritmo 6. Manual, congelación, etc.
2 tomas USB y 1 LAN para cargar datos a la PC
Memoria flash incorporada capaz de almacenar más de 1,000 archivos
Botones fisicos de funcion para control y configuracion
2.9 | Características de Impresión:
Impresora Termica Multipunto para papel térmico de 210 mm x 20 m de alta velocidad. Velocidad de impresión variable.
2.1 | Características Electricas:
Tipo de seguridad del producto: desfibrilación CF de clase I y protección de estimulación.
CA: 100-240 V, 50/60 Hz
CC: 14,8 V, batería de litio recargable de 3700 mAh.
Batería recargable de litio incorporada.
2.11 | Características del Software:
Software interno multilingüe: GB, FR, IT, ES, PT, PL, SI, TR, RU, KZ, CN.
2.12 | Accesorios: El equipo deberá contar con todos los accesorios necesarios para su puesta en marcha, como ser: 1 cable de ECG 1 cable de tierra 1 juego de electrodos tipo abrazadera para extremidades Talla adulto 1 juego de electrodos tipo abrazadera para extremidades Talla Pediatrica 1 juego de electrodos precordiales para el pecho Talla adultos 1 juego de electrodos precordiales para el pecho Talla Pediatrica 5 rollos de papel 1 Cable de alimentacion electrica grado hospitalario Fusibles de reemplazo
2.13 | Certificaciones de calidad: ISO 13485
2.14 | Documentacion: El proveedor debe adjuntar a su propuesta el catalogo del dispositivo ofertado, que permita corroborar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. En caso de adjudicacion debera incluir al momento de la entrega 2 manuales de usuario en español (original y copia) y 1 manual de Servicio tecnico.
Soporte Técnico:
2.15 | Garantía comercial: Con cobertura de cambio del equipo por fallas de fabrica y vicios ocultos.
2.16 | Servicio tecnico: Servicio técnico con base en la Ciudad de Cochabamba.
2.17 | Mantenimiento: La empresa adjudicada deberá realizar el mantenimiento integral y mantener en todo momento el equipo en perfecto estado de funcionamiento bajo los siguientes puntos: a. Mantenimiento Preventivo según especificaciones del fabricante durante el tiempo de garantía del equipo. (adjuntar cronograma y compromiso en la entrega definitiva del bien). b. Los mantenimientos preventivos como correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos. c. Todos los mantenimientos programados se coordinarán con el Departamento Biomédico y Servicio de Laboratorio de la CSBP – REG CBBA.
2.18 | Tiempo de respuesta: cuando el equipo presente un problema técnico será de 2 horas, mediante la modalidad 24 horas /7 días de la semana. (Adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
2.19 | Reemplazo: Tiempo de cambio de estado o reparación no mayor a 72 horas, donde deberá emitir el diagnóstico, Informe pormenorizado de lo suscitado y el posible cambio de estado, (adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
2.2 | Servicio postventa: El proveedor se compromete a la disponibilidad de dotación de insumos, repuestos y accesorios del equipamiento por lo menos 8 años posteriores a la entrega del bien.
2.21 | Antigüedad de Equipo: Nuevo, no reacondicionado con una antigüedad igual o menor a dos años.
Entrega del equipo:
2.22 | Lugar de entrega: El proponente deberá entregar el ítem adjudicado en los ambientes de la CSBP Regional Cochabamba, instalado y funcionando a entera satisfacción de la comisión de recepción designada para este fin.
2.23 | Plazo de entrega: No mayor a 45 dias calendario de emitida la orden de compra o firmado el contrato.
2.24 | Puesta en funcionamiento: Por personal debidamente capacitado y acreditado por el proponente, que incluye traslado, desembalaje, limpieza, disposición final de embalaje y otros necesarios.
2.25 | Capacitacion: a) La Capacitación de los operadores y usuario se realizará de acuerdo a un "Plan de Capacitación" con el fin de garantizar el buen uso y funcionamiento del Equipo adjudicado. b) Tomando en cuenta que la CSBP tiene un servicio de Mantenimiento compuesto por Ingenieros y Técnicos, el PROVEEDOR, está obligado a cumplir con la capacitación de Ingenieros y Técnicos al 100% para el Mantenimiento General y sin dependencia del PROVEEDOR, c) La capacitación técnica se prevé desde la preinstalación, instalación y puesta en marcha del equipo ofertado a cargo de especialista calificado y certificado por fábrica. d) La empresa adjudicada durante el tiempo de garantía realizara capacitaciones periódicas acorde a las necesidades requeridas por la institución. e) La empresa adjudicada durante las capacitaciones, deben brindar todos los códigos password y otros necesarios para el buen funcionamiento del equipo para evitar dependencias posteriores una vez culminada el tiempo de garantía. (Adjuntar Carta de compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien). f) Todos los gastos del proceso de capacitación serán asumidos por la empresa adjudicada.
APARTADO DE EVALUACION POR CALIDAD (20 PUNTOS)
A | Tiempo de garantía: 5 puntos Mayor o igual a dos (2) años = 5 Puntos Mayor o igual a un (1) año pero menor a 2 años = 0 Puntos
B | Tiempo de Entrega: 5 puntos Entrega entre 1 a 15 días calendario = 5 puntos Entre 16 a 44 días calendario = 2 puntos 45 días calendario = 0 puntos
C | Procedencia de fabricación: 5 puntos Norte Americano, Europeo o Japonés = 5 puntos Brasil, Coreano o Canadá = 2 Puntos Otro lugar de procedencia = 0 puntos
D | Accesorios ofertados por el proponente = 5 puntos Mas de 10 Rollos de papel = 5 puntos De 6 a 10 Rollos de papel = 2 puntos 5 o menos rollos de papel = 0 puntos
_____________________________________
| Cochabamba _______de _______________ de 2022 |  |  | NOMBRE Y FIRMA REPONSABLE ELABORACION DE PROPUESTA

## Estufa de Incubacion para Biolo
ANEXO II
FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA CODIGO PROCESO CB-CP-09-2022
INSTRUCTIVO DE LLENADO En la columna "PROPUESTA", el proponente debe manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento e indicando si cumple o no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.
ITEM Nº | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MANEJO | PROPUESTA (MANIFESTAR EXPRESAMENTE LAS CONDICIONES DE SU PROPUESTA CON REFERENCIA A CADA REQUERIMIENTO) | PARA SER LLENADO POR LA ENTIDAD CONVOCANTE
[5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
ESPECIFICACIONES TECNICAS (40 PUNTOS)
3 | INCUBADORA RAPIDA DE BIOLOGICOS A VAPOR | 1 | PIEZA
3.1 | Marca: (El proveedor debera indicar la marca del equipo ofertado)
3.2 | Modelo: (El proveedor debera indicar el modelo del equipo ofertado)
3.3 | Origen: (El proveedor debera indicar la procedencia del equipo ofertado)
3.4 | Año de Fabricacion: No mayor a 24 meses previos a la convocatoria.
Características:
3.5 | Nombre: INCUBADORA RAPIDA DE BIOLOGICOS A VAPOR
3.6 | Descripción: Dispositivo destinado a la Incubación y lectura super rápida, de viales Biologicos que permiten monitorear y certificar el proceso de esterilización a través de la simulación de la muerte de microorganismos en viales, los cuales una vez expuestos al proceso de esterilización a vapor, se retiran y se procesa en la incubadora.
3.7 | Características Tecnicas:
a) 10 pocillos de incubacion y lectura individual.
b) Cada pocillo debe ser de incubacion y tiempo independiente uno del otro.
c) Tiempo maximo de 60 minutos para la entrega de resultados.
d) Temperatura de Incubacion 60°C ± 2°C.
e) Metodo de lectura de resultados por Fluorescencia.
f) Incubacion para viales procesados en esterilizacion a vapor.
g) Pantalla LED o LCD retroiluminada, que permita la visualizacion de: - Resultado de incubacion positivo/negativo - Tiempo de incubacion - Codigos de error emergentes
h) Panel de control con botones de informacion de acceso rapido.
i) Funcion de indicador de temperatura, con mensajes de error por desfase de temperatura.
j) Alarma Visual y Sonora que indique: - Resultado Positivo - Resultado Negativo - Vial retirado antes de tiempo
k) El dispositivo debe permitir revisar los resultados del indicador biológico o los minutos restantes de incubación. Opcionales: -Almacenar los registros, verificar e imprimir a través del computador mediante conexión a internet. -Verificar los resultados en teléfono inteligente mediante conexion a internet.
l) Certificaciones de calidad - IEC 61010 (seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio) - IEC 60825 (controles de seguridad en equipos con emision de luz laser) - IEC 61326 (CEM en material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio)
3.8 | Características Electricas:
Alimentación: - AC 100-240 Vac/50/60 Hz (Bi-voltaje automatico) - CC 12Vcc - Potencia Maxima 1Amperio
3.9 | Accesorios: El equipo deberá contar con todos los accesorios necesarios para su puesta en marcha, minimamente debe incluir: - 1 cable de poder - 1 tranformador de AC a DC - Fusibles de reemplazo - 1 Caja de viales Biologicos
3.1 | Certificaciones de calidad: ISO 13485
3.11 | Documentacion: El proveedor debe adjuntar a su propuesta el catalogo del dispositivo ofertado, que permita corroborar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. En caso de adjudicacion debera incluir al momento de la entrega 2 manuales de usuario en español (original y copia) y 1 manual de Servicio tecnico.
Soporte Técnico:
3.12 | Garantía comercial: Con cobertura de cambio del equipo por fallas de fabrica y vicios ocultos.
3.13 | Servicio tecnico: Servicio técnico con base en la Ciudad de Cochabamba.
3.14 | Mantenimiento: La empresa adjudicada deberá realizar el mantenimiento integral y mantener en todo momento el equipo en perfecto estado de funcionamiento bajo los siguientes puntos: a. Mantenimiento Preventivo según especificaciones del fabricante durante el tiempo de garantía del equipo. (adjuntar cronograma y compromiso en la entrega definitiva del bien). b. Los mantenimientos preventivos como correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos. c. Todos los mantenimientos programados se coordinarán con el Departamento Biomédico y Servicio de Laboratorio de la CSBP – REG CBBA.
3.15 | Tiempo de respuesta: cuando el equipo presente un problema técnico será de 2 horas, mediante la modalidad 24 horas /7 días de la semana. (Adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
3.16 | Reemplazo: Tiempo de cambio de estado o reparación no mayor a 72 horas, donde deberá emitir el diagnóstico, Informe pormenorizado de lo suscitado y el posible cambio de estado, (adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
3.17 | Servicio postventa: El proveedor se compromete a la disponibilidad de dotación de insumos, repuestos y accesorios del equipamiento por lo menos 8 años posteriores a la entrega del bien.
3.18 | Antigüedad de Equipo: Nuevo, no reacondicionado con una antigüedad igual o menor a dos años.
Entrega del equipo:
3.19 | Lugar de entrega: El proponente deberá entregar el ítem adjudicado en los ambientes de la CSBP Regional Cochabamba, instalado y funcionando a entera satisfacción de la comisión de recepción designada para este fin.
3.2 | Plazo de entrega: No mayor a 45 dias calendario de emitida la orden de compra o firmado el contrato.
3.21 | Puesta en funcionamiento: Por personal debidamente capacitado y acreditado por el proponente, que incluye traslado, desembalaje, limpieza, disposición final de embalaje y otros necesarios.
3.22 | Capacitacion: a) La Capacitación de los operadores y usuario se realizará de acuerdo a un "Plan de Capacitación" con el fin de garantizar el buen uso y funcionamiento del Equipo adjudicado. b) Tomando en cuenta que la CSBP tiene un servicio de Mantenimiento compuesto por Ingenieros y Técnicos, el PROVEEDOR, está obligado a cumplir con la capacitación de Ingenieros y Técnicos al 100% para el Mantenimiento General y sin dependencia del PROVEEDOR. c) La capacitación técnica se prevé desde la preinstalación, instalación y puesta en marcha del equipo ofertado a cargo de especialista calificado y certificado por fábrica. d) La empresa adjudicada durante el tiempo de garantía realizara capacitaciones periódicas acorde a las necesidades requeridas por la institución. e) La empresa adjudicada durante las capacitaciones, deben brindar todos los códigos password y otros necesarios para el buen funcionamiento del equipo para evitar dependencias posteriores una vez culminada el tiempo de garantía. (Adjuntar Carta de compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien). f) Todos los gastos del proceso de capacitación serán asumidos por la empresa adjudicada.
APARTADO DE EVALUACION POR CALIDAD (20 PUNTOS)
A | Tiempo de garantía: 5 puntos Mayor o igual a dos (2) años = 5 Puntos Mayor o igual a un (1) año pero menor a 2 años = 0 Puntos
B | Tiempo de Entrega: 5 puntos Entrega entre 1 a 15 días calendario = 5 puntos Entre 16 a 44 días calendario = 2 puntos 45 días calendario = 0 puntos
C | Procedencia de fabricación: 5 puntos Norte Americano, Europeo o Japonés = 5 puntos Brasil, Coreano o Canadá = 2 Puntos Otro lugar de procedencia = 0 puntos
D | Accesorios ofertados por el proponente = 5 puntos Mas de 1 caja de viales Biologicos = 5 puntos 1 caja de viales Biologicos = 0 puntos
_____________________________________
| Cochabamba _______de _______________ de 2022 |  |  | NOMBRE Y FIRMA REPONSABLE ELABORACION DE PROPUESTA