## ITEM 1 - Analizador Quim
CB-CP-30-24
REGIONAL
COCHABAMBA
FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA
INSTRUCTIVO DE LLENADO: Los proponentes deberán llenar la columna “PROPUESTA” de este formulario, consignando su propuesta técnica de acuerdo a los requisitos solicitados por la CSBP en la columna “descripción”. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del formulario. En caso de que el espacio de la columna “propuesta” del formulario sea muy reducido, pueden redactar su propuesta por separado, respetando el mismo orden y numeración de la columna descripción. La comisión de calificación verificará el mismo de acuerdo al método "CUMPLE" o "NO CUMPLE", según corresponda en cada punto de las especificaciones técnicas.
Especificaciones Técnicas (40 PUNTOS)
Nº | Descripción | Propuesta
Ítem 1: ANALIZADOR DE QUIMICAS |  | Cantidad: 1 Pieza
Marca: (El proveedor debera indicar la marca del equipo ofertado)
Modelo: (El proveedor debera indicar el modelo del equipo ofertado)
Origen: (El proveedor debera indicar la procedencia del equipo ofertado)
Año de Fabricacion: No mayor a 24 meses previos a la convocatoria Manifestar en la propuesta el año de fabricacion del equipo ofertado
Caracteristicas
1 | Nombre: ANALIZADOR DE QUIMICAS SANGUINEA
2 | Descripción: Equipo de laboratorio diseñado para el uso diagnóstico in vitro, compacto y controlado por microprocesador, con un sistema de fotómetro bicromático con seis filtros y una temperatura de incubación de 37°C para procesar muestras en tubos de diametro estándar de 12 mm.
3 | CARACTERISTICAS GENERALES
Cubierta:
Caja pintada resistente al fuego cubierta de plástico ABS con base de metal
Metodo de medición :
Fotométrico bicromático
Velocidad:
Lee, calcula e imprime los resultados en 3 segundos
Memoria y almacenamiento:
Mínimo para 30 pruebas
4 | SISTEMA OPTICO
Fuente de luz:
lámpara halógena de tungsteno Bi-Pin 6v/10w
Campo espectral:
desde 320 -670 nm
Longitudes de onda:
340, 405, 505, 545, 600, 630 nm
Ancho de banda media:
10nm
Tipo de filtro:
Interferencia de cavidades múltiples selladas
Rango de medición lineal:
0,00 a 2,50 unidades de absorbancia (A)
Precisión fotométrica:
Precisión fotométrica: +/- 2 % desde 0-2.5 Abs ± (1% de la lectura + 0,005 A) a 1,5 ± (2% de la lectura + 0,005 A) a 1,5-2A
Estabilidad:
no más de 0,005 A en 8 horas/dicromático
5 | ETAPA DE MUESTREO
Tamaño del tubo:
12 mm estándar
Volumen mínimo de llenado:
1 ml
Volumen máxima de llenado:
2 ml (para control de temperatura a 37 ° C)
6 | ACONDICIONAMIENTO
Bloque térmico:
Incorporado con capacidad para 12 muestras
Temperatura:
37 ° C (± 0,3 °), el del bloque permanece encendido, la celda tiene interruptor de encendido y apagado
Lámpara en modo de velocidad:
120 segundos
Lámpara en modo Mosquito:
240 segundos
Lámpara en otros modos:
45 segundos
Celda:
20-30 minutos dependiendo de la temperatura ambiente
Bloque de incubación:
20-30 minutos, dependiendo de la temperatura ambiente
7 | SOFTWARE
Idioma:
Español
Sistema abierto:
Es decir, posibilidad de uso de cualquier marca de reactivos
Tipo de pruebas:
Determinación de pruebas de punto final, Diferenciales, Cinéticas, Inmunoturbidimetricas
Modo Ahorro:
después de 15 minutos de inactividad
Modos de cálculo:
calibración de un punto por estándar o factor, calibración multipunto con ajuste de curva punto a punto, multipunto con porcentaje de absorbancia, cinética por estándar o factor (por lote o separado), cinética de tiempo fijo
8 | PERIFERICOS
Pantalla:
pantalla LCD con 16 caracteres alfanuméricos o mejor
Impresora:
térmica, matriz de puntos, 20 caracteres por línea
Teclado:
16 teclas, interruptores de membrana, 4X4, respuesta audible o mejor
9 | CARACTERISTICAS ELECTRICAS
Potencia:
Fuente de alimentación con interruptor on/off ( 220V±10%) de 50/ 60 Hz.
Consumo de energía:
≤50 vatios
Fusible:
0.6A, 250V de accion retardada
10 | Accesorios Incluidos
1 UPS para la capacidad de potencia del dispositivo
1 Bulbo halogeno adicional de repuesto
11 | Certificaciones de calidad: Deberan adjuntar a la propuesta las siguientes sertificaciones para el bien ofertado
Certificado FDA o CE de la Marca
ISO 13485, sistema de gestión de calidad para artefactos médicos
IEC 60601, Requisitos generales para seguridad y funcionamiento basico en equipos electrico medicos
12 | Documentacion: El proveedor debe adjuntar a su propuesta el Brochure o catalogo del dispositivo ofertado, indicando explicitamente la pagina donde permite corroborar cada una de las especificaciones técnicas. En caso de adjudicacion debera incluir al momento de la entrega 2 manuales de usuario en español (1 original impreso y una copia o formato digital) y 1 manual de Servicio tecnico impreso o en medio digital
13 | Pre Instalacion.- El proponente debera realizar un inspecion de instalacion a los ambientes asignados, según cronograma de la convocatoria, a fin de constatar lo requerimientos necesarios para la correcta instalacion del bien. Debera adjuntar en su propuesta documento respaldatorio de la pre-instalacion relizada, con fecha y hora, debidamente firmada por personal Biomedico, Jefe de Laboratorio o responsable de Bienes y servicios de la CSBP regional CBBA
Entrega del equipo: | Tiempo de Entrega e Instalación:
14 | Lugar de entrega: El proponente deberá entregar el ítem adjudicado, instalado y funcionando a entera satisfacción de la comisión de recepción designada para este fin, en los ambientes de la CSBP Regional CBBA, ubicado en Calle Hamiraya N°356, entre Santivañez y Jordan, Segundo Piso, Bloque b, Servicio de Laboratorio.
15 | Plazo de entrega: No mayor a 45 dias calendario de emitida la orden de compra o firmado el contrato.
16 | Instalacion y Puesta en funcionamiento: Por personal debidamente capacitado y acreditado por el proponente. La instalación incluye el traslado, desembalaje, limpieza y disposición final del embalaje Incluye tambien instalaciones electricas, hidricas, sanitarias, civiles y esteticas necesarias para el correcto fucnionamiento del dispositivo. (Segun Inspeccion Previa) Así tambien comprende la reposicion de piso, loza, paredes, muros, puertas, ventanas y otros que resultaren damnificados durante la entrega e instalacion.
17 | Capacitacion: a) La Capacitación de Uso, cuidados y mantenimiento diaario al personal Médico y de enfermería como operadores y usuarios, se realizará de acuerdo a un "Plan de Capacitación" con el fin de garantizar el buen uso y funcionamiento del Equipo adjudicado. b) Tomando en cuenta que la CSBP tiene un servicio de Mantenimiento compuesto por Ingenieros Biomedicos y Técnicos, el PROVEEDOR, está obligado a cumplir con la capacitación Técnica de Mantenimiento al 100% para el Mantenimiento General y sin dependencia del PROVEEDOR. c) La empresa adjudicada durante el tiempo de garantía realizara capacitaciones periódicas acorde a las necesidades requeridas por la institución. e) La empresa adjudicada durante las capacitaciones, deben brindar todos los códigos password y otros necesarios para el buen funcionamiento del equipo para evitar dependencias posteriores una vez culminada el tiempo de garantía. (Adjuntar Carta de compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien). f) Todos los gastos del proceso de capacitación serán asumidos por la empresa adjudicada.
Soporte Técnico: | Garantía:
18 | Servicio tecnico: Durante la garantia comercial se cuenta con personal tecnico Capacitado en la Marca y con experiencia, asi tambien contara con las herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalacion, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de CBBA. Para tal fin, el proponenete debera adjuntar en su propuesta File del personal tecnico asignado, demostrando su capacitacion y experiencia en la Marca
19 | Cronograma de Mantenimiento.- Debera presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantia.
20 | Mantenimiento Preventivo.- Minimamente semestral, acorde al cronograma de mantenimiento propuesto, con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) si son necesarios para la prevencion del equipo.
21 | Mantenimiento Correctivo.- Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores. En el caso de repuestos, la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial, la atencion debera ser máximo en dos días calendario de notificada la falla y la reparación no debe exceder 7 dias calendario, desde el momento que se notifico en físico o medio digital (whatsapp o email) el requerimiento.
22 | Mantenimiento: La empresa adjudicada deberá realizar el mantenimiento integral y mantener en todo momento el equipo en perfecto estado de funcionamiento bajo los siguientes puntos: a. Mantenimiento Preventivo según especificaciones del fabricante durante el tiempo de garantía del equipo. (adjuntar cronograma y compromiso en la entrega definitiva del bien). b. Los mantenimientos preventivos como correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos c. Todos los mantenimientos programados se coordinarán con el Departamento Biomédico y Servicio de Laboratorio de la CSBP – REG CBBA
GARANTIAS: | Garantía:
23 | Garantia de estado y data de fabricacion: equipo ofertado es nuevo (no es reacondicionado ni de demostracion), con antigüedad de fabricacion no mayor a lo solicitado. en caso de adjudicacion, si la csbp lo requiere en la recepcion debera presentar documentacion de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricacion o poliza de importacion)
24 | Garantía comercial: El quipo cuenta con garantia y cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios ocultos, desgaste prematuro, mala instalacion y/o daños atribuibles al mantenimiento del servicio tecnico en el periodo de garantía. El periodo de esta garantia no sera menor a dos años, segun lo ofertado por el porponente, vigente a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad.
25 | Tiempo de respuesta: cuando el equipo presente un problema técnico será de 2 horas, mediante la modalidad 24 horas /7 días de la semana. (Adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
26 | Reemplazo: Tiempo de cambio de estado o reparación no mayor a 72 horas, donde deberá emitir el diagnóstico, Informe pormenorizado de lo suscitado y el posible cambio de estado, (adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
27 | Restitución.- En caso de fallas recurrentes, mas de 5 fallas o que impidan el correcto funcionamiento del equipo en un periodo de hasta 20 dias, con perjuicio a la institucion el proveedor debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares, con recargo al proponente de los gastos originados a la institucion o regoados por la misma para continuidad de atencion de los pacientes.
28 | Servicio postventa: El proveedor se compromete a la disponibilidad de dotación de insumos, repuestos y accesorios del equipamiento por lo menos 8 años posteriores a la entrega del bien.
29 | Antigüedad de Equipo: Nuevo, no reacondicionado con una antigüedad igual o menor a dos años
30 | Funcionamiento en Bolivia.- El proponente debe presentar un certificado de garantía de buen funcionamiento en alturas mayor a 3.600 m.s.n.m. por el proveedor o fábrica del equipo ofertado. (adjuntar compromiso a la propuesta). El certificado sera anexable en caso de adjudicacion
31 | Declaracion Jurada.- En caso de adjudicación y para formalizacion del contrato, el proponente deberá presentar una declaración jurada voluntaria y Notariada, sobre el cumplimiento del acapite GARANTÍA (puntos 23 al 30) descrita en los puntos anteriores.
32 | GARANTÍA A PRIMER REQUERIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO: TENDRÁ POR OBJETO GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DEL EQUIPO. En caso de adjudicacion y para formalizacion del contrato, el proponentye adjudicado debera presentar dicha garantia segun los terminos y porcentajes estipulados en la convocatoria.
Apartado de Evaluación por Calidad (20 puntos)
# | CRITERIOS | OFERTA DEL PROVEEDOR
A | Tiempo de garantía: 5 puntos
Mayor a dos 2 años = 5 Puntos
Menor o igual 2 años = 0 Puntos
B | Mejoras Técnicas: 5 puntos
5 o mas mejoras tecnicas justificables demostrables = 5 puntos
1 a 4 mejoras tecnicas justificables demostrables = 2 puntos
sin mejoras = 0 puntos
C | Procedencia de fabricación: 5 puntos
Norte Americano, Europeo, o Japones = 5 puntos
Latinoamericano = 2 Puntos
Coreano, asiatico u otro lugar de procedencia = 0 puntos
D | Accesorios ofertados por el proponente = 5 puntos
2 o mas accesorios adicionales a los solicitados = 5 puntos
Otros accesorios adicionales = 2 puntos
Sin adicional = 0 puntos

## ITEM 2 - Analizador de Hem
CB-CP-30-24
REGIONAL
COCHABAMBA
FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA
INSTRUCTIVO DE LLENADO: Los proponentes deberán llenar la columna “PROPUESTA” de este formulario, consignando su propuesta técnica de acuerdo a los requisitos solicitados por la CSBP en la columna “descripción”. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del formulario. En caso de que el espacio de la columna “propuesta” del formulario sea muy reducido, pueden redactar su propuesta por separado, respetando el mismo orden y numeración de la columna descripción. La comisión de calificación verificará el mismo de acuerdo al método "CUMPLE" o "NO CUMPLE", según corresponda en cada punto de las especificaciones técnicas.
Especificaciones Técnicas (40 PUNTOS)
Nº | Descripción | Propuesta
Ítem 2: ANALIZADOR DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA |  | Cantidad: 1 Pieza
Marca: (El proveedor debera indicar la marca del equipo ofertado)
Modelo: (El proveedor debera indicar el modelo del equipo ofertado)
Origen: (El proveedor debera indicar la procedencia del equipo ofertado)
Año de Fabricacion: No mayor a 24 meses previos a la convocatoria Manifestar en la propuesta el año de fabricacion del equipo ofertado
Caracteristicas
1 | Nombre: ANALIZADOR DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA
2 | Descripción: Equipo de laboratorio diseñado para el uso diagnóstico in vitro para medir el porcentaje de Hemoglobina Glicosilada
3 | CARACTERISTICAS GENERALES
Elementos de análisis
Hemoglobina HbA1c
Principio
Afinidad al Boronato
Sistema óptico de 2 fases
Extinción de fluorescencia
Detector
Detector LED de 405 nm de longitud de onda
Tiempo de prueba
≤ 10 minutos
Capacidad de muestras
≥ 3 muestras a procesar simultaneamente
Tipos de muestras
Sangre Pura
Punción en el dedo o venosa recogida en EDTA, heparina.
Requisito mínimo de la muestra
Puncion digital o venosa
≤ 15 ul de sangre entera
Salida de resultados
Visualización en pantalla y exportación a PC o USB
Unidades de informe
% HbA1c (NGSP / DCCT) y mmol / mol (IFCC)
Intervalo de Medición
NGSP: 4 - 14% HbA1c
IFCC: 20 - 130 mmol HbA1c / mol de Hb
Resolución
Un decimal (0,1)
Controles y/o validaciones
Utilizar según las políticas de laboratorio clínico
Trazabilidad IFCC y Certificacion NGSP
Dimensiones Aproximadas
Al ser un equipo de mesa, no deberá exceder las siguientes medidas, pudiendo ser de menor tamaño: 200 mm (alto) x 350 mm (ancho) x 300 mm (profundidad)
4 | SOFTWARE
Idioma:
Español
Memoria
Capaz de almacenar por lo menos 3000 muestras
5 | PERIFERICOS
Pantalla:
pantalla Tactil a colores
6 | CARACTERISTICAS ELECTRICAS
Fuente de alimentación 220v ±10%, de 50/ 60 Hz.
7 | Accesorios Incluidos
1 UPS para la capacidad de potencia del dispositivo
• Cable de poder o fuente de alimentación • Cable USB para conexión a la PC • 1 KIT de reactivos para 180 muestras • 1 KIT de control de calidad
8 | Certificaciones de calidad: Deberan adjuntar a la propuesta las siguientes sertificaciones para el bien ofertado
Certificado FDA o CE de la Marca
ISO 13485, sistema de gestión de calidad para artefactos médicos
De análisis IFCC traceable o NGSP certified
IEC 60601 o IEC61010
9 | Documentacion: El proveedor debe adjuntar a su propuesta el Brochure o catalogo del dispositivo ofertado, indicando explicitamente la pagina donde permite corroborar cada una de las especificaciones técnicas. En caso de adjudicacion debera incluir al momento de la entrega 2 manuales de usuario en español (1 original impreso y una copia o formato digital) Asi tambien debera entregar 1 manual de Servicio tecnico impreso o en medio digital
10 | Pre Instalacion.- El proponente debera realizar un inspecion de instalacion a los ambientes asignados, según cronograma de la convocatoria, a fin de constatar lo requerimientos necesarios para la correcta instalacion del bien. Debera adjuntar en su propuesta documento respaldatorio de la pre-instalacion relizada, con fecha y hora, debidamente firmada por personal Biomedico, Jefe de Laboratorio o responsable de Bienes y servicios de la CSBP regional CBBA
Entrega del equipo: | Tiempo de Entrega e Instalación:
11 | Lugar de entrega: El proponente deberá entregar el ítem adjudicado, instalado y funcionando a entera satisfacción de la comisión de recepción designada para este fin, en los ambientes de la CSBP Regional CBBA, ubicado en Calle Hamiraya N°356, entre Santivañez y Jordan, Segundo Piso, Bloque b, Servicio de Laboratorio.
12 | Plazo de entrega: No mayor a 45 dias calendario de emitida la orden de compra o firmado el contrato.
13 | Instalacion y Puesta en funcionamiento: Por personal debidamente capacitado y acreditado por el proponente. La instalación incluye el traslado, desembalaje, limpieza y disposición final del embalaje Incluye tambien instalaciones electricas, hidricas, sanitarias, civiles y esteticas necesarias para el correcto fucnionamiento del dispositivo. (Segun Inspeccion Previa) Así tambien comprende la reposicion de piso, loza, paredes, muros, puertas, ventanas y otros que resultaren damnificados durante la entrega e instalacion.
14 | Capacitacion: a) La Capacitación de Uso, cuidados y mantenimiento diaario al personal Médico y de enfermería como operadores y usuarios, se realizará de acuerdo a un "Plan de Capacitación" con el fin de garantizar el buen uso y funcionamiento del Equipo adjudicado. b) Tomando en cuenta que la CSBP tiene un servicio de Mantenimiento compuesto por Ingenieros Biomedicos y Técnicos, el PROVEEDOR, está obligado a cumplir con la capacitación Técnica de Mantenimiento al 100% para el Mantenimiento General y sin dependencia del PROVEEDOR. c) La empresa adjudicada durante el tiempo de garantía realizara capacitaciones periódicas acorde a las necesidades requeridas por la institución. e) La empresa adjudicada durante las capacitaciones, deben brindar todos los códigos password y otros necesarios para el buen funcionamiento del equipo para evitar dependencias posteriores una vez culminada el tiempo de garantía. (Adjuntar Carta de compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien). f) Todos los gastos del proceso de capacitación serán asumidos por la empresa adjudicada.
Soporte Técnico: | Garantía:
15 | Servicio tecnico: Durante la garantia comercial se cuenta con personal tecnico Capacitado en la Marca y con experiencia, asi tambien contara con las herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalacion, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de CBBA. Para tal fin, el proponenete debera adjuntar en su propuesta File del personal tecnico asignado, demostrando su capacitacion y experiencia en la Marca
16 | Cronograma de Mantenimiento.- Debera presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantia.
17 | Mantenimiento Preventivo.- Minimamente semestral, acorde al cronograma de mantenimiento propuesto, con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) si son necesarios para la prevencion del equipo.
18 | Mantenimiento Correctivo.- Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores. En el caso de repuestos, la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial, la atencion debera ser máximo en dos días calendario de notificada la falla y la reparación no debe exceder 7 dias calendario, desde el momento que se notifico en físico o medio digital (whatsapp o email) el requerimiento.
19 | Mantenimiento: La empresa adjudicada deberá realizar el mantenimiento integral y mantener en todo momento el equipo en perfecto estado de funcionamiento bajo los siguientes puntos: a. Mantenimiento Preventivo según especificaciones del fabricante durante el tiempo de garantía del equipo. (adjuntar cronograma y compromiso en la entrega definitiva del bien). b. Los mantenimientos preventivos como correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos c. Todos los mantenimientos programados se coordinarán con el Departamento Biomédico y Servicio de Laboratorio de la CSBP – REG CBBA
GARANTIAS: | Garantía:
20 | Garantia de estado y data de fabricacion: equipo ofertado es nuevo (no es reacondicionado ni de demostracion), con antigüedad de fabricacion no mayor a lo solicitado. en caso de adjudicacion, si la csbp lo requiere en la recepcion debera presentar documentacion de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricacion o poliza de importacion)
21 | Garantía comercial: El quipo cuenta con garantia y cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios ocultos, desgaste prematuro, mala instalacion y/o daños atribuibles al mantenimiento del servicio tecnico en el periodo de garantía. El periodo de esta garantia no sera menor a dos años, segun lo ofertado por el porponente, vigente a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad.
22 | Tiempo de respuesta: cuando el equipo presente un problema técnico será de 2 horas, mediante la modalidad 24 horas /7 días de la semana. (Adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
23 | Reemplazo: Tiempo de cambio de estado o reparación no mayor a 72 horas, donde deberá emitir el diagnóstico, Informe pormenorizado de lo suscitado y el posible cambio de estado, (adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
24 | Restitución.- En caso de fallas recurrentes, mas de 5 fallas o que impidan el correcto funcionamiento del equipo en un periodo de hasta 20 dias, con perjuicio a la institucion el proveedor debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares, con recargo al proponente de los gastos originados a la institucion o regoados por la misma para continuidad de atencion de los pacientes.
25 | Servicio postventa: El proveedor se compromete a la disponibilidad de dotación de insumos, repuestos y accesorios del equipamiento por lo menos 8 años posteriores a la entrega del bien.
26 | Antigüedad de Equipo: Nuevo, no reacondicionado con una antigüedad igual o menor a dos años
27 | Funcionamiento en Bolivia.- El proponente debe presentar un certificado de garantía de buen funcionamiento en alturas mayor a 3.600 m.s.n.m. por el proveedor o fábrica del equipo ofertado. (adjuntar compromiso a la propuesta). El certificado sera anexable en caso de adjudicacion
28 | Declaracion Jurada.- En caso de adjudicación y para formalizacion del contrato, el proponente deberá presentar una declaración jurada voluntaria y Notariada, sobre el cumplimiento del acapite GARANTÍA (puntos 20 al 27) descrita en los puntos anteriores.
29 | GARANTÍA A PRIMER REQUERIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO: TENDRÁ POR OBJETO GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DEL EQUIPO. En caso de adjudicacion y para formalizacion del contrato, el proponentye adjudicado debera presentar dicha garantia segun los terminos y porcentajes estipulados en la convocatoria.
Apartado de Evaluación por Calidad (20 puntos)
# | CRITERIOS | OFERTA DEL PROVEEDOR
A | Tiempo de garantía: 5 puntos
Mayor a dos 2 años = 5 Puntos
Menor o igual 2 años = 0 Puntos
B | Mejoras Técnicas: 5 puntos
5 o mas mejoras tecnicas justificables demostrables = 5 puntos
1 a 4 mejoras tecnicas justificables demostrables = 2 puntos
sin mejoras = 0 puntos
C | Procedencia de fabricación: 5 puntos
Norte Americano, Europeo, o Japones = 5 puntos
Latinoamericano = 2 Puntos
Coreano, asiatico u otro lugar de procedencia = 0 puntos
D | Accesorios ofertados por el proponente = 5 puntos
2 o mas KIT adicionales a los solicitados = 5 puntos
Otros accesorios adicionales = 2 puntos
Sin adicional = 0 puntos

## ITEM 3 - Agitador Vortex
CB-CP-30-24
REGIONAL
COCHABAMBA
FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA
INSTRUCTIVO DE LLENADO: Los proponentes deberán llenar la columna “PROPUESTA” de este formulario, consignando su propuesta técnica de acuerdo a los requisitos solicitados por la CSBP en la columna “descripción”. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del formulario. En caso de que el espacio de la columna “propuesta” del formulario sea muy reducido, pueden redactar su propuesta por separado, respetando el mismo orden y numeración de la columna descripción. La comisión de calificación verificará el mismo de acuerdo al método "CUMPLE" o "NO CUMPLE", según corresponda en cada punto de las especificaciones técnicas.
Especificaciones Técnicas (40 PUNTOS)
Nº | Descripción | Propuesta
Ítem 3: AGITADOR VORTEX |  | Cantidad: 1 Pieza
Marca: (El proveedor debera indicar la marca del equipo ofertado)
Modelo: (El proveedor debera indicar el modelo del equipo ofertado)
Origen: (El proveedor debera indicar la procedencia del equipo ofertado)
Año de Fabricacion: No mayor a 24 meses previos a la convocatoria Manifestar en la propuesta el año de fabricacion del equipo ofertado
Caracteristicas
1 | Nombre: AGITADOR VORTEX
2 | Descripción: Dipositivo para agitacion y homogenizacion de muestras en tubos o frascos de ensayo, Tipo Vortex o vortice.
3 | Características Generales
a) Dispositivo con base solida y estable que evite su desplazamiento durante su funcionamiento y evite vibracion en el meson de trabajo
b) Modos de trabajo: Continuo y automatico
c) Velocidad de trabajo: regulable hasta 3000RPM ±10%
d) Cabezal o almohadila de apoyo de goma, resistible al envejecimiento
e) Proteccion IP42
4 | Características Electricas:
Alimentación: 220 V~ac ±10%
Frecuencia: 50/60 Hz
Fusibles de protección: 220 V~ac / 5A
Debe incluir cable de energia chaquetado grado Hospitalario y dos fusibles de recambio
5 | Certificaciones de calidad: Deberan adjuntar a la propuesta las siguientes certificaciones para el bien ofertado
Certificado FDA o CE de la Marca
ISO 13485, sistema de gestión de calidad para artefactos médicos
IEC 60601, Requisitos generales para seguridad y funcionamiento basico en equipos electrico medicos
6 | Documentacion: El proveedor debe adjuntar a su propuesta el Brochure o catalogo del dispositivo ofertado, indicando explicitamente la pagina donde permite corroborar cada una de las especificaciones técnicas. En caso de adjudicacion debera incluir al momento de la entrega 2 manuales de usuario en español (1 original impreso y una copia o formato digital) Asi tambien debera entregar 1 manual de Servicio tecnico impreso o en medio digital
7 | Pre Instalacion.- El proponente debera realizar un inspecion de instalacion a los ambientes asignados, según cronograma de la convocatoria, a fin de constatar lo requerimientos necesarios para la correcta instalacion del bien. Debera adjuntar en su propuesta documento respaldatorio de la pre-instalacion relizada, con fecha y hora, debidamente firmada por personal Biomedico, Jefe de Laboratorio o responsable de Bienes y servicios de la CSBP regional CBBA
Entrega del equipo: | Tiempo de Entrega e Instalación:
8 | Lugar de entrega: El proponente deberá entregar el ítem adjudicado, instalado y funcionando a entera satisfacción de la comisión de recepción designada para este fin, en los ambientes de la CSBP Regional CBBA, ubicado en Calle Hamiraya N°356, entre Santivañez y Jordan, Segundo Piso, Bloque b, Servicio de Laboratorio.
9 | Plazo de entrega: No mayor a 45 dias calendario de emitida la orden de compra o firmado el contrato.
10 | Instalacion y Puesta en funcionamiento: Por personal debidamente capacitado y acreditado por el proponente. La instalación incluye el traslado, desembalaje, limpieza y disposición final del embalaje Incluye tambien instalaciones electricas, hidricas, sanitarias, civiles y esteticas necesarias para el correcto fucnionamiento del dispositivo. (Segun Inspeccion Previa) Así tambien comprende la reposicion de piso, loza, paredes, muros, puertas, ventanas y otros que resultaren damnificados durante la entrega e instalacion.
11 | Capacitacion: a) La Capacitación de Uso, cuidados y mantenimiento diaario al personal Médico y de enfermería como operadores y usuarios, se realizará de acuerdo a un "Plan de Capacitación" con el fin de garantizar el buen uso y funcionamiento del Equipo adjudicado. b) Tomando en cuenta que la CSBP tiene un servicio de Mantenimiento compuesto por Ingenieros Biomedicos y Técnicos, el PROVEEDOR, está obligado a cumplir con la capacitación Técnica de Mantenimiento al 100% para el Mantenimiento General y sin dependencia del PROVEEDOR. c) La empresa adjudicada durante el tiempo de garantía realizara capacitaciones periódicas acorde a las necesidades requeridas por la institución. e) La empresa adjudicada durante las capacitaciones, deben brindar todos los códigos password y otros necesarios para el buen funcionamiento del equipo para evitar dependencias posteriores una vez culminada el tiempo de garantía. (Adjuntar Carta de compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien). f) Todos los gastos del proceso de capacitación serán asumidos por la empresa adjudicada.
Soporte Técnico: | Garantía:
12 | Servicio tecnico: Durante la garantia comercial se cuenta con personal tecnico Capacitado en la Marca y con experiencia, asi tambien contara con las herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalacion, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de CBBA. Para tal fin, el proponenete debera adjuntar en su propuesta File del personal tecnico asignado, demostrando su capacitacion y experiencia en la Marca
13 | Cronograma de Mantenimiento.- Debera presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantia.
14 | Mantenimiento Preventivo.- Minimamente semestral, acorde al cronograma de mantenimiento propuesto, con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) si son necesarios para la prevencion del equipo.
15 | Mantenimiento Correctivo.- Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores. En el caso de repuestos, la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial, la atencion debera ser máximo en dos días calendario de notificada la falla y la reparación no debe exceder 7 dias calendario, desde el momento que se notifico en físico o medio digital (whatsapp o email) el requerimiento.
16 | Mantenimiento: La empresa adjudicada deberá realizar el mantenimiento integral y mantener en todo momento el equipo en perfecto estado de funcionamiento bajo los siguientes puntos: a. Mantenimiento Preventivo según especificaciones del fabricante durante el tiempo de garantía del equipo. (adjuntar cronograma y compromiso en la entrega definitiva del bien). b. Los mantenimientos preventivos como correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos c. Todos los mantenimientos programados se coordinarán con el Departamento Biomédico y Servicio de Laboratorio de la CSBP – REG CBBA
GARANTIAS: | Garantía:
17 | Garantia de estado y data de fabricacion: equipo ofertado es nuevo (no es reacondicionado ni de demostracion), con antigüedad de fabricacion no mayor a lo solicitado. en caso de adjudicacion, si la csbp lo requiere en la recepcion debera presentar documentacion de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricacion o poliza de importacion)
18 | Garantía comercial: El quipo cuenta con garantia y cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios ocultos, desgaste prematuro, mala instalacion y/o daños atribuibles al mantenimiento del servicio tecnico en el periodo de garantía. El periodo de esta garantia no sera menor a dos años, segun lo ofertado por el porponente, vigente a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad.
19 | Tiempo de respuesta: cuando el equipo presente un problema técnico será de 2 horas, mediante la modalidad 24 horas /7 días de la semana. (Adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
20 | Reemplazo: Tiempo de cambio de estado o reparación no mayor a 72 horas, donde deberá emitir el diagnóstico, Informe pormenorizado de lo suscitado y el posible cambio de estado, (adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
21 | Restitución.- En caso de fallas recurrentes, mas de 5 fallas o que impidan el correcto funcionamiento del equipo en un periodo de hasta 20 dias, con perjuicio a la institucion el proveedor debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares, con recargo al proponente de los gastos originados a la institucion o regoados por la misma para continuidad de atencion de los pacientes.
22 | Servicio postventa: El proveedor se compromete a la disponibilidad de dotación de insumos, repuestos y accesorios del equipamiento por lo menos 8 años posteriores a la entrega del bien.
23 | Antigüedad de Equipo: Nuevo, no reacondicionado con una antigüedad igual o menor a dos años
24 | Funcionamiento en Bolivia.- El proponente debe presentar un certificado de garantía de buen funcionamiento en alturas mayor a 3.600 m.s.n.m. por el proveedor o fábrica del equipo ofertado. (adjuntar compromiso a la propuesta). El certificado sera anexable en caso de adjudicacion
25 | Declaracion Jurada.- En caso de adjudicación y para formalizacion del contrato, el proponente deberá presentar una declaración jurada voluntaria y Notariada, sobre el cumplimiento del acapite GARANTÍA (puntos 17 al 24) descrita en los puntos anteriores.
26 | GARANTÍA A PRIMER REQUERIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO: TENDRÁ POR OBJETO GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DEL EQUIPO. En caso de adjudicacion y para formalizacion del contrato, el proponentye adjudicado debera presentar dicha garantia segun los terminos y porcentajes estipulados en la convocatoria.
Apartado de Evaluación por Calidad (20 puntos)
# | CRITERIOS | OFERTA DEL PROVEEDOR
A | Tiempo de garantía: 5 puntos
Mayor a dos 2 años = 5 Puntos
Menor o igual 2 años = 0 Puntos
B | Mejoras Técnicas: 5 puntos
5 o mas mejoras tecnicas justificables demostrables = 5 puntos
1 a 4 mejoras tecnicas justificables demostrables = 2 puntos
sin mejoras = 0 puntos
C | Procedencia de fabricación: 5 puntos
Norte Americano, Europeo, o Japones = 5 puntos
Latinoamericano = 2 Puntos
Coreano, asiatico u otro lugar de procedencia = 0 puntos
D | Accesorios ofertados por el proponente = 5 puntos
2 o mas accesorios adicionales a los solicitados = 5 puntos
Otros accesorios adicionales = 2 puntos
Sin adicional = 0 puntos

## ITEM 4 - Microscopio
CB-CP-30-24
REGIONAL
COCHABAMBA
FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA
INSTRUCTIVO DE LLENADO: Los proponentes deberán llenar la columna “PROPUESTA” de este formulario, consignando su propuesta técnica de acuerdo a los requisitos solicitados por la CSBP en la columna “descripción”. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del formulario. En caso de que el espacio de la columna “propuesta” del formulario sea muy reducido, pueden redactar su propuesta por separado, respetando el mismo orden y numeración de la columna descripción. La comisión de calificación verificará el mismo de acuerdo al método "CUMPLE" o "NO CUMPLE", según corresponda en cada punto de las especificaciones técnicas.
Especificaciones Técnicas (40 PUNTOS)
Nº | Descripción | Propuesta
Ítem 4: MICROSCOPIO |  | Cantidad: 1 Pieza
Marca: (El proveedor debera indicar la marca del equipo ofertado)
Modelo: (El proveedor debera indicar el modelo del equipo ofertado)
Origen: (El proveedor debera indicar la procedencia del equipo ofertado)
Año de Fabricacion: No mayor a 24 meses previos a la convocatoria Manifestar en la propuesta el año de fabricacion del equipo ofertado
Caracteristicas
1 | Nombre: MICROSCOPIO
2 | Descripción: Microscopio optico Binocular, destinado a uso en laboratorio Clinico para visualizacion de muestras clinicas
3 | Características Generales
a) Estructura
Solida y estable, no corrosible, apta para trabajo en area medica, de laboratorio, diagnostico, y desinfeccion diaria.
b) Sistema óptico:
Sistema óptico infinito con corrección de color
c) Tubo de observación:
Cabezal binocular tipo Siedentopf giratorio 360º Campo 20 Inclinado de 20 a 30°
d) Distancia interpupilar:
48-75 mm
e) Ajuste de dioptrías:
En ambos oculares, +/- 4 dioptrías
f) Oculares:
WHB10X / 20 mm con ajuste de dioptrías
g) Objetivos:
4X / 10X / 40X / 100X (ACEITE)
h) Revólver Porta objetivo:
Porta objetivo fijo cuádruple con oscilación hacia adentro
i) Platina o Tamaño del escenario:
180(±10%) x 140 (±10%) mm
j) Porta muestra:
Porta objeto doble
k) Rango de recorrido X&Y:
Eje x = 75(±5%)mm Eje y = 50(±5%)mm
l) Condensador:
Tipo Abbe Enfocable y centrable A.N. = 1.25 Con filtro para Luz diurna Apertura en el diafragma Incorporado
m) Diafragma:
Diafragma de iris
n) Precisión de enfoque fino:
Por lo menos ≥2 μm
o) Carrera de enfoque:
Por lo menos 25 mm
4 | Accesorios
Debe incluir un Bulbo adicional como repuesto (No aplica si es tecnologia LED)
5 | Características Electricas:
Bulbo de Iluminacion Halogeno Bi-Pin 6v/20w o Tecnologia Led
Alimentación: 220 V~ac ±10%
Frecuencia: 50/60 Hz
Fusibles de protección: 220 V~ac / 5A
Debe incluir cable de energia chaquetado grado Hospitalario y dos fusibles de recambio
6 | Certificaciones de calidad: Deberan adjuntar a la propuesta las siguientes sertificaciones para el bien ofertado
Certificado FDA o CE de la Marca
ISO 13485, sistema de gestión de calidad para artefactos médicos
IEC 60601, Requisitos generales para seguridad y funcionamiento basico en equipos electrico medicos
7 | Documentacion: El proveedor debe adjuntar a su propuesta el Brochure o catalogo del dispositivo ofertado, indicando explicitamente la pagina donde permite corroborar cada una de las especificaciones técnicas. En caso de adjudicacion debera incluir al momento de la entrega 2 manuales de usuario en español (1 original impreso y una copia o formato digital) Asi tambien debera entregar 1 manual de Servicio tecnico impreso o en medio digital
8 | Pre Instalacion.- El proponente debera realizar un inspecion de instalacion a los ambientes asignados, según cronograma de la convocatoria, a fin de constatar lo requerimientos necesarios para la correcta instalacion del bien. Debera adjuntar en su propuesta documento respaldatorio de la pre-instalacion relizada, con fecha y hora, debidamente firmada por personal Biomedico, Jefe de Laboratorio o responsable de Bienes y servicios de la CSBP regional CBBA
Entrega del equipo: | Tiempo de Entrega e Instalación:
9 | Lugar de entrega: El proponente deberá entregar el ítem adjudicado, instalado y funcionando a entera satisfacción de la comisión de recepción designada para este fin, en los ambientes de la CSBP Regional CBBA, ubicado en Calle Hamiraya N°356, entre Santivañez y Jordan, Segundo Piso, Bloque b, Servicio de Laboratorio.
10 | Plazo de entrega: No mayor a 45 dias calendario de emitida la orden de compra o firmado el contrato.
11 | Instalacion y Puesta en funcionamiento: Por personal debidamente capacitado y acreditado por el proponente. La instalación incluye el traslado, desembalaje, limpieza y disposición final del embalaje Incluye tambien instalaciones electricas, hidricas, sanitarias, civiles y esteticas necesarias para el correcto fucnionamiento del dispositivo. (Segun Inspeccion Previa) Así tambien comprende la reposicion de piso, loza, paredes, muros, puertas, ventanas y otros que resultaren damnificados durante la entrega e instalacion.
12 | Capacitacion: a) La Capacitación de Uso, cuidados y mantenimiento diaario al personal Médico y de enfermería como operadores y usuarios, se realizará de acuerdo a un "Plan de Capacitación" con el fin de garantizar el buen uso y funcionamiento del Equipo adjudicado. b) Tomando en cuenta que la CSBP tiene un servicio de Mantenimiento compuesto por Ingenieros Biomedicos y Técnicos, el PROVEEDOR, está obligado a cumplir con la capacitación Técnica de Mantenimiento al 100% para el Mantenimiento General y sin dependencia del PROVEEDOR. c) La empresa adjudicada durante el tiempo de garantía realizara capacitaciones periódicas acorde a las necesidades requeridas por la institución. e) La empresa adjudicada durante las capacitaciones, deben brindar todos los códigos password y otros necesarios para el buen funcionamiento del equipo para evitar dependencias posteriores una vez culminada el tiempo de garantía. (Adjuntar Carta de compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien). f) Todos los gastos del proceso de capacitación serán asumidos por la empresa adjudicada.
Soporte Técnico: | Garantía:
13 | Servicio tecnico: Durante la garantia comercial se cuenta con personal tecnico Capacitado en la Marca y con experiencia, asi tambien contara con las herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalacion, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de CBBA. Para tal fin, el proponenete debera adjuntar en su propuesta File del personal tecnico asignado, demostrando su capacitacion y experiencia en la Marca
14 | Cronograma de Mantenimiento.- Debera presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantia.
15 | Mantenimiento Preventivo.- Minimamente semestral, acorde al cronograma de mantenimiento propuesto, con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) si son necesarios para la prevencion del equipo.
16 | Mantenimiento Correctivo.- Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores. En el caso de repuestos, la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial, la atencion debera ser máximo en dos días calendario de notificada la falla y la reparación no debe exceder 7 dias calendario, desde el momento que se notifico en físico o medio digital (whatsapp o email) el requerimiento.
17 | Mantenimiento: La empresa adjudicada deberá realizar el mantenimiento integral y mantener en todo momento el equipo en perfecto estado de funcionamiento bajo los siguientes puntos: a. Mantenimiento Preventivo según especificaciones del fabricante durante el tiempo de garantía del equipo. (adjuntar cronograma y compromiso en la entrega definitiva del bien). b. Los mantenimientos preventivos como correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos c. Todos los mantenimientos programados se coordinarán con el Departamento Biomédico y Servicio de Laboratorio de la CSBP – REG CBBA
GARANTIAS: | Garantía:
18 | Garantia de estado y data de fabricacion: equipo ofertado es nuevo (no es reacondicionado ni de demostracion), con antigüedad de fabricacion no mayor a lo solicitado. en caso de adjudicacion, si la csbp lo requiere en la recepcion debera presentar documentacion de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricacion o poliza de importacion)
19 | Garantía comercial: El quipo cuenta con garantia y cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios ocultos, desgaste prematuro, mala instalacion y/o daños atribuibles al mantenimiento del servicio tecnico en el periodo de garantía. El periodo de esta garantia no sera menor a dos años, segun lo ofertado por el porponente, vigente a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad.
20 | Tiempo de respuesta: cuando el equipo presente un problema técnico será de 2 horas, mediante la modalidad 24 horas /7 días de la semana. (Adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
21 | Reemplazo: Tiempo de cambio de estado o reparación no mayor a 72 horas, donde deberá emitir el diagnóstico, Informe pormenorizado de lo suscitado y el posible cambio de estado, (adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
22 | Restitución.- En caso de fallas recurrentes, mas de 5 fallas o que impidan el correcto funcionamiento del equipo en un periodo de hasta 20 dias, con perjuicio a la institucion el proveedor debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares, con recargo al proponente de los gastos originados a la institucion o regoados por la misma para continuidad de atencion de los pacientes.
23 | Servicio postventa: El proveedor se compromete a la disponibilidad de dotación de insumos, repuestos y accesorios del equipamiento por lo menos 8 años posteriores a la entrega del bien.
24 | Antigüedad de Equipo: Nuevo, no reacondicionado con una antigüedad igual o menor a dos años
25 | Funcionamiento en Bolivia.- El proponente debe presentar un certificado de garantía de buen funcionamiento en alturas mayor a 3.600 m.s.n.m. por el proveedor o fábrica del equipo ofertado. (adjuntar compromiso a la propuesta). El certificado sera anexable en caso de adjudicacion
26 | Declaracion Jurada.- En caso de adjudicación y para formalizacion del contrato, el proponente deberá presentar una declaración jurada voluntaria y Notariada, sobre el cumplimiento del acapite GARANTÍA (puntos 18 al 25) descrita en los puntos anteriores.
27 | GARANTÍA A PRIMER REQUERIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO: TENDRÁ POR OBJETO GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DEL EQUIPO. En caso de adjudicacion y para formalizacion del contrato, el proponentye adjudicado debera presentar dicha garantia segun los terminos y porcentajes estipulados en la convocatoria.
Apartado de Evaluación por Calidad (20 puntos)
# | CRITERIOS | OFERTA DEL PROVEEDOR
A | Tiempo de garantía: 5 puntos
Mayor a dos 2 años = 5 Puntos
Menor o igual 2 años = 0 Puntos
B | Mejoras Técnicas: 5 puntos
5 o mas mejoras tecnicas justificables demostrables = 5 puntos
1 a 4 mejoras tecnicas justificables demostrables = 2 puntos
sin mejoras = 0 puntos
C | Procedencia de fabricación: 5 puntos
Norte Americano, Europeo, o Japones = 5 puntos
Latinoamericano = 2 Puntos
Coreano, asiatico u otro lugar de procedencia = 0 puntos
D | Accesorios ofertados por el proponente = 5 puntos
2 o mas accesorios adicionales a los solicitados = 5 puntos
Otros accesorios adicionales = 2 puntos
Sin adicional = 0 puntos

## ITEM 5 - Estufa de secado
CB-CP-30-24
REGIONAL
COCHABAMBA
FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA
INSTRUCTIVO DE LLENADO: Los proponentes deberán llenar la columna “PROPUESTA” de este formulario, consignando su propuesta técnica de acuerdo a los requisitos solicitados por la CSBP en la columna “descripción”. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del formulario. En caso de que el espacio de la columna “propuesta” del formulario sea muy reducido, pueden redactar su propuesta por separado, respetando el mismo orden y numeración de la columna descripción. La comisión de calificación verificará el mismo de acuerdo al método "CUMPLE" o "NO CUMPLE", según corresponda en cada punto de las especificaciones técnicas.
Especificaciones Técnicas (40 PUNTOS)
Nº | Descripción | Propuesta
Ítem 5: ESTERILIZADOR EN CALOR SECO |  | Cantidad: 1 Pieza
Marca: (El proveedor debera indicar la marca del equipo ofertado)
Modelo: (El proveedor debera indicar el modelo del equipo ofertado)
Origen: (El proveedor debera indicar la procedencia del equipo ofertado)
Año de Fabricacion: No mayor a 24 meses previos a la convocatoria Manifestar en la propuesta el año de fabricacion del equipo ofertado
Caracteristicas
1 | Nombre: ESTERILIZADOR EN CALOR SECO
2 | Descripción: Estufa de secado por calentamiento a calor seco, con regulacion de la temperatura, ventilacion interna y proteccion contra sobretemperatura
3 | Características Generales
a) Estructura interna construida en acero Inoxidable, no corrosible de facil limpieza, que proporcione más seguridad, resistencia y durabilidad al conjunto.
b) Puerta de acero inoxidable completamente aislada y con cierre hermetico por compresion.
c) Interior con aletas de embuticion profunda, calefaccion periferica de los 4 lados que permita el maximo aprovechamiento de circulación de aire caliente con aislamiento termico que evite perdidas de calor.
d) Interior con CUATRO inserciones, cada una con rejillas propias, para la correcta disposicion de material distribuido.
e) Capacidad aproximada de carga ≥80Kg Aprox (20 kg aprox. por insercion)
4 | Características Termicas:
Temperatura minima de trabajo: +5° de la temperatura ambiente
Temperatura maxima de trabajo: hasta 300°C
Rango de temperatura Ajustable: +20°C a 300°C
Resolución: 0,1°C - Precision ±2,5%
Sonda de temperatura: Tipo PT100 de 4 Hilos
5 | Características Electricas:
Alimentación: 220 V~ac ±10%
Frecuencia: 50/60 Hz
Consumo Electrico: Maximo 2500W
Fusibles de protección: 220 V~ac / 10A
Debe incluir cable de energia chaquetado grado Hospitalario y dos fusibles de recambio
6 | Características del sistema de control
Idioma: Español
Sistema de control: Microprocesado / PID
Temporizador: Reloj de cuenta atrás digital con indicación del valor nominal de tiempo, ajustable desde 0 hasta 990 min o modo continuo
Setpoint: El tiempo empieza a contar una vez alcanzada la temperatura nominal
Calibración: tres valores de temperatura a elegir
Parámetros ajustables: Visualizacion de temperatura de control, temperatura establecida, temperatura medida y tiempo. Cambio de modos de trabajo (Cultivo/esterilizacion)
7 | Ventilacion
Ventilación natural
Aire exterior a través de trampilla de extracción de aire deconfiguración electrónica; adición de aire exterior precalentado
Extracción de aire Tubo de extracción con válvula de estrangulación, regulable electrónicamente
8 | Seguridad
Vigilancia de la temperatura electrónica y ajustable
Limitador mecánico de temperatura (TB)
Clase de protección 1 (DIN 12880)
Interrupción del calentamiento a 20 °C por encima de la temperatura máxima del equipo o Autotunning de temperatura
Sistema de autodiagnóstico para detección de fallos o Correccion de desviacion del sensor
14 | Accesorios Incluidos
4 rejillas (1 para cada insercion interna)
15 | Certificaciones de calidad: Deberan adjuntar a la propuesta las siguientes sertificaciones para el bien ofertado
Certificado FDA o CE de la Marca
ISO 13485, sistema de gestión de calidad para artefactos médicos
IEC 60601, Requisitos generales para seguridad y funcionamiento basico en equipos electrico medicos
16 | Documentacion: El proveedor debe adjuntar a su propuesta el Brochure o catalogo del dispositivo ofertado, indicando explicitamente la pagina donde permite corroborar cada una de las especificaciones técnicas. En caso de adjudicacion debera incluir al momento de la entrega 2 manuales de usuario en español (1 original impreso y una copia o formato digital) Asi tambien debera entregar 1 manual de Servicio tecnico impreso o en medio digital
17 | Pre Instalacion.- El proponente debera realizar un inspecion de instalacion a los ambientes asignados, según cronograma de la convocatoria, a fin de constatar lo requerimientos necesarios para la correcta instalacion del bien. Debera adjuntar en su propuesta documento respaldatorio de la pre-instalacion relizada, con fecha y hora, debidamente firmada por personal Biomedico, Jefe de Laboratorio o responsable de Bienes y servicios de la CSBP regional CBBA
Entrega del equipo: | Tiempo de Entrega e Instalación:
18 | Lugar de entrega: El proponente deberá entregar el ítem adjudicado, instalado y funcionando a entera satisfacción de la comisión de recepción designada para este fin, en los ambientes de la CSBP Regional CBBA, ubicado en Calle Hamiraya N°356, entre Santivañez y Jordan, Segundo Piso, Bloque B, Servicio de Laboratorio.
19 | Plazo de entrega: No mayor a 45 dias calendario de emitida la orden de compra o firmado el contrato.
20 | Instalacion y Puesta en funcionamiento: Por personal debidamente capacitado y acreditado por el proponente. La instalación incluye el traslado, desembalaje, limpieza y disposición final del embalaje Incluye tambien instalaciones electricas, hidricas, sanitarias, civiles y esteticas necesarias para el correcto fucnionamiento del dispositivo. (Segun Inspeccion Previa) Así tambien comprende la reposicion de piso, loza, paredes, muros, puertas, ventanas y otros que resultaren damnificados durante la entrega e instalacion.
21 | Capacitacion: a) La Capacitación de Uso, cuidados y mantenimiento diaario al personal Médico y de enfermería como operadores y usuarios, se realizará de acuerdo a un "Plan de Capacitación" con el fin de garantizar el buen uso y funcionamiento del Equipo adjudicado. b) Tomando en cuenta que la CSBP tiene un servicio de Mantenimiento compuesto por Ingenieros Biomedicos y Técnicos, el PROVEEDOR, está obligado a cumplir con la capacitación Técnica de Mantenimiento al 100% para el Mantenimiento General y sin dependencia del PROVEEDOR. c) La empresa adjudicada durante el tiempo de garantía realizara capacitaciones periódicas acorde a las necesidades requeridas por la institución. e) La empresa adjudicada durante las capacitaciones, deben brindar todos los códigos password y otros necesarios para el buen funcionamiento del equipo para evitar dependencias posteriores una vez culminada el tiempo de garantía. (Adjuntar Carta de compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien). f) Todos los gastos del proceso de capacitación serán asumidos por la empresa adjudicada.
Soporte Técnico: | Garantía:
22 | Servicio tecnico: Durante la garantia comercial se cuenta con personal tecnico Capacitado en la Marca y con experiencia, asi tambien contara con las herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalacion, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de CBBA. Para tal fin, el proponenete debera adjuntar en su propuesta File del personal tecnico asignado, demostrando su capacitacion y experiencia en la Marca
23 | Cronograma de Mantenimiento.- Debera presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantia.
24 | Mantenimiento Preventivo.- Minimamente semestral, acorde al cronograma de mantenimiento propuesto, con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) si son necesarios para la prevencion del equipo.
25 | Mantenimiento Correctivo.- Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores. En el caso de repuestos, la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial, la atencion debera ser máximo en dos días calendario de notificada la falla y la reparación no debe exceder 7 dias calendario, desde el momento que se notifico en físico o medio digital (whatsapp o email) el requerimiento.
26 | Mantenimiento: La empresa adjudicada deberá realizar el mantenimiento integral y mantener en todo momento el equipo en perfecto estado de funcionamiento bajo los siguientes puntos: a. Mantenimiento Preventivo según especificaciones del fabricante durante el tiempo de garantía del equipo. (adjuntar cronograma y compromiso en la entrega definitiva del bien). b. Los mantenimientos preventivos como correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos c. Todos los mantenimientos programados se coordinarán con el Departamento Biomédico y Servicio de Laboratorio de la CSBP – REG CBBA
GARANTIAS: | Garantía:
27 | Garantia de estado y data de fabricacion: equipo ofertado es nuevo (no es reacondicionado ni de demostracion), con antigüedad de fabricacion no mayor a lo solicitado. en caso de adjudicacion, si la csbp lo requiere en la recepcion debera presentar documentacion de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricacion o poliza de importacion)
28 | Garantía comercial: El quipo cuenta con garantia y cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios ocultos, desgaste prematuro, mala instalacion y/o daños atribuibles al mantenimiento del servicio tecnico en el periodo de garantía. El periodo de esta garantia no sera menor a dos años, segun lo ofertado por el porponente, vigente a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad.
29 | Tiempo de respuesta: cuando el equipo presente un problema técnico será de 2 horas, mediante la modalidad 24 horas /7 días de la semana. (Adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
30 | Reemplazo: Tiempo de cambio de estado o reparación no mayor a 72 horas, donde deberá emitir el diagnóstico, Informe pormenorizado de lo suscitado y el posible cambio de estado, (adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
31 | Restitución.- En caso de fallas recurrentes, mas de 5 fallas o que impidan el correcto funcionamiento del equipo en un periodo de hasta 20 dias, con perjuicio a la institucion el proveedor debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares, con recargo al proponente de los gastos originados a la institucion o regoados por la misma para continuidad de atencion de los pacientes.
32 | Servicio postventa: El proveedor se compromete a la disponibilidad de dotación de insumos, repuestos y accesorios del equipamiento por lo menos 8 años posteriores a la entrega del bien.
33 | Antigüedad de Equipo: Nuevo, no reacondicionado con una antigüedad igual o menor a dos años
34 | Funcionamiento en Bolivia.- El proponente debe presentar un certificado de garantía de buen funcionamiento en alturas mayor a 3.600 m.s.n.m. por el proveedor o fábrica del equipo ofertado. (adjuntar compromiso a la propuesta). El certificado sera anexable en caso de adjudicacion
35 | Declaracion Jurada.- En caso de adjudicación y para formalizacion del contrato, el proponente deberá presentar una declaración jurada voluntaria y Notariada, sobre el cumplimiento del acapite GARANTÍA (puntos 27 al 34) descrita en los puntos anteriores.
36 | GARANTÍA A PRIMER REQUERIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO: TENDRÁ POR OBJETO GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DEL EQUIPO. En caso de adjudicacion y para formalizacion del contrato, el proponentye adjudicado debera presentar dicha garantia segun los terminos y porcentajes estipulados en la convocatoria.
Apartado de Evaluación por Calidad (20 puntos)
# | CRITERIOS | OFERTA DEL PROVEEDOR
A | Tiempo de garantía: 5 puntos
Mayor a dos 2 años = 5 Puntos
Menor o igual 2 años = 0 Puntos
B | Mejoras Técnicas: 5 puntos
5 o mas mejoras tecnicas justificables demostrables = 5 puntos
1 a 4 mejoras tecnicas justificables demostrables = 2 puntos
sin mejoras = 0 puntos
C | Procedencia de fabricación: 5 puntos
Norte Americano, Europeo, o Japones = 5 puntos
Latinoamericano = 2 Puntos
Coreano, asiatico u otro lugar de procedencia = 0 puntos
D | Accesorios ofertados por el proponente = 5 puntos
2 o mas accesorios adicionales a los solicitados = 5 puntos
Otros accesorios adicionales = 2 puntos
Sin adicional = 0 puntos