## Item 1
REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple)
|  | (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
ITEM 1: SILLON DENTAL
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
Marca:
Modelo:
Origen:
Año de Fabricación:
Garantía: ≥ 24 meses
Cantidad requerida: 1 unidad
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
1 | Nombre: SILLON ODONTOLOGICO PARA LA REGIONAL CBBA
2 | Descripción: Sillón dental con diseño ergonómico para facilitar el trabajo entre el equipo de profesionales y permitir varias posiciones para adaptarlo a cada tratamiento, necesidad y pacientes. A su vez, debe ofrecer la mayor comodidad posible para el paciente intervenido.
3 | Características Generales
a) Sillón con Estructura construida en acero macizo, con tratamiento anticorrosivo, y revestida de poliestireno de alto impacto, que proporcione más seguridad, resistencia y durabilidad al conjunto.
b) Base con borde antideslizante estable con o sin fijación al piso por perforación, pero que asegure estabilidad de trabajo y seguridad durante los procedimientos
c) Caja de conexión integrada para optimizar espacio dentro del consultorio.
d) Presente el botón On/Off de fácil acceso para el profesional.
e) Visualización de la alimentación eléctrica y correcto encendido en pantalla LCD o Display, pudiendo ser propia del encendido y alimentación eléctrica o visualización de voltaje eléctrico en la pantalla del módulo principal
f) Acolchado amplio, con soporte lumbar, montado sobre una estructura rígida cubierta con material acolchado inyectado de alta resistencia, recubierto con material laminado, sin costuras, no tóxico y antiflama. Espaldar facilmente removible para su higienización,.
g) Altura máxima y mínima: Altura mínima ≤45cm y altura máxima ≥75 cm del asiento con relacion al suelo.
h) Brazo de apoyo para el paciente, en ambos lados (derecho e izquierdo), plegable en 90 ° con estructura interna de metal
i) Pedal de comandos
j) Protección contra penetración nociva de agua
k) Regulador de presión de aire con manómetro, trampa de agua y llave de paso.
l) Sistema de seguridad mediante electroválvula normalmente cerrada, tipo doble para escupidera y llenado de vaso.
4 | Características Mecanicas:
Sistema de elevación Electromecánico, accionado por motorreductor Propio de la Marca o preferentemente de origen Americano o Europeo (Adjuntar a la propuesta documentacion de respaldo)
Capacidad de levantamiento: ≥ 200Kg (peso de los pacientes + equipo y accesorios)
5 | Características Electricas:
Alimentación: 220 V~ac
Frecuencia: 50/60 Hz
Tipo de protección contra descarga eléctrica: Equipamiento de Clase I
Grado de protección contra descarga eléctrica: Parte aplicada de Tipo B
Fusibles de protección: 220 V~ac / 5A – acción retardada
Debe incluir cable de energia chaquetado grado Hospitalario y dos fusibles de recambio
Debe incluir un ESTABILIZADOR especifico para la potencia de consumo del Sillon Odontologico
6 | Características Electronicas
Sistema electrónico Integrado y de bajo voltaje: 12 o 24 voltios
Permite un control completo con el reflector, control de los movimientos del equipo a traves de sensores y actuadores para evitar accidentes.
Mayor seguridad para el paciente y el profesional.
Asegure una mayor durabilidad de los componentes.
7 | Sitema de elevacion:
Motorreductor electromecánico accionado con arranque suave.
Proporcione suavidad de movimiento.
Elimina la sensación de golpes cuando se activa.
Aumenta la vida util del motor.
Sensores de limite superior e inferior
8 | Control de pie Joystick:
Accionamiento progresivo de las piezas de mano en los terminales del equipo permitiendo el control de la velocidad de manera intuitiva y sin estrés al profesional
Permita desde el pedal activar: Posicion a cero Retorno a la posicion de trabajo Por lo menos una posicion grabada (escupir) Subir y bajar todo el Sillon Inclinar o reclinar el espaldar
Por lo menos tres programas de trabajo adicionales aparte de la posicion a cero
Mecanismo según el fabricante para el Bloqueo de los movimientos de la silla, que permita evitar accidentes durante los procedimientos
Encender y apagar el reflector
9 | Brazo Lateral
en ambos lados (izquierdo y derecho)
10 | Respaldo para la cabeza:
Anatómico, desmontable, bi-articulado y ajustables en altura Con movimientos frontales, traseros y longitudinales que permita el trabajo en pacientes con Silla de ruedas Accionado manualmente por Palanca, Boton o Perilla Tapizado sin constura y de facil limpieza
11 | Modulo Dental:
Articulable con empuñadura lateral o central que proporcione libertad de movimientos sin mucho esfuerzo Rotación ≥180° y movimiento vertical accionado neumaticamente por sensor capacitivo
Longitud de las mangueras ≥130cm
Terminales de trabajo incluidas en el modulo principal:
01 jeringa triple, con Boquilla giratoria, extraíble y autoclavable
02 terminales con spray para ALTA rotación. Conexión Borden
01 terminal con spray para BAJA rotacion. Conexión Borden
01 terminal para micromotor, neumático (conexión Borden) o electrico incorporado (propio de la Marca)
Panel de control programable por el usuario, permita el control y accionamiento de las programaciones adicionales de trabajo. Comandos o botones separados para: subir y bajar todo el sillon, inclinar o reclinar el espaldar. Panel de control para micromotor eléctrico con pantalla LCD o LED de 3” pulgadas (o mayor) que permita seleccionar el sentido de giro y ajustar la velocidad del micromotor eléctrico
Negatoscopio acoplado al equipo para una fácil visualización de los exámenes radiográficos periapicales y oclusales. Iluminación LED blanca y uniforme para visualizacion de 2 o mas placas periapicales
Bandejas de Trabajo 1 o 2 bandejas, incorporada al modulo dental o en brazo abatible Con una gran superficie resistente para acomodar y organizar los instrumentos clínicos
Ultrasonido 1 Equipo Escarificador combinado de Ultrasonido piezoelectrico y chorro de bicarbonato para profilaxis que incluye: Filtro de aire, doble valvula neumatica, deposito de bicarbonato de sodio, bomba peristaltica, luz piloto de encendido, Selector US/CHORRO NaHCO₃, Potencia de Ultrasonido, Flujo de irrigacion de agua, 1 Kit de puntas para ultrasonido y su llave de recambio
Lampara de Fotocurado 1 Equipo para fotocurado con las siguientes especificaciones: Potencia 8VA Longitud de onda: 420 - 480nm Potencia de Luz: 1200mW/cm2 Programas: Continuo, rampa y pulsacion Tiempo de operación Programables: 10, 15 y 20 segundos Señal Sonora cada 5 segundos Bateria: Li-ion 3,7v 2200mAh Displays de dos digitos Conductor de Luz 100% fibra optica
12 | UNIDAD DE AGUA
Rotación de la unidad de agua de 90° (o mayor)
Reservorio de agua
Sistema de reservorio de agua con dos (2) botellones PET o equivalente que tengan una capacidad de 1 Lts (o mayor).
Transparente, sin costuras, resistente a alta presion y autoclavable.
A rosca o cuarto de giro, de facil montaje y desmontaje.
Con válvula de presurización que corte y permita el paso de aire al sistema de reservorio de agua.
Con filtros para residuos sólidos y con sistema de iluminación que permita visualizar el nivel de agua y tapa de protección.
Posavasos
Con llenado automatico o por temporizador
Con pipeta de agua de acero inoxidable, desmontables y autoclavables.
Cuba
Ceramica, vidrio o polimero Desmontable y autoclavable Profunda, con canastillo extraible y lavable en el drenaje para la retención de sólidos Diseño y cobertura para evitar derrames. Sistema de Irrigacion por flujo de agua para limpieza y eliminacion de fluidos Con pipeta de agua de acero inoxidable, desmontables y autoclavables.
Suctores
Sistema venturi de alta presion negativa, para cirugias de succion continua no saturable
01 Suctor de saliva desmontable
01 Hemosuctor (suctor de sangre para endodoncia) desmontable
Unidad plegable con amplia movilidad que permita al auxiliar acercarse al campo operatorio.
Filtro de desechos
Filtro de desechos de fácil limpieza, Facil acceso y desinfeccion.
Sistema de regulación del flujo de agua
Permite un ajuste fino del flujo de agua.
13 | REFLECTOR
Tecnologia LED de luz fria que no genera calor en campo de operación.
Iluminacion RECTANGULAR para iluminación de la boca sin generar molestias en la región ocular del paciente.
Espejo curvo multifacético
Multi-intensidad de uso dental de hasta 30.000 Lux
Cabezal con sistema giratorio orbital mediante unión de acero inoxidable de alto tráfico y resistencia y brazo equilibrado con resorte de movimiento suave.
El reflector puede ser accionado y regulado en intensidad por un sensor de proximidad situado en el mismo cabezal para evitar el riesgo de contaminación cruzada.
Mangos bilaterales metalicos
Protector Frontal, translucido, desmontable, hecho de material resistente (transparente), protege el sistema óptico contra el aerosol. Opcional según diseño del fabricante
14 | Accesorios Incluidos
2 turbinas de alta velocidad con spray y luz led para uso en Adultos (Terminal Borden)
2 turbinas de alta velocidad con spray y luz led para uso pediatrico (Terminal Borden)
1 kit de jeringa triple adicional en el modulo de agua
1 pieza de baja (Terminal Borden)
1 piezas de mano recta de baja velocidad con irrigacion
1 piezas de mano contraangulo de baja velocidad
1 fibra de luz de repuesto para la lampara de fotocurado
1 Juego de puntas extras para el escarificador Ultrasonico
2 Lubricantes en Spray para piezas odontologicas
15 | Certificaciones de calidad: Deberan adjuntar a la propuesta las siguientes certificaciones para el bien ofertado
Certificado FDA o CE de la Marca
ISO 13485, sistema de gestión de calidad para artefactos médicos
ISO 9001
Certificado de comercialización emitido por la AGEMED
Certificado de representación emitido por la AGEMED
Certificado de empresa emitida por la AGEMED vigente donde especifique la actividad de importación y comercialización de equipos médicos.
16 | Documentacion: El proveedor debe adjuntar a su propuesta el Brochure o catalogo del dispositivo ofertado, indicando explicitamente la pagina donde permite corroborar cada una de las especificaciones técnicas. En caso de adjudicacion debera incluir al momento de la entrega 2 manuales de usuario en español (1 original impreso y una copia o formato digital) Asi tambien debera entregar 1 manual de Servicio tecnico impreso o en medio digital
17 | Pre Instalacion.- El proponente debera realizar un inspecion de instalacion a los ambientes asignados, según cronograma de la convocatoria, a fin de constatar lo requerimientos necesarios para la correcta instalacion del bien. Debera adjuntar en su propuesta documento respaldatorio de la pre-instalacion relizada, con fecha y hora, debidamente firmada por personal Biomedico, Jefe de Odontologia o responsable de Bienes y servicios de la CSBP regional Cochabamba
III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) | Tiempo de Entrega e Instalación:
A. ENTREGA DE (LOS) BIEN(ES)
18 | Lugar de entrega: El proponente deberá entregar el ítem adjudicado, instalado y funcionando a entera satisfacción de la comisión de recepción designada para este fin, en los ambientes de la CSBP Regional Cochabamba, Calle Hamiraya entre Santivañez y Jordan, piso 3, Bloque B, Servicio de Odontologia
19 | Plazo de entrega: 45 dias calendario de emitida la orden de compra o firmado el contrato. (No excluyente)
20 | Instalacion y Puesta en funcionamiento: Por personal debidamente capacitado y acreditado por el proponente. La instalación incluye el traslado, desembalaje, limpieza y disposición final del embalaje Incluye tambien instalaciones electricas, hidricas, sanitarias, civiles y esteticas necesarias para el correcto fucnionamiento del dispositivo. (Segun Inspeccion Previa) Así tambien comprende la reposicion de piso, loza, paredes, muros, puertas, ventanas y otros que resultaren damnificados durante la entrega e instalacion.
21 | Capacitacion: a) La Capacitación de Uso, cuidados y mantenimiento diario al personal Médico y de enfermería como operadores y usuarios, se realizará de acuerdo a un "Plan de Capacitación" con el fin de garantizar el buen uso y funcionamiento del Equipo adjudicado. b) Tomando en cuenta que la CSBP tiene un servicio de Mantenimiento compuesto por Ingenieros Biomedicos y Técnicos, el PROVEEDOR, está obligado a cumplir con la capacitación Técnica de Mantenimiento al 100% para el Mantenimiento General y sin dependencia del PROVEEDOR. c) La empresa adjudicada durante el tiempo de garantía realizara capacitaciones periódicas acorde a las necesidades requeridas por la institución. e) La empresa adjudicada durante las capacitaciones, deben brindar todos los códigos password y otros necesarios para el buen funcionamiento del equipo para evitar dependencias posteriores una vez culminada el tiempo de garantía. (Adjuntar Carta de compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien). f) Todos los gastos del proceso de capacitación serán asumidos por la empresa adjudicada.
B. SOPORTE TECNICO: | Garantía:
22 | Servicio tecnico: A fin de garantizar que durante la garantia comercial se cuente con el respectivo soporte tecnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalacion, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Cochabamba, el proponenete debera adjuntar en su propuesta el File del personal asignado especificamente para la regional Cochabamba, adjuntando: Titulo a provision Nacional de su Ingeniero Biomedico Certificado de capacitacion en la Marca emitido por el fabricante Licencia de funcionamiento de sus oficinas en el departamento de cochabamba, donde funciona su taller de servicio tecnico.
23 | Cronograma de Mantenimiento.- Debera presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantia.
24 | Mantenimiento Preventivo.- Minimamente semestral, acorde al cronograma de mantenimiento propuesto, con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) si son necesarios para la prevencion del equipo.
25 | Mantenimiento Correctivo.- Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores. En el caso de repuestos, la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial, la atencion debera ser máximo en dos días calendario de notificada la falla y la reparación no debe exceder 7 dias calendario, desde el momento que se notifico en físico o medio digital (whatsapp o email) el requerimiento.
C. GARANTIAS: | Garantía:
26 | Garantia de estado y data de fabricacion: equipo ofertado es nuevo (no es reacondicionado ni de demostracion), con antigüedad de fabricacion no mayor a lo solicitado. En caso de adjudicacion, si la csbp lo requiere en la recepcion debera presentar documentacion de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricacion o poliza de importacion)
27 | Garantía comercial: El quipo cuenta con garantia y cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios ocultos, desgaste prematuro, mala instalacion y/o daños atribuibles al mantenimiento del servicio tecnico en el periodo de garantía. El periodo de esta garantia no sera menor a dos años, segun lo ofertado por el porponente, vigente a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad.
29 | Tiempo de respuesta: cuando el equipo presente un problema técnico será de 2 horas, mediante la modalidad 24 horas /7 días de la semana. (Adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
30 | Reemplazo: Tiempo de cambio de estado o reparación no mayor a 72 horas, donde deberá emitir el diagnóstico, Informe pormenorizado de lo suscitado y el posible cambio de estado, (adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
31 | Restitución.- En caso de fallas recurrentes, mas de 5 fallas o que impidan el correcto funcionamiento del equipo en un periodo de hasta 20 dias, con perjuicio a la institucion el proveedor debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares, con recargo al proponente de los gastos originados a la institucion o regoados por la misma para continuidad de atencion de los pacientes.
32 | Servicio postventa: El proveedor se compromete a la disponibilidad de dotación de insumos, repuestos y accesorios del equipamiento por lo menos 8 años posteriores a la entrega del bien.
33 | Antigüedad de Equipo: Nuevo, no reacondicionado con una antigüedad igual o menor a dos años
34 | Funcionamiento en Bolivia.- El proponente debe presentar un certificado de garantía de buen funcionamiento en alturas mayor a 3.600 m.s.n.m. por el proveedor o fábrica del equipo ofertado. (adjuntar compromiso a la propuesta). El certificado sera anexable en caso de adjudicacion
35 | Declaracion Jurada.- En caso de adjudicación y para formalizacion del contrato, el proponente deberá presentar una declaración jurada voluntaria y Notariada, sobre el cumplimiento del acapite GARANTÍA (puntos 27 al 34) descrita en los puntos anteriores.
36 | GARANTÍA A PRIMER REQUERIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO: TENDRÁ POR OBJETO GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DEL EQUIPO. El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado.
IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (20 PUNTOS) | Tiempo de Entrega e Instalación:
A | Tiempo de garantía: 5 puntos
Mayor a dos (2) años = 5 Puntos
Menor o igual 2 años = 0 Puntos
B | Mejoras Técnicas Justificadas: 5 puntos
5 o mas mejoras tecnicas justificables y demostrables = 5 puntos
1 a 4 mejoras tecnicas justificables demostrables = 2 puntos
sin mejoras = 0 puntos
C | Procedencia de fabricación: 5 puntos
Norte Americano, Europeo, o Japones = 5 puntos
Latinoamericano = 4 Puntos
Coreano, asiatico u otro lugar de procedencia = 0 puntos
D | Accesorios y otros ofertados por el proponente = 5 puntos
5 o mas accesorios u otros adicionales a los solicitados = 5 puntos
Sin adicional = 0 puntos

## Item 2
REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple)
|  | (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
ITEM 2: TURBINAS ODONTOLOGICAS
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
Marca:
Modelo:
Origen:
Año de Fabricación:
Garantía: ≥ 12 meses
Cantidad requerida: 12 unidades
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
1 | Nombre: SET DE TURBINAS ODONTOLOGICAS PARA LA REGIONAL COCHABAMBA
2 | Descripción: El set de turbinas odontologicas comprende el Kit completo, para uso profesional, de turbinas de alta y baja rotacion, para uso clinico.
3 | Características Generales
El Kit completo comprende: 1 turbina de alta velocidad 1 Micromotor Neumatico 1 pieza Recta 1 Contra angulo Accesorios para matenimiento Estuche Rigido de Transporte y resguardo
4 | Turbina de Alta:
Cabezal Estándar
Potencia 16 W
Rotación (velocidad) 330.000-430.000 min-1
Tamaño del Cabezal Ø12.1 x Al 13,3 mm
Espray de agua Spray Quattro
Material del cuerpo Acero Inoxidable
Micro generador de energía incorporado, para producir iluminación LED altamente eficaz, solo con la presion de aire (No electrico ni acoplable)
Óptica de Vidrio Celular de LED de eiluminacion
Rodamientos de Cerámica
Sistema de Cabezal Limpio
Portafresas Push Botton
Borden de 2 vías
Autoclavable a 135°C
5 | Micromotor
Tipo Neumatico
Velocidad Máx 25,000 min-1 ± 10%
Torque 2,0N-cm
Borden de 2 vías
6 | Pieza de Mano Recta
Transmisión Velocidad Directa 1:1
Para fresas HP (Ø2,35)
Velocidad Máx 40.000 min-1
Sistema de Cabezal Limpio
7 | Contraangulo
Transmisión Velocidad Directa 1:1
Para fresas CA (Ø2,35)
Velocidad Máx 30.000 min-1
Portafresas Push Botón
8 | Cada set debe incluir:
1 Manguera triple con terminal Borden acoplada, con longitud ≥ 130cm
1 Lubricante en Spray para piezas odontologicas
9 | Documentacion: El proveedor debe adjuntar a su propuesta el Brochure o catalogo del dispositivo ofertado, indicando explicitamente la pagina donde permite corroborar cada una de las especificaciones técnicas. En caso de adjudicacion debera incluir al momento de la entrega 1 manual de usuario en español
III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) | Tiempo de Entrega e Instalación:
A. ENTREGA DE (LOS) BIEN(ES)
10 | Lugar de entrega: El proponente deberá entregar el ítem adjudicado, instalado y funcionando a entera satisfacción de la comisión de recepción designada para este fin, en los ambientes de la CSBP Regional Cochabamba, Calle Hamiraya entre Santivañez y Jordan, piso 3, Bloque B, Servicio de Odontologia
11 | Plazo de entrega: 45 dias calendario de emitida la orden de compra o firmado el contrato. (No excluyente)
B. SOPORTE TECNICO: | Garantía:
12 | Servicio tecnico: A fin de garantizar que durante la garantia comercial se cuente con el respectivo soporte tecnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalacion, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Cochabamba, el proponenete debera adjuntar en su propuesta el File de su personal Biomedico asignado especificamente para la regional Cochabamba, adjuntando: Titulo a provision Nacional de su Biomedico Certificado de capacitacion en la Marca emitido por el fabricante Licencia de funcionamiento de sus oficinas en el departamento de cochabamba, donde funciona su taller de servicio tecnico.
13 | Cronograma de Mantenimiento.- Debera presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantia.
14 | Mantenimiento Preventivo.- Minimamente semestral, acorde al cronograma de mantenimiento propuesto, con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) si son necesarios para la prevencion del equipo.
15 | Mantenimiento Correctivo.- Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores. En el caso de repuestos, la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial, la atencion debera ser máximo en dos días calendario de notificada la falla y la reparación no debe exceder 7 dias calendario, desde el momento que se notifico en físico o medio digital (whatsapp o email) el requerimiento.
C. GARANTIAS: | Garantía:
16 | Garantia de estado y data de fabricacion: equipo ofertado es nuevo (no es reacondicionado ni de demostracion), con antigüedad de fabricacion no mayor a lo solicitado. En caso de adjudicacion, si la csbp lo requiere en la recepcion debera presentar documentacion de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricacion o poliza de importacion)
17 | Garantía comercial: El quipo cuenta con garantia y cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios ocultos, desgaste prematuro, mala instalacion y/o daños atribuibles al mantenimiento del servicio tecnico en el periodo de garantía. El periodo de esta garantia no sera menor a dos años, segun lo ofertado por el porponente, vigente a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad.
18 | Restitución.- En caso de fallas recurrentes, mas de 5 fallas o que impidan el correcto funcionamiento del equipo en un periodo de hasta 20 dias, con perjuicio a la institucion el proveedor debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares, con recargo al proponente de los gastos originados a la institucion o regoados por la misma para continuidad de atencion de los pacientes.
19 | Servicio postventa: El proveedor se compromete a la disponibilidad de dotación de insumos, repuestos y accesorios del equipamiento por lo menos 8 años posteriores a la entrega del bien.
20 | Antigüedad de Equipo: Nuevo, no reacondicionado con una antigüedad igual o menor a dos años
21 | Funcionamiento en Bolivia.- El proponente debe presentar un certificado de garantía de buen funcionamiento en alturas mayor a 3.600 m.s.n.m. por el proveedor o fábrica del equipo ofertado. (adjuntar compromiso a la propuesta). El certificado sera anexable en caso de adjudicacion
22 | Declaracion Jurada.- En caso de adjudicación y para formalizacion del contrato, el proponente deberá presentar una declaración jurada voluntaria y Notariada, sobre el cumplimiento del acapite GARANTÍA (puntos 16 al 21) descrita en los puntos anteriores.
IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (20 PUNTOS) | Tiempo de Entrega e Instalación:
A | Tiempo de garantía: 5 puntos
Mayor a dos (2) años = 5 Puntos
Menor o igual 2 años = 0 Puntos
B | Mejoras Técnicas Justificadas: 5 puntos
5 o mas mejoras tecnicas justificables y demostrables = 5 puntos
1 a 4 mejoras tecnicas justificables demostrables = 2 puntos
sin mejoras = 0 puntos
C | Procedencia de fabricación: 5 puntos
Norte Americano, Europeo, o Japones = 5 puntos
Latinoamericano = 4 Puntos
Coreano, asiatico u otro lugar de procedencia = 0 puntos
D | Accesorios y otros ofertados por el proponente = 5 puntos
5 o mas accesorios u otros adicionales a los solicitados = 5 puntos
Sin adicional = 0 puntos

## Item 3
REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple)
|  | (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
ITEM 3: SILLON DENTAL
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
Marca:
Modelo:
Origen:
Año de Fabricación:
Garantía: ≥ 24 meses
Cantidad requerida: 1 unidad
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
1 | Nombre: SILLON ODONTOLOGICO PARA LA REGIONAL LA PAZ
2 | Descripción: Sillón dental con diseño ergonómico para facilitar el trabajo entre el equipo de profesionales y permitir varias posiciones para adaptarlo a cada tratamiento, necesidad y pacientes. A su vez, debe ofrecer la mayor comodidad posible para el paciente intervenido.
3 | Características Generales
Sillon resistente y sólido, apto para alto trafico y no debe requerir mantenimiento o servicio frecuente
Caja de conexión integrada, para optimizar espacio dentro del consultorio.
Sistema de accionamiento por electromotores que permite los movimientos del sillón, así como los movimientos de inclinación y declinación del respaldo.
Tapizado de material resistente contra acciones de desinfección
Tapizado de alto tráfico, (detallar)
Tapizado de color a elección de la unidad beneficiara. (presentar sus propuestas al menos 3 o más)
El tapizado del sillón debe contar con un forrado plástico.
El sillón dental debe estar configurado para soportar pacientes con un peso mayor o igual a 135Kg
Interruptor general (on/off) debe estar incorporado al equipo.
Los movimientos del sillón deben ser completamente automáticos y ejecutables por sistema dual (comando de pie y a través de la interfaz de usuario).
El sillón dental debe contar con al menos 2 programas del sillón, totalmente programables, sincronizados y automáticos.
Altura máxima y mínima: Altura mínima ≤45cm y altura máxima ≥75 cm del asiento con relacion al suelo.
Con sistema de seguridad en caso de obstáculos en los movimientos del Sillon.
Reposa cabezas ajustable o mejor
Apoya brazo para paciente, plegable o abatible o mejor
Pedal de comando incorporado a la plataforma del sillón o mejor
Pedal con capacidad de control de movimientos del sillón, programación, activación de reflector y accionamiento de las piezas de mano o mejor
Posición de trendelemburg (opcional)
4 | Reflector
Tecnología de iluminación LED
Activado por sensor de movimiento y/o switch
Temperatura de color 5000°K
Iluminación ajustable 5000lux o menor A 10000 Lux o superior
Cabezal resistente con amplia libertad de giro
5 | Características Electricas:
Alimentación: 220 V~ac
Frecuencia: 50/60 Hz
Tipo de protección contra descarga eléctrica: Equipamiento de Clase I
Grado de protección contra descarga eléctrica: Parte aplicada de Tipo B
Fusibles de protección: 220 V~ac / 5A – acción retardada
6 | MODULO PRINCIPAL
TERMINALES DE TRABAJO
Permite la conexión de al menos 4 terminales o superior:
2 terminales para alta rotación con Spray (detallar de tipo de conexión)
1 terminal para baja rotación sin spray (detallar de tipo de conexión)
1 escarificador por ultrasonido dental con irrigación incorporado
1 jeringa triple
NEGATOSCOPIO (OPCIONAL)
Luz LED
Acoplado para una fácil visualización de los exámenes radiográficos periapicales
MANGUERAS
Siliconadas, lisas y suaves
Alivio en la tensión de las mangueras con mayor movilidad en las piezas de mano, pudiendo ser colgantes o tipo colibrí.
PANEL DE CONTROL
sensibles al Tacto
movimientos y programación del sillón
Posibilidad de guardar 4 perfiles/usuarios o mejor
7 | MODULO AUXILIAR
ESCUPIDERA
Cuba de porcelana, cerámica blanca, vidrio esmerilado, o similar removible para una óptima asepsia.
Cuba profunda y con drenaje para la retención de sólidos
Pileta de lavado para la cuba, con irrigación o mejor
Llena vasos con calentador de agua
TERMINALES
1 Suctor de saliva
1 Suctor de alto caudal
1 jeringa Triple (agua, aire y spray)
Filtro de desechos ubicado en el cuerpo de la unidad de agua, de fácil limpieza y acceso.
Fotopolimerizador led, incorporado o móvil, de potencia de 1200mw/cm2 o superior, longitud de onda 400nm o superior, modos de trabajo 2 o más (detallar tipo e intervalos de tiempo)
Sistema de regulación del flujo de agua
RESERVORIO DE AGUA
Reservorio presurizado para agua de la jeringa triple y spray de las piezas de mano
Con control o llave de despresurización para su extracción Desmontable
Botellón De Sistema De Bioseguridad Y Desinfección (Opcional)
POSAVASOS
Comando Digital
con llenador de agua automático
8 | TABURETE
El taburete del odontólogo debe tener cinco ruedas, con mando manual para el sencillo ajuste de la altura.
El acolchado del taburete debe ser con/sin costuras del tapizado y de forma ergonómica, el color del acolchado debe corresponder con el color del acolchado del sillón dental
El tapizado de taburete debe contar con protección de plástico.
El taburete del sillón dental debe ser apropiado para el uso de odontólogos.
9 | ACCESORIOS
2 pzas jeringas triples (modulo principal y modulo dental)
2 turbina de alta (adulto)con acople de generador de luz o mejor (detallar marca, tipo de conector compatible al sillón ofertado)
2 turbina de alta (pediátrico)con acople de generador de luz o mejor(detallar marca, tipo de conector compatible al sillón ofertado)
1 micromotor o mejor (detallar marca, tipo de conector compatible al sillón ofertado)
1 contra ángulo o mejor (detallar marca, tipo de conector compatible al sillón ofertado)
1 escarificador ultrasónico (detallar marca, tipo de conector compatible al sillón ofertado)
1 pieza de taburete y el color al sillón.
1 pieza fotopolimerizador (detallar marca, tipo de conector compatible al sillón ofertado)
2 piezas Lubricador de piezas de mano
2 kit de (3 puntas o superior) para escarificador ultrasónico
Protector plástico o mejor para tapizado de sillón
10 | Certificaciones de calidad: Deberan adjuntar a la propuesta las siguientes certificaciones para el bien ofertado
Certificado FDA o CE de la Marca
ISO 13485, sistema de gestión de calidad para artefactos médicos
ISO 9001
11 | Documentacion: El proveedor debe adjuntar a su propuesta el Brochure o catalogo del dispositivo ofertado, indicando explicitamente la pagina donde permite corroborar cada una de las especificaciones técnicas. En caso de adjudicacion debera incluir al momento de la entrega 2 manuales de usuario en español (1 original impreso y una copia o formato digital) Asi tambien debera entregar 1 manual de Servicio tecnico impreso o en medio digital
12 | Pre Instalacion.- El proponente debera realizar un inspecion de instalacion a los ambientes asignados, según cronograma de la convocatoria, a fin de constatar lo requerimientos necesarios para la correcta instalacion del bien. Debera adjuntar en su propuesta documento respaldatorio de la pre-instalacion relizada, con fecha y hora, debidamente firmada por personal Biomedico, Jefe de Odontologia o responsable de Bienes y servicios de la CSBP regional La Paz
III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) | Tiempo de Entrega e Instalación:
A. ENTREGA DE (LOS) BIEN(ES)
13 | Lugar de entrega: El proponente deberá entregar el ítem adjudicado, instalado y funcionando a entera satisfacción de la comisión de recepción designada para este fin, en los ambientes de la CSBP Regional La Paz de la Calle Capitán Ravelo esq. Montevideo., Servicio de Odontologia
14 | Plazo de entrega: 45 dias calendario de emitida la orden de compra o firmado el contrato. (No excluyente)
15 | Instalacion y Puesta en funcionamiento: Por personal debidamente capacitado y acreditado por el proponente. La instalación incluye el traslado, desembalaje, limpieza y disposición final del embalaje Incluye tambien instalaciones electricas, hidricas, sanitarias, civiles y esteticas necesarias para el correcto fucnionamiento del dispositivo. (Segun Inspeccion Previa) Así tambien comprende la reposicion de piso, loza, paredes, muros, puertas, ventanas y otros que resultaren damnificados durante la entrega e instalacion.
16 | Capacitacion: a) La Capacitación de Uso, cuidados y mantenimiento diario al personal Médico y de enfermería como operadores y usuarios, se realizará de acuerdo a un "Plan de Capacitación" con el fin de garantizar el buen uso y funcionamiento del Equipo adjudicado. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal. b) Tomando en cuenta que la CSBP tiene un servicio de Mantenimiento compuesto por Ingenieros Biomedicos y Técnicos, el PROVEEDOR, está obligado a cumplir con la capacitación Técnica de Mantenimiento al 100% para el Mantenimiento General y sin dependencia del PROVEEDOR. c) La empresa adjudicada durante el tiempo de garantía realizara capacitaciones periódicas acorde a las necesidades requeridas por la institución. e) La empresa adjudicada durante las capacitaciones, deben brindar todos los códigos password y otros necesarios para el buen funcionamiento del equipo para evitar dependencias posteriores una vez culminada el tiempo de garantía. (Adjuntar Carta de compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien). f) Todos los gastos del proceso de capacitación serán asumidos por la empresa adjudicada.
B. SOPORTE TECNICO: | Garantía:
17 | Servicio tecnico: A fin de garantizar que durante la garantia comercial se cuente con el respectivo soporte tecnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalacion, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz, el proponenete debera adjuntar en su propuesta la hoja de vida del personal asignado con presencia especificamente para la regional La Paz, adjuntando: Titulo a provision Nacional de su personal Biomedico Certificado de capacitacion en la Marca emitido por el fabricante Licencia de funcionamiento de sus oficinas en el departamento de La Paz, donde funciona su taller de servicio tecnico.
18 | Cronograma de Mantenimiento.- Debera presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantia.
19 | Mantenimiento Preventivo.- Minimamente semestral, acorde al cronograma de mantenimiento propuesto, con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) si son necesarios para la prevencion del equipo.
20 | Mantenimiento Correctivo.- Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores. En el caso de repuestos, la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial, la atencion debera ser máximo en dos días calendario de notificada la falla y la reparación no debe exceder 7 dias calendario, desde el momento que se notifico en físico o medio digital (whatsapp o email) el requerimiento.
C. GARANTIAS: | Garantía:
21 | Garantia de estado y data de fabricacion: equipo ofertado es nuevo (no es reacondicionado ni de demostracion), con antigüedad de fabricacion no mayor a lo solicitado. En caso de adjudicacion, si la csbp lo requiere en la recepcion debera presentar documentacion de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricacion o poliza de importacion)
22 | Garantía comercial: El quipo cuenta con garantia y cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios ocultos, desgaste prematuro, mala instalacion y/o daños atribuibles al mantenimiento del servicio tecnico en el periodo de garantía. El periodo de esta garantia no sera menor a dos años, segun lo ofertado por el porponente, vigente a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad.
23 | Tiempo de respuesta: cuando el equipo presente un problema técnico será de 2 horas, mediante la modalidad 24 horas /7 días de la semana. (Adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
24 | Reemplazo: Tiempo de cambio de estado o reparación no mayor a 72 horas, donde deberá emitir el diagnóstico, Informe pormenorizado de lo suscitado y el posible cambio de estado, (adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
25 | Restitución.- En caso de fallas recurrentes, mas de 5 fallas o que impidan el correcto funcionamiento del equipo en un periodo de hasta 20 dias, con perjuicio a la institucion el proveedor debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares, con recargo al proponente de los gastos originados a la institucion o regoados por la misma para continuidad de atencion de los pacientes.
26 | Servicio postventa: El proveedor se compromete a la disponibilidad de dotación de insumos, repuestos y accesorios del equipamiento por lo menos 8 años posteriores a la entrega del bien.
27 | Antigüedad de Equipo: Nuevo, no reacondicionado con una antigüedad igual o menor a dos años
28 | Funcionamiento en Bolivia.- El proponente debe presentar un certificado de garantía de buen funcionamiento en alturas mayor a 3.600 m.s.n.m. por el proveedor o fábrica del equipo ofertado. (adjuntar compromiso a la propuesta). El certificado sera anexable en caso de adjudicacion
29 | Declaracion Jurada.- En caso de adjudicación y para formalizacion del contrato, el proponente deberá presentar una declaración jurada voluntaria y Notariada, sobre el cumplimiento del acapite GARANTÍA (puntos 21 al 28) descrita en los puntos anteriores.
30 | GARANTÍA A PRIMER REQUERIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO: TENDRÁ POR OBJETO GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DEL EQUIPO. El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado.
IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (20 PUNTOS) | Tiempo de Entrega e Instalación:
A | Tiempo de garantía: 5 puntos
Mayor a dos (2) años = 5 Puntos
Menor o igual 2 años = 0 Puntos
B | Mejoras Técnicas Justificadas: 5 puntos
5 o mas mejoras tecnicas justificables y demostrables = 5 puntos
1 a 4 mejoras tecnicas justificables demostrables = 2 puntos
sin mejoras = 0 puntos
C | Procedencia de fabricación: 5 puntos
Norte Americano, Alemania, o Japones = 5 puntos
Europa = 4 puntos
Latinoamericano = 3 Puntos
Coreano, asiatico u otro lugar de procedencia = 0 puntos
D | Accesorios y otros ofertados por el proponente = 5 puntos
5 o mas accesorios u otros adicionales a los solicitados = 5 puntos
3 o 4 accesorios u otros adicionales a los solicitados = 3 puntos
1 o 2 accesorios u otros adicionales a los solicitados = 1 puntos
Sin adicional = 0 puntos

## Item 4
REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple)
|  | (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
ITEM 4: LAMPARA DE FOTOCURADO
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
Marca:
Modelo:
Origen:
Año de Fabricación:
Garantía: ≥ 24 meses
Cantidad requerida: 2 unidades
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
1 | Nombre: LAMPARA DE FOTOCURADO PARA LA REGIONAL LA PAZ
2 | Características Generales
MATERIAL DE CUERPO PLASTICO O MEJOR
LA LAMPARA DEBE SER TIPO LED O MEJOR
POTENCIA DE 1200 mW/cm2 O MEJOR
LONGITUD DE ONDA DE 385NM O MENOR -420NM O SUPERIOR
MODOS DE TRABAJO: 2 O MAS (DETALLAR)
INTERVALOS DE TIEMPO: 5-10-15 O MEJOR
PANTALLA DIGITAL
BATERIA RECARGABLE (DETALLAR)
3 | ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS:
(1) SOPORTE O BASE DE LAMPARA
(1) CARGADOR O FUENTE DE ALIMENTACION
4 | Características Electricas:
Alimentación: 220 V~ac
Frecuencia: 50/60 Hz
Tipo de protección contra descarga eléctrica: Equipamiento de Clase I
Grado de protección contra descarga eléctrica: Parte aplicada de Tipo B
5 | Certificaciones de calidad: Deberan adjuntar a la propuesta las siguientes certificaciones para el bien ofertado
Certificado FDA o CE de la Marca
ISO 13485 o IEC 6060-1
6 | Documentacion: El proveedor debe adjuntar a su propuesta el Brochure o catalogo del dispositivo ofertado, indicando explicitamente la pagina donde permite corroborar cada una de las especificaciones técnicas. En caso de adjudicacion debera incluir al momento de la entrega 2 manuales de usuario en español (1 original impreso y una copia o formato digital) Asi tambien debera entregar 1 manual de Servicio tecnico impreso o en medio digital
III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) | Tiempo de Entrega e Instalación:
A. ENTREGA DE (LOS) BIEN(ES)
7 | Lugar de entrega: El proponente deberá entregar el ítem adjudicado, instalado y funcionando a entera satisfacción de la comisión de recepción designada para este fin, en los ambientes de la CSBP Regional La Paz de la Calle Capitán Ravelo esq. Montevideo., Servicio de Odontologia
8 | Plazo de entrega: 45 dias calendario de emitida la orden de compra o firmado el contrato. (No excluyente)
9 | Instalacion y Puesta en funcionamiento: Por personal debidamente capacitado y acreditado por el proponente. La instalación incluye el traslado, desembalaje, limpieza y disposición final del embalaje Incluye tambien instalaciones electricas, hidricas, sanitarias, civiles y esteticas necesarias para el correcto fucnionamiento del dispositivo. (Segun Inspeccion Previa) Así tambien comprende la reposicion de piso, loza, paredes, muros, puertas, ventanas y otros que resultaren damnificados durante la entrega e instalacion.
10 | Capacitacion: a) La Capacitación de Uso, cuidados y mantenimiento diario al personal Médico y de enfermería como operadores y usuarios, se realizará de acuerdo a un "Plan de Capacitación" con el fin de garantizar el buen uso y funcionamiento del Equipo adjudicado. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal. b) Tomando en cuenta que la CSBP tiene un servicio de Mantenimiento compuesto por Ingenieros Biomedicos y Técnicos, el PROVEEDOR, está obligado a cumplir con la capacitación Técnica de Mantenimiento al 100% para el Mantenimiento General y sin dependencia del PROVEEDOR. c) La empresa adjudicada durante el tiempo de garantía realizara capacitaciones periódicas acorde a las necesidades requeridas por la institución. e) La empresa adjudicada durante las capacitaciones, deben brindar todos los códigos password y otros necesarios para el buen funcionamiento del equipo para evitar dependencias posteriores una vez culminada el tiempo de garantía. (Adjuntar Carta de compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien). f) Todos los gastos del proceso de capacitación serán asumidos por la empresa adjudicada.
B. SOPORTE TECNICO: | Garantía:
11 | Servicio tecnico: A fin de garantizar que durante la garantia comercial se cuente con el respectivo soporte tecnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalacion, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz, el proponenete debera adjuntar en su propuesta la hoja de vida del personal asignado con presencia especificamente para la regional La Paz, adjuntando: Titulo a provision Nacional de su personal Biomedico Certificado de capacitacion en la Marca emitido por el fabricante Licencia de funcionamiento de sus oficinas en el departamento de La Paz, donde funciona su taller de servicio tecnico.
12 | Cronograma de Mantenimiento.- Debera presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantia.
13 | Mantenimiento Preventivo.- Minimamente semestral, acorde al cronograma de mantenimiento propuesto, con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) si son necesarios para la prevencion del equipo.
14 | Mantenimiento Correctivo.- Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores. En el caso de repuestos, la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial, la atencion debera ser máximo en dos días calendario de notificada la falla y la reparación no debe exceder 7 dias calendario, desde el momento que se notifico en físico o medio digital (whatsapp o email) el requerimiento.
C. GARANTIAS: | Garantía:
15 | Garantia de estado y data de fabricacion: equipo ofertado es nuevo (no es reacondicionado ni de demostracion), con antigüedad de fabricacion no mayor a lo solicitado. En caso de adjudicacion, si la csbp lo requiere en la recepcion debera presentar documentacion de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricacion o poliza de importacion)
16 | Garantía comercial: El quipo cuenta con garantia y cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios ocultos, desgaste prematuro, mala instalacion y/o daños atribuibles al mantenimiento del servicio tecnico en el periodo de garantía. El periodo de esta garantia no sera menor a dos años, segun lo ofertado por el porponente, vigente a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad.
17 | Tiempo de respuesta: cuando el equipo presente un problema técnico será de 2 horas, mediante la modalidad 24 horas /7 días de la semana. (Adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
18 | Reemplazo: Tiempo de cambio de estado o reparación no mayor a 72 horas, donde deberá emitir el diagnóstico, Informe pormenorizado de lo suscitado y el posible cambio de estado, (adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
19 | Restitución.- En caso de fallas recurrentes, mas de 5 fallas o que impidan el correcto funcionamiento del equipo en un periodo de hasta 20 dias, con perjuicio a la institucion el proveedor debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares, con recargo al proponente de los gastos originados a la institucion o regoados por la misma para continuidad de atencion de los pacientes.
20 | Servicio postventa: El proveedor se compromete a la disponibilidad de dotación de insumos, repuestos y accesorios del equipamiento por lo menos 8 años posteriores a la entrega del bien.
21 | Antigüedad de Equipo: Nuevo, no reacondicionado con una antigüedad igual o menor a dos años
22 | Funcionamiento en Bolivia.- El proponente debe presentar un certificado de garantía de buen funcionamiento en alturas mayor a 3.600 m.s.n.m. por el proveedor o fábrica del equipo ofertado. (adjuntar compromiso a la propuesta). El certificado sera anexable en caso de adjudicacion
23 | Declaracion Jurada.- En caso de adjudicación y para formalizacion del contrato, el proponente deberá presentar una declaración jurada voluntaria y Notariada, sobre el cumplimiento del acapite GARANTÍA (puntos 15 al 22) descrita en los puntos anteriores.
IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (20 PUNTOS) | Tiempo de Entrega e Instalación:
A | Tiempo de garantía: 5 puntos
Mayor a dos (2) años = 5 Puntos
Menor o igual 2 años = 0 Puntos
B | Mejoras Técnicas Justificadas: 5 puntos
5 o mas mejoras tecnicas justificables y demostrables = 5 puntos
1 a 4 mejoras tecnicas justificables demostrables = 2 puntos
sin mejoras = 0 puntos
C | Procedencia de fabricación: 5 puntos
Norte Americano, Alemania, o Japones = 5 puntos
Europa = 4 puntos
Latinoamericano = 3 Puntos
Coreano, asiatico u otro lugar de procedencia = 0 puntos
D | Accesorios y otros ofertados por el proponente = 5 puntos
5 o mas accesorios u otros adicionales a los solicitados = 5 puntos
3 o 4 accesorios u otros adicionales a los solicitados = 3 puntos
1 o 2 accesorios u otros adicionales a los solicitados = 1 puntos
Sin adicional = 0 puntos

## Item 5
REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple)
|  | (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
ITEM 5: LOCALIZADOR DE APICE
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
Marca:
Modelo:
Origen:
Año de Fabricación:
Garantía: ≥ 24 meses
Cantidad requerida: 1 unidad
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
1 | Nombre: LOCALIZADOR DE APICE PARA LA REGIONAL LA PAZ
2 | Características Generales
LOCALIZADOR DE APICE CON ALTA PRECISION
COMPACTO Y LIGERO
PRECISION DE 0,5% O MEJOR
CALIBRACION AUTOMATICA
PANTALLA LCD COLOR O MEJOR
ALIMENTACION PILAS/BATERIA
TIEMPO DE TRABAJO DE 4 HORAS O MEJOR
TIEMPO DE CARGA 3 HORAS O MEJOR
CAPACIDAD ANTIINTERFERENCIA
3 | ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS:
(1) SONDAS
(1) PORTALIMAS
(1) CARGADOR O FUENTE DE ALIMENTACION
4 | Características Electricas:
Alimentación: 220 V~ac
Frecuencia: 50/60 Hz
Tipo de protección contra descarga eléctrica: Equipamiento de Clase I
Grado de protección contra descarga eléctrica: Parte aplicada de Tipo B
5 | Certificaciones de calidad: Deberan adjuntar a la propuesta las siguientes certificaciones para el bien ofertado
Certificado FDA o CE de la Marca
ISO 13485 o IEC 6060-1
6 | Documentacion: El proveedor debe adjuntar a su propuesta el Brochure o catalogo del dispositivo ofertado, indicando explicitamente la pagina donde permite corroborar cada una de las especificaciones técnicas. En caso de adjudicacion debera incluir al momento de la entrega 2 manuales de usuario en español (1 original impreso y una copia o formato digital) Asi tambien debera entregar 1 manual de Servicio tecnico impreso o en medio digital
III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) | Tiempo de Entrega e Instalación:
A. ENTREGA DE (LOS) BIEN(ES)
7 | Lugar de entrega: El proponente deberá entregar el ítem adjudicado, instalado y funcionando a entera satisfacción de la comisión de recepción designada para este fin, en los ambientes de la CSBP Regional La Paz de la Calle Capitán Ravelo esq. Montevideo., Servicio de Odontologia
8 | Plazo de entrega: 45 dias calendario de emitida la orden de compra o firmado el contrato. (No excluyente)
9 | Instalacion y Puesta en funcionamiento: Por personal debidamente capacitado y acreditado por el proponente. La instalación incluye el traslado, desembalaje, limpieza y disposición final del embalaje Incluye tambien instalaciones electricas, hidricas, sanitarias, civiles y esteticas necesarias para el correcto fucnionamiento del dispositivo. (Segun Inspeccion Previa) Así tambien comprende la reposicion de piso, loza, paredes, muros, puertas, ventanas y otros que resultaren damnificados durante la entrega e instalacion.
10 | Capacitacion: a) La Capacitación de Uso, cuidados y mantenimiento diario al personal Médico y de enfermería como operadores y usuarios, se realizará de acuerdo a un "Plan de Capacitación" con el fin de garantizar el buen uso y funcionamiento del Equipo adjudicado. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal. b) Tomando en cuenta que la CSBP tiene un servicio de Mantenimiento compuesto por Ingenieros Biomedicos y Técnicos, el PROVEEDOR, está obligado a cumplir con la capacitación Técnica de Mantenimiento al 100% para el Mantenimiento General y sin dependencia del PROVEEDOR. c) La empresa adjudicada durante el tiempo de garantía realizara capacitaciones periódicas acorde a las necesidades requeridas por la institución. e) La empresa adjudicada durante las capacitaciones, deben brindar todos los códigos password y otros necesarios para el buen funcionamiento del equipo para evitar dependencias posteriores una vez culminada el tiempo de garantía. (Adjuntar Carta de compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien). f) Todos los gastos del proceso de capacitación serán asumidos por la empresa adjudicada.
B. SOPORTE TECNICO: | Garantía:
11 | Servicio tecnico: A fin de garantizar que durante la garantia comercial se cuente con el respectivo soporte tecnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalacion, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz, el proponenete debera adjuntar en su propuesta la hoja de vida del personal asignado con presencia especificamente para la regional La Paz, adjuntando: Titulo a provision Nacional de su personal Biomedico Certificado de capacitacion en la Marca emitido por el fabricante Licencia de funcionamiento de sus oficinas en el departamento de La Paz, donde funciona su taller de servicio tecnico.
12 | Cronograma de Mantenimiento.- Debera presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantia.
13 | Mantenimiento Preventivo.- Minimamente semestral, acorde al cronograma de mantenimiento propuesto, con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) si son necesarios para la prevencion del equipo.
14 | Mantenimiento Correctivo.- Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores. En el caso de repuestos, la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial, la atencion debera ser máximo en dos días calendario de notificada la falla y la reparación no debe exceder 7 dias calendario, desde el momento que se notifico en físico o medio digital (whatsapp o email) el requerimiento.
C. GARANTIAS: | Garantía:
15 | Garantia de estado y data de fabricacion: equipo ofertado es nuevo (no es reacondicionado ni de demostracion), con antigüedad de fabricacion no mayor a lo solicitado. En caso de adjudicacion, si la csbp lo requiere en la recepcion debera presentar documentacion de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricacion o poliza de importacion)
16 | Garantía comercial: El quipo cuenta con garantia y cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios ocultos, desgaste prematuro, mala instalacion y/o daños atribuibles al mantenimiento del servicio tecnico en el periodo de garantía. El periodo de esta garantia no sera menor a dos años, segun lo ofertado por el porponente, vigente a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad.
17 | Tiempo de respuesta: cuando el equipo presente un problema técnico será de 2 horas, mediante la modalidad 24 horas /7 días de la semana. (Adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
18 | Reemplazo: Tiempo de cambio de estado o reparación no mayor a 72 horas, donde deberá emitir el diagnóstico, Informe pormenorizado de lo suscitado y el posible cambio de estado, (adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
19 | Restitución.- En caso de fallas recurrentes, mas de 5 fallas o que impidan el correcto funcionamiento del equipo en un periodo de hasta 20 dias, con perjuicio a la institucion el proveedor debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares, con recargo al proponente de los gastos originados a la institucion o regoados por la misma para continuidad de atencion de los pacientes.
20 | Servicio postventa: El proveedor se compromete a la disponibilidad de dotación de insumos, repuestos y accesorios del equipamiento por lo menos 8 años posteriores a la entrega del bien.
21 | Antigüedad de Equipo: Nuevo, no reacondicionado con una antigüedad igual o menor a dos años
22 | Funcionamiento en Bolivia.- El proponente debe presentar un certificado de garantía de buen funcionamiento en alturas mayor a 3.600 m.s.n.m. por el proveedor o fábrica del equipo ofertado. (adjuntar compromiso a la propuesta). El certificado sera anexable en caso de adjudicacion
23 | Declaracion Jurada.- En caso de adjudicación y para formalizacion del contrato, el proponente deberá presentar una declaración jurada voluntaria y Notariada, sobre el cumplimiento del acapite GARANTÍA (puntos 15 al 22) descrita en los puntos anteriores.
IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (20 PUNTOS) | Tiempo de Entrega e Instalación:
A | Tiempo de garantía: 5 puntos
Mayor a dos (2) años = 5 Puntos
Menor o igual 2 años = 0 Puntos
B | Mejoras Técnicas Justificadas: 5 puntos
5 o mas mejoras tecnicas justificables y demostrables = 5 puntos
1 a 4 mejoras tecnicas justificables demostrables = 2 puntos
sin mejoras = 0 puntos
C | Procedencia de fabricación: 5 puntos
Norte Americano, Alemania, o Japones = 5 puntos
Europa = 4 puntos
Latinoamericano = 3 Puntos
Coreano, asiatico u otro lugar de procedencia = 0 puntos
D | Accesorios y otros ofertados por el proponente = 5 puntos
5 o mas accesorios u otros adicionales a los solicitados = 5 puntos
3 o 4 accesorios u otros adicionales a los solicitados = 3 puntos
1 o 2 accesorios u otros adicionales a los solicitados = 1 puntos
Sin adicional = 0 puntos

## Item 6
REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple)
|  | (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
ITEM 6: EQUIPO ROTATORIO PARA ENDODONCIA
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
Marca:
Modelo:
Origen:
Año de Fabricación:
Garantía: ≥ 24 meses
Cantidad requerida: 1 unidad
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
1 | Nombre: EQUIPO ROTATORIO PARA ENDODONCIA PARA LA REGIONAL LA PAZ
2 | Características Generales
CABEZAL Y CUELLO FINO ASEGURAN MAYOR VISIBILIDAD
PANEL LCD O MEJOR
LIGERO CON DISEÑO ERGONÓMICO
RÁPIDA REVERSA AUTOMÁTICA
PROGRAMA DE MEMORIA 5 O MEJOR
MODOS DE TRABAJO: 2 O MEJOR (ESPECIFICAR)
CON FUNCION DE ALARMAS
3 | ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS:
(2) SET LIMAS ADECUADAS PARA EL EQUIPO
(1) CARGADOR O FUENTE DE ALIMENTACION
(1) PEDAL (SI CORRESPONDE AL MODELO OFERTADO)
4 | Características Electricas:
Alimentación: 220 V~ac
Frecuencia: 50/60 Hz
Tipo de protección contra descarga eléctrica: Equipamiento de Clase I
Grado de protección contra descarga eléctrica: Parte aplicada de Tipo B
5 | Certificaciones de calidad: Deberan adjuntar a la propuesta las siguientes certificaciones para el bien ofertado
Certificado FDA o CE de la Marca
ISO 13485 o IEC 6060-1
6 | Documentacion: El proveedor debe adjuntar a su propuesta el Brochure o catalogo del dispositivo ofertado, indicando explicitamente la pagina donde permite corroborar cada una de las especificaciones técnicas. En caso de adjudicacion debera incluir al momento de la entrega 2 manuales de usuario en español (1 original impreso y una copia o formato digital) Asi tambien debera entregar 1 manual de Servicio tecnico impreso o en medio digital
III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) | Tiempo de Entrega e Instalación:
A. ENTREGA DE (LOS) BIEN(ES)
7 | Lugar de entrega: El proponente deberá entregar el ítem adjudicado, instalado y funcionando a entera satisfacción de la comisión de recepción designada para este fin, en los ambientes de la CSBP Regional La Paz de la Calle Capitán Ravelo esq. Montevideo., Servicio de Odontologia
8 | Plazo de entrega: 45 dias calendario de emitida la orden de compra o firmado el contrato. (No excluyente)
9 | Instalacion y Puesta en funcionamiento: Por personal debidamente capacitado y acreditado por el proponente. La instalación incluye el traslado, desembalaje, limpieza y disposición final del embalaje Incluye tambien instalaciones electricas, hidricas, sanitarias, civiles y esteticas necesarias para el correcto fucnionamiento del dispositivo. (Segun Inspeccion Previa) Así tambien comprende la reposicion de piso, loza, paredes, muros, puertas, ventanas y otros que resultaren damnificados durante la entrega e instalacion.
10 | Capacitacion: a) La Capacitación de Uso, cuidados y mantenimiento diario al personal Médico y de enfermería como operadores y usuarios, se realizará de acuerdo a un "Plan de Capacitación" con el fin de garantizar el buen uso y funcionamiento del Equipo adjudicado. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal. b) Tomando en cuenta que la CSBP tiene un servicio de Mantenimiento compuesto por Ingenieros Biomedicos y Técnicos, el PROVEEDOR, está obligado a cumplir con la capacitación Técnica de Mantenimiento al 100% para el Mantenimiento General y sin dependencia del PROVEEDOR. c) La empresa adjudicada durante el tiempo de garantía realizara capacitaciones periódicas acorde a las necesidades requeridas por la institución. e) La empresa adjudicada durante las capacitaciones, deben brindar todos los códigos password y otros necesarios para el buen funcionamiento del equipo para evitar dependencias posteriores una vez culminada el tiempo de garantía. (Adjuntar Carta de compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien). f) Todos los gastos del proceso de capacitación serán asumidos por la empresa adjudicada.
B. SOPORTE TECNICO: | Garantía:
11 | Servicio tecnico: A fin de garantizar que durante la garantia comercial se cuente con el respectivo soporte tecnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalacion, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz, el proponenete debera adjuntar en su propuesta la hoja de vida del personal asignado con presencia especificamente para la regional La Paz, adjuntando: Titulo a provision Nacional de su personal Biomedico Certificado de capacitacion en la Marca emitido por el fabricante Licencia de funcionamiento de sus oficinas en el departamento de La Paz, donde funciona su taller de servicio tecnico.
12 | Cronograma de Mantenimiento.- Debera presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantia.
13 | Mantenimiento Preventivo.- Minimamente semestral, acorde al cronograma de mantenimiento propuesto, con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) si son necesarios para la prevencion del equipo.
14 | Mantenimiento Correctivo.- Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores. En el caso de repuestos, la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial, la atencion debera ser máximo en dos días calendario de notificada la falla y la reparación no debe exceder 7 dias calendario, desde el momento que se notifico en físico o medio digital (whatsapp o email) el requerimiento.
C. GARANTIAS: | Garantía:
15 | Garantia de estado y data de fabricacion: equipo ofertado es nuevo (no es reacondicionado ni de demostracion), con antigüedad de fabricacion no mayor a lo solicitado. En caso de adjudicacion, si la csbp lo requiere en la recepcion debera presentar documentacion de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricacion o poliza de importacion)
16 | Garantía comercial: El quipo cuenta con garantia y cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios ocultos, desgaste prematuro, mala instalacion y/o daños atribuibles al mantenimiento del servicio tecnico en el periodo de garantía. El periodo de esta garantia no sera menor a dos años, segun lo ofertado por el porponente, vigente a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad.
17 | Tiempo de respuesta: cuando el equipo presente un problema técnico será de 2 horas, mediante la modalidad 24 horas /7 días de la semana. (Adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
18 | Reemplazo: Tiempo de cambio de estado o reparación no mayor a 72 horas, donde deberá emitir el diagnóstico, Informe pormenorizado de lo suscitado y el posible cambio de estado, (adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
19 | Restitución.- En caso de fallas recurrentes, mas de 5 fallas o que impidan el correcto funcionamiento del equipo en un periodo de hasta 20 dias, con perjuicio a la institucion el proveedor debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares, con recargo al proponente de los gastos originados a la institucion o regoados por la misma para continuidad de atencion de los pacientes.
20 | Servicio postventa: El proveedor se compromete a la disponibilidad de dotación de insumos, repuestos y accesorios del equipamiento por lo menos 8 años posteriores a la entrega del bien.
21 | Antigüedad de Equipo: Nuevo, no reacondicionado con una antigüedad igual o menor a dos años
22 | Funcionamiento en Bolivia.- El proponente debe presentar un certificado de garantía de buen funcionamiento en alturas mayor a 3.600 m.s.n.m. por el proveedor o fábrica del equipo ofertado. (adjuntar compromiso a la propuesta). El certificado sera anexable en caso de adjudicacion
23 | Declaracion Jurada.- En caso de adjudicación y para formalizacion del contrato, el proponente deberá presentar una declaración jurada voluntaria y Notariada, sobre el cumplimiento del acapite GARANTÍA (puntos 15 al 22) descrita en los puntos anteriores.
IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (20 PUNTOS) | Tiempo de Entrega e Instalación:
A | Tiempo de garantía: 5 puntos
Mayor a dos (2) años = 5 Puntos
Menor o igual 2 años = 0 Puntos
B | Mejoras Técnicas Justificadas: 5 puntos
5 o mas mejoras tecnicas justificables y demostrables = 5 puntos
1 a 4 mejoras tecnicas justificables demostrables = 2 puntos
sin mejoras = 0 puntos
C | Procedencia de fabricación: 5 puntos
Norte Americano, Alemania, o Japones = 5 puntos
Europa = 4 puntos
Latinoamericano = 3 Puntos
Coreano, asiatico u otro lugar de procedencia = 0 puntos
D | Accesorios y otros ofertados por el proponente = 5 puntos
5 o mas accesorios u otros adicionales a los solicitados = 5 puntos
3 o 4 accesorios u otros adicionales a los solicitados = 3 puntos
1 o 2 accesorios u otros adicionales a los solicitados = 1 puntos
Sin adicional = 0 puntos

## Item 7
REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple)
|  | (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
ITEM 7: RADIOVISIOGRAFO
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
Marca:
Modelo:
Origen:
Año de Fabricación:
Garantía: ≥ 24 meses
Cantidad requerida: 1 unidad
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
1 | Nombre: RADIOVISIOGRAFO PARA LA REGIONAL SANTA CRUZ
2 | Descripción: Equipo que captura las películas radiográficas y genera imágenes digitales instantáneas, más claras y de alta definición
3 | Características Generales
a) Equipo con licencia de software ilimitado
b) Area activa del sensor de 20x30mm
c) Compatible con los equipos de rayos X disponibles en el mercado y un software fácil e intuitivo de usar.
d) Imágenes de alta definición para un diagnóstico
e) Cable de fácil reemplazo
f) Sensor con acabado interno de silicona; bordes biselados
g) Cable con largo mayor o igual a 2,7mts.
h) Captura imágenes de alta definición en tiempo real. Con 25 pares de líneas
i) Exporte al sistema DICOM
j) Prueba de calibración del monitor para una mejor visualización de las imágenes
k) Sensor tipo CMOS
l) Número de pixels: 1000:1500
j) Nivel de gris: 12 bits
k) Resolución: 25 pares de líneas por milímetro
4 | Características Electricas:
El equipo si requiere energía eléctrica debe ser 220 V. 50Hz. Desde fabrica sin transformadores ni adaptaciones eléctricas.
5 | Accesorios Incluidos
(1) Computadora portátil con las características mínimas requeridas: Sistema operativo Windows 10 o mejor compatible con el equipo USB tipo USB 2.0 HD: 500 GB o mas Memoria RAM: 4 GB o mas Procesador: Intel Core i5 3.0GHz. o superior Resolución: 25 pares de línea de milímetro La computadora portátil debe ser totalmente compatible con el equipo radiovisiografo ofertado, con estas características mínimas.
6 | Certificaciones de calidad: Deberan adjuntar a la propuesta las siguientes certificaciones para el bien ofertado
Certificado FDA o CE de la Marca
Certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente (sujeto a verificación).
7 | Documentacion: El proveedor debe adjuntar a su propuesta el Brochure o catalogo del dispositivo ofertado, indicando explicitamente la pagina donde permite corroborar cada una de las especificaciones técnicas. En caso de adjudicacion debera incluir al momento de la entrega 2 manuales de usuario en español (1 original impreso y una copia o formato digital) Asi tambien debera entregar 1 manual de Servicio tecnico impreso y 1 en medio digital que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P. La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe entregar las Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal técnico o responsable de mantenimiento de la C.S.B.P (Si corresponde).
III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) | Tiempo de Entrega e Instalación:
A. ENTREGA DE (LOS) BIEN(ES)
8 | Lugar de entrega: El proponente deberá entregar el ítem adjudicado, instalado y funcionando a entera satisfacción de la comisión de recepción designada para este fin, en los ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz, previa coordinacion.
9 | Plazo de entrega: 45 dias calendario de emitida la orden de compra o firmado el contrato. (No excluyente)
10 | Instalacion y Puesta en funcionamiento: Por personal debidamente capacitado y acreditado por el proponente. La instalación incluye el traslado, desembalaje, limpieza y disposición final del embalaje Incluye tambien instalaciones electricas, hidricas, sanitarias, civiles y esteticas necesarias para el correcto fucnionamiento del dispositivo. (Segun Inspeccion Previa) Así tambien comprende la reposicion de piso, loza, paredes, muros, puertas, ventanas y otros que resultaren damnificados durante la entrega e instalacion.
11 | Capacitacion: a) La Capacitación de Uso, cuidados y mantenimiento diario al personal Médico y de enfermería como operadores y usuarios, se realizará de acuerdo a un "Plan de Capacitación" con el fin de garantizar el buen uso y funcionamiento del Equipo adjudicado. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado. b) Tomando en cuenta que la CSBP tiene un servicio de Mantenimiento compuesto por Ingenieros Biomedicos y Técnicos, el PROVEEDOR, está obligado a cumplir con la capacitación Técnica de Mantenimiento al 100% para el Mantenimiento General y sin dependencia del PROVEEDOR. c) La empresa adjudicada durante el tiempo de garantía realizara capacitaciones periódicas acorde a las necesidades requeridas por la institución. e) La empresa adjudicada durante las capacitaciones, deben brindar todos los códigos password y otros necesarios para el buen funcionamiento del equipo para evitar dependencias posteriores una vez culminada el tiempo de garantía. (Adjuntar Carta de compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien). f) Todos los gastos del proceso de capacitación serán asumidos por la empresa adjudicada.
B. SOPORTE TECNICO: | Garantía:
12 | Servicio tecnico: A fin de garantizar que durante la garantia comercial se cuente con el respectivo soporte tecnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalacion, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Cochabamba, el proponenete debera adjuntar en su propuesta el File del personal asignado especificamente para la regional Santa Cruz, adjuntando: Titulo a provision Nacional de su Personal Biomedico Certificado de capacitacion en la Marca emitido por el fabricante Licencia de funcionamiento de sus oficinas en el departamento de cochabamba, donde funciona su taller de servicio tecnico. Adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en Santa Cruz vigente, adjuntando sus aportes a la GESTORA (sujeto a verificación).
13 | Cronograma de Mantenimiento.- Debera presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantia.
14 | Mantenimiento Preventivo.- Minimamente semestral, acorde al cronograma de mantenimiento propuesto, con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) si son necesarios para la prevencion del equipo.
15 | Mantenimiento Correctivo.- Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores. En el caso de repuestos, la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial, la atencion debera ser máximo en dos días calendario de notificada la falla y la reparación no debe exceder 7 dias calendario, desde el momento que se notifico en físico o medio digital (whatsapp o email) el requerimiento.
C. GARANTIAS: | Garantía:
16 | Garantia de estado y data de fabricacion: equipo ofertado es nuevo (no es reacondicionado ni de demostracion), con antigüedad de fabricacion no mayor a lo solicitado. En caso de adjudicacion, si la csbp lo requiere en la recepcion debera presentar documentacion de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricacion o poliza de importacion)
17 | Garantía comercial: El quipo cuenta con garantia y cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios ocultos, desgaste prematuro, mala instalacion y/o daños atribuibles al mantenimiento del servicio tecnico en el periodo de garantía. El periodo de esta garantia no sera menor a dos años, segun lo ofertado por el porponente, vigente a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad.
18 | Tiempo de respuesta: cuando el equipo presente un problema técnico será de 2 horas, mediante la modalidad 24 horas /7 días de la semana. (Adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
19 | Reemplazo: Tiempo de cambio de estado o reparación no mayor a 72 horas, donde deberá emitir el diagnóstico, Informe pormenorizado de lo suscitado y el posible cambio de estado, (adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
20 | Restitución.- En caso de fallas recurrentes, mas de 5 fallas o que impidan el correcto funcionamiento del equipo en un periodo de hasta 20 dias, con perjuicio a la institucion el proveedor debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares, con recargo al proponente de los gastos originados a la institucion o regoados por la misma para continuidad de atencion de los pacientes.
21 | Servicio postventa: El proveedor se compromete a la disponibilidad de dotación de insumos, repuestos y accesorios del equipamiento por lo menos 8 años posteriores a la entrega del bien.
22 | Antigüedad de Equipo: Nuevo, no reacondicionado con una antigüedad igual o menor a dos años
23 | Declaracion Jurada.- En caso de adjudicación y para formalizacion del contrato, el proponente deberá presentar una declaración jurada voluntaria y Notariada, sobre el cumplimiento del acapite GARANTÍA (puntos 16 al 22) descrita en los puntos anteriores.
24 | GARANTÍA A PRIMER REQUERIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO: TENDRÁ POR OBJETO GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DEL EQUIPO. El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado.
IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (20 PUNTOS) | Tiempo de Entrega e Instalación:
A | Tiempo de garantía: 5 puntos
Mayor a dos (2) años = 5 Puntos
Menor o igual 2 años = 0 Puntos
B | Mejoras Técnicas Justificadas: 5 puntos
3 o mas mejoras tecnicas justificables y demostrables = 5 puntos
1 a 2 mejoras tecnicas justificables demostrables = 2 puntos
sin mejoras = 0 puntos
C | Procedencia de fabricación: 5 puntos
Norte Americano, Alemania, o Japones = 5 puntos
Europeo = 4 Puntos
Asia o Sudamerica = 2 Puntos
Coreano, asiatico u otro lugar de procedencia = 0 puntos
D | Accesorios, insumos y otros ofertados por el proponente = 5 puntos
5 o mas accesorios u otros adicionales a los solicitados = 5 puntos
3 a 4 accesorios u otros adicionales a los solicitados = 3 puntos
1 a 2 accesorios u otros adicionales a los solicitados = 1 punto
Sin adicional = 0 puntos

## Item 8
REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple)
|  | (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
ITEM 8: MOTOR DE SISTEMA ROTATORIO DE ENDODONCIA
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
Marca:
Modelo:
Origen:
Año de Fabricación:
Garantía: ≥ 24 meses
Cantidad requerida: 1 unidad
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
1 | Nombre: MOTOR DE SISTEMA ROTATORIO PARA ENDODONCIA PARA LA REGIONAL SANTA CRUZ
2 | Características Generales
a) Torque máximo de 7 Ncm
b) Rango de velocidades de: 100 hasta 13000 min-1 aproximado
c) Compatible con marcas reconocidas de limas
d) Equipo de mesa
e) Equipo incluye contrangulo
3 | Características Electricas:
El equipo si requiere energía eléctrica debe ser 220 V. 50Hz. Desde fabrica sin transformadores ni adaptaciones eléctricas.
4 | Accesorios Incluidos
(1) Computadora portátil con las características mínimas requeridas: Sistema operativo Windows 10 o mejor compatible con el equipo USB tipo USB 2.0 HD: 500 GB o mas Memoria RAM: 4 GB o mas Procesador: Intel Core i5 3.0GHz. o superior Resolución: 25 pares de línea de milímetro La computadora portátil debe ser totalmente compatible con el equipo radiovisiografo ofertado, con estas características mínimas.
5 | Certificaciones de calidad: Deberan adjuntar a la propuesta las siguientes certificaciones para el bien ofertado
Certificado FDA o CE de la Marca
Certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente (sujeto a verificación).
6 | Documentacion: El proveedor debe adjuntar a su propuesta el Brochure o catalogo del dispositivo ofertado, indicando explicitamente la pagina donde permite corroborar cada una de las especificaciones técnicas. En caso de adjudicacion debera incluir al momento de la entrega 2 manuales de usuario en español (1 original impreso y una copia o formato digital) Asi tambien debera entregar 1 manual de Servicio tecnico impreso y 1 en medio digital que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P. La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe entregar las Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal técnico o responsable de mantenimiento de la C.S.B.P (Si corresponde).
III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) | Tiempo de Entrega e Instalación:
A. ENTREGA DE (LOS) BIEN(ES)
7 | Lugar de entrega: El proponente deberá entregar el ítem adjudicado, instalado y funcionando a entera satisfacción de la comisión de recepción designada para este fin, en los ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz, previa coordinacion.
8 | Plazo de entrega: 45 dias calendario de emitida la orden de compra o firmado el contrato. (No excluyente)
9 | Instalacion y Puesta en funcionamiento: Por personal debidamente capacitado y acreditado por el proponente. La instalación incluye el traslado, desembalaje, limpieza y disposición final del embalaje Incluye tambien instalaciones electricas, hidricas, sanitarias, civiles y esteticas necesarias para el correcto fucnionamiento del dispositivo. (Segun Inspeccion Previa) Así tambien comprende la reposicion de piso, loza, paredes, muros, puertas, ventanas y otros que resultaren damnificados durante la entrega e instalacion.
10 | Capacitacion: a) La Capacitación de Uso, cuidados y mantenimiento diario al personal Médico y de enfermería como operadores y usuarios, se realizará de acuerdo a un "Plan de Capacitación" con el fin de garantizar el buen uso y funcionamiento del Equipo adjudicado. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado. b) Tomando en cuenta que la CSBP tiene un servicio de Mantenimiento compuesto por Ingenieros Biomedicos y Técnicos, el PROVEEDOR, está obligado a cumplir con la capacitación Técnica de Mantenimiento al 100% para el Mantenimiento General y sin dependencia del PROVEEDOR. c) La empresa adjudicada durante el tiempo de garantía realizara capacitaciones periódicas acorde a las necesidades requeridas por la institución. e) La empresa adjudicada durante las capacitaciones, deben brindar todos los códigos password y otros necesarios para el buen funcionamiento del equipo para evitar dependencias posteriores una vez culminada el tiempo de garantía. (Adjuntar Carta de compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien). f) Todos los gastos del proceso de capacitación serán asumidos por la empresa adjudicada.
B. SOPORTE TECNICO: | Garantía:
11 | Servicio tecnico: A fin de garantizar que durante la garantia comercial se cuente con el respectivo soporte tecnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalacion, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Cochabamba, el proponenete debera adjuntar en su propuesta el File del personal asignado especificamente para la regional Santa Cruz, adjuntando: Titulo a provision Nacional de su Personal Biomedico Certificado de capacitacion en la Marca emitido por el fabricante Licencia de funcionamiento de sus oficinas en el departamento de cochabamba, donde funciona su taller de servicio tecnico. Adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en Santa Cruz vigente, adjuntando sus aportes a la GESTORA (sujeto a verificación).
12 | Cronograma de Mantenimiento.- Debera presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantia.
13 | Mantenimiento Preventivo.- Minimamente semestral, acorde al cronograma de mantenimiento propuesto, con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) si son necesarios para la prevencion del equipo.
14 | Mantenimiento Correctivo.- Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores. En el caso de repuestos, la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial, la atencion debera ser máximo en dos días calendario de notificada la falla y la reparación no debe exceder 7 dias calendario, desde el momento que se notifico en físico o medio digital (whatsapp o email) el requerimiento.
C. GARANTIAS: | Garantía:
15 | Garantia de estado y data de fabricacion: equipo ofertado es nuevo (no es reacondicionado ni de demostracion), con antigüedad de fabricacion no mayor a lo solicitado. En caso de adjudicacion, si la csbp lo requiere en la recepcion debera presentar documentacion de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricacion o poliza de importacion)
16 | Garantía comercial: El quipo cuenta con garantia y cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios ocultos, desgaste prematuro, mala instalacion y/o daños atribuibles al mantenimiento del servicio tecnico en el periodo de garantía. El periodo de esta garantia no sera menor a dos años, segun lo ofertado por el porponente, vigente a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad.
17 | Tiempo de respuesta: cuando el equipo presente un problema técnico será de 2 horas, mediante la modalidad 24 horas /7 días de la semana. (Adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
18 | Reemplazo: Tiempo de cambio de estado o reparación no mayor a 72 horas, donde deberá emitir el diagnóstico, Informe pormenorizado de lo suscitado y el posible cambio de estado, (adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
19 | Restitución.- En caso de fallas recurrentes, mas de 5 fallas o que impidan el correcto funcionamiento del equipo en un periodo de hasta 20 dias, con perjuicio a la institucion el proveedor debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares, con recargo al proponente de los gastos originados a la institucion o regoados por la misma para continuidad de atencion de los pacientes.
20 | Servicio postventa: El proveedor se compromete a la disponibilidad de dotación de insumos, repuestos y accesorios del equipamiento por lo menos 8 años posteriores a la entrega del bien.
21 | Antigüedad de Equipo: Nuevo, no reacondicionado con una antigüedad igual o menor a dos años
22 | Declaracion Jurada.- En caso de adjudicación y para formalizacion del contrato, el proponente deberá presentar una declaración jurada voluntaria y Notariada, sobre el cumplimiento del acapite GARANTÍA (puntos 15 al 21) descrita en los puntos anteriores.
IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (20 PUNTOS) | Tiempo de Entrega e Instalación:
A | Tiempo de garantía: 5 puntos
Mayor a dos (2) años = 5 Puntos
Menor o igual 2 años = 0 Puntos
B | Mejoras Técnicas Justificadas: 5 puntos
3 o mas mejoras tecnicas justificables y demostrables = 5 puntos
1 a 2 mejoras tecnicas justificables demostrables = 2 puntos
sin mejoras = 0 puntos
C | Procedencia de fabricación: 5 puntos
Norte Americano, Alemania, o Japones = 5 puntos
Europeo = 4 Puntos
Asia o Sudamerica = 2 Puntos
Coreano, asiatico u otro lugar de procedencia = 0 puntos
D | Accesorios, insumos y otros ofertados por el proponente = 5 puntos
5 o mas accesorios u otros adicionales a los solicitados = 5 puntos
3 a 4 accesorios u otros adicionales a los solicitados = 3 puntos
1 a 2 accesorios u otros adicionales a los solicitados = 1 punto
Sin adicional = 0 puntos

## Item 9
REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple)
|  | (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
ITEM 9: MOTOR ROTATORIO DE ENDODONCIA
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
Marca:
Modelo:
Origen:
Año de Fabricación:
Garantía: ≥ 24 meses
Cantidad requerida: 1 unidad
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
1 | Nombre: MOTOR ROTATORIO DE ENDODONCIA PARA LA REGIONAL ORURO
2 | Características Generales
a) Cabezal diminuto del contraangulo, para trabajo cavidad bucal pequeñas y capaz de ajustarse en 6 posiciones.
b) boton on/off en la pieza de mano
c) rotacion continua y movimiento reciprocante
d) 6 programas libres para configuraciones individuales en rotacion continua,rotacion autoreverse.y preseleccion de limite de torque Programas pre-grabados como ser: WAVEONE PROTAPER NEXT,PROTAPER, UNIVERSAL, PROGLIDER, PATHFILE, GATES, RECIPROC.
e) rango de torque 06 a 4.0 n0cm
f) rango de velocidadn 250 a 1200 rpm.
3 | Accesorios Incluidos
1 panel de control
contraangulo diminuto
cargador de bateria
soporte para contraangulo
4 | Certificaciones de calidad: Deberan adjuntar a la propuesta las siguientes sertificaciones para el bien ofertado
Certificado FDA o CE de la Marca
5 | Documentacion: El proveedor debe adjuntar a su propuesta el Brochure o catalogo del dispositivo ofertado, indicando explicitamente la pagina donde permite corroborar cada una de las especificaciones técnicas. En caso de adjudicacion debera incluir al momento de la entrega 2 manuales de usuario en español (1 original impreso y una copia o formato digital) Asi tambien debera entregar 1 manual de Servicio tecnico impreso o en medio digital
III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) | Tiempo de Entrega e Instalación:
A. ENTREGA DE (LOS) BIEN(ES)
6 | Lugar de entrega: El proponente deberá entregar el ítem adjudicado, instalado y funcionando a entera satisfacción de la comisión de recepción designada para este fin, en los ambientes de la CSBP Regional ORURO ubicado calle Adolfo MIer y Camacho regional Oruro
7 | Plazo de entrega: 45 dias calendario de emitida la orden de compra o firmado el contrato. (No excluyente)
8 | Instalacion y Puesta en funcionamiento: Por personal debidamente capacitado y acreditado por el proponente. La instalación incluye el traslado, desembalaje, limpieza y disposición final del embalaje
9 | Capacitacion: a) La Capacitación de Uso, cuidados y mantenimiento diaario al personal Médico y de enfermería como operadores y usuarios, se realizará de acuerdo a un "Plan de Capacitación" con el fin de garantizar el buen uso y funcionamiento del Equipo adjudicado. b) Tomando en cuenta que la CSBP tiene un servicio de Mantenimiento compuesto por Ingenieros Biomedicos y Técnicos, el PROVEEDOR, está obligado a cumplir con la capacitación Técnica de Mantenimiento al 100% para el Mantenimiento General y sin dependencia del PROVEEDOR. c) La empresa adjudicada durante el tiempo de garantía realizara capacitaciones periódicas acorde a las necesidades requeridas por la institución. e) La empresa adjudicada durante las capacitaciones, deben brindar todos los códigos password y otros necesarios para el buen funcionamiento del equipo para evitar dependencias posteriores una vez culminada el tiempo de garantía. (Adjuntar Carta de compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien). f) Todos los gastos del proceso de capacitación serán asumidos por la empresa adjudicada.
B. SOPORTE TECNICO: | Garantía:
10 | Servicio tecnico: Durante la garantia comercial se cuenta con personal tecnico Capacitado en la Marca y con experiencia, asi tambien contara con las herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalacion, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de ORURO Para tal fin, el proponenete debera adjuntar en su propuesta File del personal tecnico asignado, demostrando su capacitacion y experiencia en la Marca
11 | Cronograma de Mantenimiento.- Debera presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantia. Todos los mantenimientos programados se coordinarán con el Departamento Biomédico y Servicio de Laboratorio de la CSBP – REG ORURO
12 | Mantenimiento Preventivo.- Minimamente semestral, acorde al cronograma de mantenimiento propuesto, con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) si son necesarios para la prevencion del equipo.
13 | Mantenimiento Correctivo.- Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores. En el caso de repuestos, la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial, la atencion debera ser máximo en dos días calendario de notificada la falla y la reparación no debe exceder 7 dias calendario, desde el momento que se notifico en físico o medio digital (whatsapp o email) el requerimiento.
C. GARANTIAS: | Garantía:
14 | Garantia de estado y data de fabricacion: equipo ofertado es nuevo (no es reacondicionado ni de demostracion), con antigüedad de fabricacion no mayor a lo solicitado. en caso de adjudicacion, si la csbp lo requiere en la recepcion debera presentar documentacion de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricacion o poliza de importacion)
15 | Garantía comercial: El quipo cuenta con garantia y cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios ocultos, desgaste prematuro, mala instalacion y/o daños atribuibles al mantenimiento del servicio tecnico en el periodo de garantía. El periodo de esta garantia no sera menor a dos años, segun lo ofertado por el porponente, vigente a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad.
16 | Tiempo de respuesta: cuando el equipo presente un problema técnico será de 1 dia, mediante la modalidad 24 horas /7 días de la semana. (Adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
17 | Reemplazo: Tiempo de cambio de estado o reparación no mayor a 72 horas, donde deberá emitir el diagnóstico, Informe pormenorizado de lo suscitado y el posible cambio de estado, (adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
18 | Restitución.- En caso de fallas recurrentes, mas de 5 fallas o que impidan el correcto funcionamiento del equipo en un periodo de hasta 20 dias, con perjuicio a la institucion el proveedor debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares, con recargo al proponente de los gastos originados a la institucion o regoados por la misma para continuidad de atencion de los pacientes.
19 | Servicio postventa: El proveedor se compromete a la disponibilidad de dotación de insumos, repuestos y accesorios del equipamiento por lo menos 8 años posteriores a la entrega del bien.
20 | Antigüedad de Equipo: Nuevo, no reacondicionado con una antigüedad igual o menor a dos años
21 | Declaracion Jurada.- En caso de adjudicación y para formalizacion del contrato, el proponente deberá presentar una declaración jurada voluntaria y Notariada, sobre el cumplimiento del acapite GARANTÍA (puntos 14 al 20) descrita en los puntos anteriores.
IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (20 PUNTOS) | Tiempo de Entrega e Instalación:
A | Tiempo de garantía: 5 puntos
Mayor a dos (2) años = 5 Puntos
Menor o igual 2 años = 0 Puntos
B | Mejoras Técnicas: 5 puntos
5 o mas mejoras tecnicas justificables demostrables = 5 puntos
1 a 4 mejoras tecnicas justificables demostrables = 2 puntos
sin mejoras = 0 puntos
C | Procedencia de fabricación: 5 puntos
Norte Americano, Europeo, o Japones = 5 puntos
Latinoamericano = 4 Puntos
Coreano, asiatico u otro lugar de procedencia = 0 puntos
D | Accesorios, insumos u otros ofertados por el proponente = 5 puntos
2 o mas accesorios o insumos adicionales = 5 puntos
1 accesorio o insumo adicional = 2 puntos
Sin adicional = 0 puntos

## Item 10
REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple)
|  | (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
ITEM 10: LOCALIZADOR DE APICE
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
Marca:
Modelo:
Origen:
Año de Fabricación:
Garantía: ≥ 24 meses
Cantidad requerida: 1 unidad
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
1 | Nombre: Localizador de apice Para la Regional Oruro
2 | Descripción: Dispositivo usado para la localizacion del apice durante el tratamiento de los conductos radiculares, destinado para uso en ambientes clinico/hospitalarios por profesionales calificados.
3 | Caracteristicas:
a) Tipo de pantalla led a color
b) Funcionamiento a pilas AAA 1.2V 1000mAh NiMH RECARGABLES INCLUIDAS
c) cargador externo entrada 100-220 V AC -50-60 Hz Salida6V DC 5%
d) Dimensiones Aproximadas 66 X 55 x 18
4 | Accesorios Incluidos
localizador de apices
cargador
cable de medida con clip
dos clips para el labio
gancho de conexión
manual de uso y tarjeta o guia de uso rapido del producto
5 | Certificaciones de calidad: Deberan adjuntar a la propuesta las siguientes certificaciones para el bien ofertado
Certificado FDA o CE de la Marca
6 | Documentacion: El proveedor debe adjuntar a su propuesta el Brochure o catalogo del dispositivo ofertado, indicando explicitamente la pagina donde permite corroborar cada una de las especificaciones técnicas. En caso de adjudicacion debera incluir al momento de la entrega 2 manuales de usuario en español (1 original impreso y una copia o formato digital) Asi tambien debera entregar 1 manual de Servicio tecnico impreso o en medio digital
III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) | Tiempo de Entrega e Instalación:
A. ENTREGA DE (LOS) BIEN(ES)
7 | Lugar de entrega: El proponente deberá entregar el ítem adjudicado, instalado y funcionando a entera satisfacción de la comisión de recepción designada para este fin, en los ambientes de la CSBP Regional ORURO ubicado calle Adolfo MIer y Camacho regional Oruro
8 | Plazo de entrega: 45 dias calendario de emitida la orden de compra o firmado el contrato. (No excluyente)
9 | Instalacion y Puesta en funcionamiento: Por personal debidamente capacitado y acreditado por el proponente. La instalación incluye el traslado, desembalaje, limpieza y disposición final del embalaje
10 | Capacitacion: a) La Capacitación de Uso, cuidados y mantenimiento diario al personal Médico y de enfermería como operadores y usuarios, se realizará de acuerdo a un "Plan de Capacitación" con el fin de garantizar el buen uso y funcionamiento del Equipo adjudicado. b) Tomando en cuenta que la CSBP tiene un servicio de Mantenimiento compuesto por Ingenieros Biomedicos y Técnicos, el PROVEEDOR, está obligado a cumplir con la capacitación Técnica de Mantenimiento al 100% para el Mantenimiento General y sin dependencia del PROVEEDOR. c) La empresa adjudicada durante el tiempo de garantía realizara capacitaciones periódicas acorde a las necesidades requeridas por la institución. e) La empresa adjudicada durante las capacitaciones, deben brindar todos los códigos password y otros necesarios para el buen funcionamiento del equipo para evitar dependencias posteriores una vez culminada el tiempo de garantía. (Adjuntar Carta de compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien). f) Todos los gastos del proceso de capacitación serán asumidos por la empresa adjudicada.
B. SOPORTE TECNICO: | Garantía:
11 | Servicio tecnico: Durante la garantia comercial se cuenta con personal tecnico Capacitado en la Marca y con experiencia, asi tambien contara con las herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalacion, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de ORURO Para tal fin, el proponente debera adjuntar en su propuesta File del personal tecnico asignado, demostrando su capacitacion y experiencia en la Marca
12 | Cronograma de Mantenimiento.- Debera presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantia. Todos los mantenimientos programados se coordinarán con el servicio de odontologia ORURO
13 | Mantenimiento Preventivo.- Minimamente semestral, acorde al cronograma de mantenimiento propuesto, con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) si son necesarios para la prevencion del equipo.
14 | Mantenimiento Correctivo.- Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores. En el caso de repuestos, la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial, la atencion debera ser máximo en dos días calendario de notificada la falla y la reparación no debe exceder 7 dias calendario, desde el momento que se notifico en físico o medio digital (whatsapp o email) el requerimiento.
C. GARANTIAS: | Garantía:
15 | Garantia de estado y data de fabricacion: equipo ofertado es nuevo (no es reacondicionado ni de demostracion), con antigüedad de fabricacion no mayor a lo solicitado. en caso de adjudicacion, si la csbp lo requiere en la recepcion debera presentar documentacion de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricacion o poliza de importacion)
16 | Garantía comercial: El quipo cuenta con garantia y cobertura de reparacion y/o sustitucion del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fabrica, vicios ocultos, desgaste prematuro, mala instalacion y/o daños atribuibles al mantenimiento del servicio tecnico en el periodo de garantía. El periodo de esta garantia no sera menor a dos años, segun lo ofertado por el porponente, vigente a partir de la emision del acta de recepcion y conformidad.
17 | Tiempo de respuesta: cuando el equipo presente un problema técnico será de 1 dia, mediante la modalidad 24 horas /7 días de la semana. (Adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
18 | Reemplazo: Tiempo de cambio de estado o reparación no mayor a 72 horas, donde deberá emitir el diagnóstico, Informe pormenorizado de lo suscitado y el posible cambio de estado, (adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
19 | Restitución.- En caso de fallas recurrentes, mas de 5 fallas o que impidan el correcto funcionamiento del equipo en un periodo de hasta 20 dias, con perjuicio a la institucion el proveedor debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares, con recargo al proponente de los gastos originados a la institucion o regoados por la misma para continuidad de atencion de los pacientes.
20 | Servicio postventa: El proveedor se compromete a la disponibilidad de dotación de insumos, repuestos y accesorios del equipamiento por lo menos 8 años posteriores a la entrega del bien.
21 | Antigüedad de Equipo: Nuevo, no reacondicionado con una antigüedad igual o menor a dos años
22 | Declaracion Jurada.- En caso de adjudicación y para formalizacion del contrato, el proponente deberá presentar una declaración jurada voluntaria y Notariada, sobre el cumplimiento del acapite GARANTÍA (puntos 15 al 21) descrita en los puntos anteriores.
IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (20 PUNTOS) | Tiempo de Entrega e Instalación:
A | Tiempo de garantía: 5 puntos
Mayor a dos (2) años = 5 Puntos
Menor o igual 2 años = 0 Puntos
B | Mejoras Técnicas: 5 puntos
5 o mas mejoras tecnicas justificables demostrables = 5 puntos
1 a 4 mejoras tecnicas justificables demostrables = 2 puntos
sin mejoras = 0 puntos
C | Procedencia de fabricación: 5 puntos
Norte Americano, Europeo, o Japones = 5 puntos
Latinoamericano = 4 Puntos
Coreano, asiatico u otro lugar de procedencia = 0 puntos
D | Accesorios, insumos u otros ofertados por el proponente = 5 puntos
2 o mas accesorios o insumos adicionales = 5 puntos
1 accesorio o insumo adicional = 2 puntos
Sin adicional = 0 puntos