ANEXO II

FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA

CODIGO PROCESO CB-CP-30-2024

| INSTRUCTIVO DE LLENADO En la columna "PROPUESTA", el proponente debe manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento e indicando si cumple o no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS |  | PROPUESTA (MANIFESTAR EXPRESAMENTE LAS CONDICIONES DE SU PROPUESTA CON REFERENCIA A CADA REQUERIMIENTO) | PARA SER LLENADO POR LA CSBP AL MOMENTO DE CALIFICAR LA PROPUESTA |  |
|  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | ANALIZDOR DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA |  |  |  |  |
| A | DATOS GENERALES: |  |  |  |  |
|  | NOMBRE: | ANALIZADOR DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA |  |  |  |
|  | DESCRIPCION: | Dispositivo de analisis clinico cuantitativo por inmunofluorescencia para la determinación cuantitativa hemoglobina A1c (HbA1c) en sangre entera. |  |  |  |
|  | MARCA: | Indicar la marca del equipo ofertado |  |  |  |
|  | MODELO: | Indicar el modelo del equipo ofertado |  |  |  |
|  | PROCEDENCIA: | Inidcar la procedencia del equipo ofertado |  |  |  |
| C | ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS: |  |  |  |  |
|  | Elementos de análisis | Hemoglobina HbA1c |  |  |  |
|  | Principio | Inmunofluorescencia |  |  |  |
|  | Tipos de muestras | suero, plasma, sangre total, sangre capilar, orina, hisopo, saliva, heces |  |  |  |
|  | Volumen de muestra | 10 ~ 200 μL dependiendo del ensayo |  |  |  |
|  | Canales | 4 canales de incubación +1 canal de emergencia Capacidad de probar varios elementos de prueba al mismo tiempo |  |  |  |
|  | Temperatura de incubación | 32°C |  |  |  |
|  | Longitud de onda de trabajo | 635±5nm |  |  |  |
|  | Idioma | Español |  |  |  |
|  | Performance o rendimiento | Resolución: 1mV Conteo de blancos: menor a 100mV Linealidad: de 0 a 15000mV Repetitividad: CV ≤ 2% en el rango de [100-15000] mV; CV≤10% en el rango de [0-100) mV Estabilidad: variación de voltaje menor al 10% dentro de 1 hora |  |  |  |
|  | Almacenamiento de datos | Más de 100.000 datos |  |  |  |
|  | Interfaz Grafica | Pantalla táctil Resolución 1280x*800 o mejor Pantalla LED a colores ≥10 pulgadas |  |  |  |
|  | Periféricos | Impresora Térmica Incorporada Capacidad de conexión USB de impresora externa |  |  |  |
|  | Suministro eléctrico | Entrada: 100-240 voltios, 50-60 Hz |  |  |  |
|  | Protección IP | IPX0 |  |  |  |
|  | FABRICACION | No mayor a 24 meses a la fecha |  |  |  |
| D | ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA |  |  |  |  |
|  | - Gastos de transporte, instalación y puesta en marcha del equipo corren a cuenta del proponente. - El equipo será entregado con todo lo necesario para la puesta en marcha y funcionamiento correcto del equipo. - El proponente deberá entregar el equipo instalado y en funcionamiento en el servicio de Laboratorio de La Caja de Salud de la Banca Privada Cochabamba, Calle Hamiraya #356 entre Jordán y Santivañez, Laboratorio Clínico Piso 2 Bloque B La entrega deberá ser únicamente por personal de la empresa proveedora, no se aceptarán entregas por Courier, transportadoras o personas ajenas a la empresa. |  |  |  |  |
| E | ACCESORIOS |  |  |  |  |
|  | La empresa adjudicada, aparte de los insumos para su puesta en marcha, deberá entregar junto con el equipo: - Cable de poder o fuente de alimentación - Cable USB para conexión a la PC - 4 cajas de HbAlc con vencimiento de 12 meses mínimo. - Otros como PCT, Hcg Cuantitativo, ferritina en cantidades mínimas con vencimiento de 12 meses mínimo (Opcional) - 1 kit de controles para HbA1c, mínimo dos niveles, con vencimiento mínimo de 12 - 10 rollos para la impresora meses. - 1 funda de protección contra el polvo - Un ejemplar impreso en español de los siguientes manuales y documentación técnica: - Guía de uso rápido. - Manual de usuario - Manual de servicio con códigos de acceso a todo el sistema. - *Adicionalmente toda la información anteriormente detallada deberá ser entregada en formato digital en un dispositivo USB |  |  |  |  |
| F | PLAZO DE ENTREGA DEFINITIVA |  |  |  |  |
|  | 30 (Treinta) Días calendarios, desde el día siguiente de la suscripción del contrato. |  |  |  |  |
| G | GARANTIAS |  |  |  |  |
|  | - Garantía ≥ 2 años contra desperfectos, a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo y la conformidad del Acta de Recepción, la misma deberá cubrir el cambio total de las partes con excepción de los consumibles. - Cambio de estado o reparación no mayor a 72 horas, donde deberá emitir el diagnóstico, Informe pormenorizado de lo suscitado y el posible cambio de estado (adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien) |  |  |  |  |
| H | ATENCION POST-VENTA, SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO |  |  |  |  |
|  | La empresa adjudicada deberá realizar el mantenimiento integral y mantener en todo momento el equipo en perfecto estado de funcionamiento bajo los siguientes puntos: - Atención oportuna y permanente al personal clínico y durante el periodo de garantía, a cargo de personal calificado. - Tiempo de respuesta ≤ 2 horas, mediante la modalidad 24 horas /7 días de la semana, cuando el equipo presente un problema técnico. - Mantenimiento Preventivo según especificaciones del fabricante, pero mínimamente semestral, durante el tiempo de garantía del equipo. - Los mantenimientos preventivos como correctivos se coordinarán con el Ingeniero Biomédico de la CSBP y con la jefa del Servicio de Laboratorio, y deberán ser efectuados por personal Biomédico capacitado y acorde a los protocolos emitidos por el fabricante o manuales técnicos. (Adjuntar compromiso de forma obligatoria y cronograma para el punto ‘C’ en la entrega definitiva del bien). |  |  |  |  |
| I | CAPACITACION |  |  |  |  |
|  | - La Capacitación de los operadores se realizará de acuerdo a un "Plan de Capacitación" con el fin de garantizar el buen uso y funcionamiento del Equipo adjudicado. - Capacitación Clínica, de uso y mantenimiento diario al personal Bioquímico de laboratorio y Biomédico de la CSBP - Capacitación Técnica para el Mantenimiento General y sin dependencia del PROVEEDOR al personal Biomédico de la CSBP, debiendo brindar todos los códigos password y otros necesarios para el buen funcionamiento del equipo para evitar dependencias posteriores una vez culminada el tiempo de garantía. - La empresa adjudicada durante el tiempo de garantía realizara capacitaciones periódicas o a requerimiento acorde a las necesidades de la institución. (Adjuntar Carta de compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien). |  |  |  |  |
| J | PROVISION DE REPUESTOS |  |  |  |  |
|  | Provisión de repuestos originales de acuerdo a manuales durante un mínimo de 8 años. (Adjuntar compromiso en la entrega definitiva del bien). |  |  |  |  |

Cochabamba _______de ______________ de 2024